附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 乙醇气体检测报警器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 天津市计量监督检测科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王志鹏 |  |  | 联系电话 |  | 022-23009383 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院；山东恒量测试科技有限公司；山东安盾达仪器仪表有限公司；山东斯诺电子有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 £节能 £环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义 乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，乙醇在化工、医疗卫生、食品工业中都有广泛的用途，如制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料、消毒剂等。我国燃料乙醇需求量巨大，2019年产能400万吨，在建产能500万吨，缺口1300万吨。 乙醇蒸气与空气形成爆炸性混合物，其爆炸下限为3.3%，及时获知空气中乙醇气体的含量对避免爆炸事故非常重要。因此，乙醇气体检测报警器被广泛应用于化工生产中，其量值准确与否事关人民生命财产安全。 目前，乙醇气体检测报警器尚无国家技术规范，其量值溯源问题亟待解决。我国乙醇气体检测仪生产、使用企业众多，校准需求量大，已具备统一实施量值溯源的经济、社会、技术及管理基础。本校准规范的制定为各计量检定、校准机构提供了校准依据。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 该校准规范的建立，将使得用于化工场所乙醇气体监测场景的乙醇气体检测报警器的量值溯源有据可依，填补国内相关计量技术规范空白，为安全生产提供计量保障，产生良好的社会效益。从行业需求来看，化工企业已逐步使用电化学法的乙醇报警器取代可燃气体报警器监测作业场所中乙醇的泄露，仪器的校准需求与日俱增，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 - 查新结果 - 乙醇相关的国家标准及计量技术规范如下：GB/T 6820-2016 工业用乙醇；GB/T 679-2002 化学试剂 乙醇(95%) ；GB 18350-2013 变性燃料乙醇；GB/T 678-2002 化学试剂 乙醇(无水乙醇)；JJG 657-2019 呼出气体酒精含量检测仪。本规范与JJG 657-2019的主要区别见下表。 JJG 657-2019呼出气体酒精含量检测仪; 本规范. 仪器用途; 用于测试人体呼出气体中酒精含量; 用于检测化工生产中乙醇气体泄漏. 计量特性; 示值误差; 首次检定：（-0.040-0）mg/L或相对误差-10%-0 后续检定：（-0.060-0）mg/L或相对误差-15%-0; 不超过±10%. 重复性; 首次检定：≤1.7% 后续检定：≤2.5%; 不大于2%. 零点漂移; 不超过0.010mg/L; ±2%FS. 示值漂移; 不超过0.010mg/L; ±3%FS. 抗干扰能力; 对0.5mg/L丙酮、0.2mg/L一氧化碳干扰，示值不超过0.10mg/L; /. 记忆残留效应; 不超过0.010mg/L; /. 呼气阻力; 压差不超过2500Pa; /. 响应时间; /; 扩散式不大于60s，吸入式不大于30s. 报警功能; /; 声光报警功能正常. 经查询，我国并无乙醇气体检测报警器相关校准方法的国家标准、行业标准、计量检定规程、校准规范、校准方法专利。 |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于测量上限不超过500 μmol/mol的电化学原理的乙醇气体检测报警器的校准。 - 2.主要计量特性： - 以型号为NGP8-C2H6O、APGE等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定的主要计量特性如下： - 序号; - 项目; - 技术要求. - 1; - 示值误差; - 不超过±10%. - 2; - 重复性; - 不大于2%. - 3; - 响应时间; - 扩散式不大于60s，吸入式不大于30s. - 4; - 报警功能; - 声光报警功能正常. - 5; - 零点漂移; - ±2%FS. - 6; - 量程漂移; - ±3%FS. - 3.主要测量标准的技术指标 4.主要计量项目的技术原理 - 序号; - 校准项目; - 设备名称及计量器具. - 1; - 示值误差、重复性、报警功能; - 乙醇气体标准物质，相对扩展不确定度不大于2%（k=2）；流量控制器：准确度等级不低于4级。. - 2; - 响应时间、零点漂移、量程漂移; - 乙醇气体标准物质，相对扩展不确定度不大于2%（k=2）；电子秒表：分度值0.01s。. 本校准规范采用比较测量法，对乙醇气体检测报警器的全部性能进行校准。仪器经预热稳定后，用标准气体校准仪器的零点和量程值，然后依次通入不同浓度的标准气体，读取被测仪器的示值，与标准气体的已知浓度进行比较，校准仪器的示值误差、响应时间、重复性、漂移等计量指标。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 JJG 693-2011《可燃气体检测报警器》适用于催化燃烧、红外吸收和热导原理的仪器。以最为常见的是催化燃烧原理的仪器为例，其显示数值为%LEL（爆炸下限），分辨率一般是1%LEL，无法检测到低浓度的乙醇气体泄漏，存有安全隐患。电化学原理的乙醇气体检测报警器的分辨率一般为1μmol/mol，可检测到低浓度的气体泄漏，已逐步取代可燃气体报警器监测作业场所中乙醇气体的泄露。JJG 693-2011的部分技术指标无法反映该类仪器的计量特性，本规范提出了该类仪器的计量特性指标和校准方法，填补了相关空白。 2.是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。