附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 | 功率分配器校准规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■制定 □修订 | 被修订计量技术规范号 | / |
| 计量技术规范性质 | □检定规程 ■校准规范 | 计量技术规范类别 | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 | 中国信息通信研究院 |  |  |
| 联系人 | 牟丹 | 联系电话 | 15001387698 |
| 任务年限 | 2021年至2023年 | 申请经费 | 3万元 |
| 参加单位 | / |  |  |
| 具备的特点 | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |
| 目的、意义和 必要性 | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 功率分配器（power divider），是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的无源器件，也可反过来将多路信号能量合成一路输出，此时也可称为合路器。通常有二功分、四功分、六功分等。功率分配器是一种常用的仪器设备，所以需要用校准的方式进行量值溯源。 功率分配器的生产厂家，有Keysight科技有限公司，Rosenberger公司，Weinschel公司，中电41所，上海华湘公司，深圳国人公司等。功率分配器在微波领域应用广泛，其性能好坏直接影响到整个系统能量的分配、合成效率。目前没有针对功率分配器的校准规范，为确保功率分配器的性能，亟需制定功率分配器校准规范。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 功率分配器在微波领域应用广泛，是一种常用的仪器设备，所以需要校准。目前国产功率分配器的频率已达到67GHz。制定功率分配器校准规范，推广校准方法和技术，可满足功率分配器的校准需求，具有较好的社会效益和推广应用前景。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 该仪表的校准目前没有可依据的国家、本行业或其他行业相关校准规范。 |  |  |
| 范围和主要 计量特性 | 1.计量技术规范的适用范围； 功率分配器 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 典型设备：11636C，AV81314 计量特性： 2.1 频率范围：DC~67GHz 2.2 插入损耗：<8.5dB 2.3 电压驻波比：<2.0 2.4 幅度不一致性：±0.8dB 2.5 相位不一致性：±10° 2.6 隔离度：>8dB 3.主要测量标准的技术指标； 3.1 矢量网络分析仪 频率范围：DC~67GHz 动态范围：>80 dB 幅度测量最大允许误差：±0.6 dB 电压驻波比测量最大允许误差：±0.03 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 4.1 插入损耗 仪器连接如图1所示，使用网络分析仪进行测试。 图1 插入损耗测量 4.2 电压驻波比 仪器连接如图2所示，使用网络分析仪进行测试。 图2 电压驻波比测量 4.3 幅度不一致性 仪器连接如图3所示，使用网络分析仪进行测试。 图3 幅度不一致性测量 4.4 相位不一致性 仪器连接如图4所示，使用网络分析仪进行测试。 图4 相位不一致性测量 4.5 隔离度 仪器连接如图5所示，使用网络分析仪进行测试。 图5 隔离度测量. |

| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 该仪表的校准目前没有可依据的部门或国家校准规范。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 不涉及国内外专利等知识产权。 |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2021年2月5日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2021年2月5日 | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2021年2月5日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。