附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 机动车变温密闭蒸发舱校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | - 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■ 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 沈 莉 |  |  | 联系电话 |  | 13004177905 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全■节能 ■环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着汽车行业的高速发展，变温密闭蒸发舱/环境舱目前已被各大汽车零部件制造商、研发机构广泛的使用于整车、摩托车排放试验、汽车零部件材料试验、燃油蒸发试验中。密闭舱/环境舱体积一般从20立方米到200立方米不等，体积大，变温范围大，碳氢化合蒸发物质量等准确性直接影响到试验结果的正确性及可靠性，客户需定期对其进行有效的标定。目前国家已实行的计量规程只针对常规类试验设备（一般体积都小于3立方米），同时无针蒸发污染物质量的校准方法，无法满足大型密闭舱/环境舱的标定要求，不满足GB 18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》中变温密闭蒸发舱标定的需求。国家、行业暂无相关计量校准规范 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 本规范适用于点燃式机动车蒸发污染物排放试验用变温密闭蒸发舱的校准。 校准原理：温度校准采用标准传感器器法，在密闭蒸发舱内根据有效容积进行布点，进行空间温度均匀性波动性校准；质量校准采用标准气体法，对密闭舱内注入标准气体丙烷，通过一定时间的温度循环，根据注入气体质量与回收气体质量来完成质量校准，确认密闭舱的密闭性。 校准用主要设备： 名称; 测量范围; 不确定度或准确度等级或最大允许误差. 无纸记录仪（配温度传感器）; -40℃～200℃; U=0.10℃（ k=2）. 标准气体; 丙烷15.0×10-6 30.6×10-6 154×10-6; 2% 2% 1%. 电子天平; （0~205）g. 数字压力计; （0~1150）mbar; 0.16%F.S. （k=2）. 差压传感器; （-7～7）kPa; 0.5级. 校准主要参数及技术指标： 序号; 项目; 校准参数; 测量范围; 技术指标. 1; 温度; 密闭室室内温度; （0～60）℃; MPE:±1.0℃. 燃油箱温度; （10～50）℃; MPE:±1.0℃. 2; 质量; 背景污染物质量; （0～2）g; ≤0.05g. 碳氢化合物残留质量; （0～2）g; MPE:±2%（5分钟内）. MPE:±3%（24小时内）. |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本规范主要依据GB 18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》、GB GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》，引用了JJG688 《汽车排放气体分析仪检定规程》。未涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。