附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 氧化性固体重量试验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 许丹红 |  |  | 联系电话 |  | 0571-81182364 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义: 氧化性固体重量试验仪主要用于测量一种固体物质在与一种可燃物质完全混合的情况下，提高后者燃烧速率或燃烧强度的潜在能力。试验时将待评估的受试物质与干纤维素丝按1:1和4:1的质量混合后进行。将这些混合物的燃烧速率与1:2质量混合比的过氧化钙和纤维素参考混合物的燃烧速率加以比较。使用与适当数据记录系统连接的天平，确定混合物在燃烧过程中的质量耗损，记录为时间的函数。仪器主要有质量、时间等参数直接影响到试验结果，从而影响危险化学品（含货物危险性）鉴定检测检验分类结果。 该仪器属于非定型设备，然而专业的计量部门没有特定针对该仪器的校准规范，从而导致该仪器基本处于无法校验的状态。仪器生产企业、使用机构、质检机构等单位自行编制的核查方法控制项目不统一、误差要求不一致，导致最终影响检验结果的判定。因此，迫切需要制定出合适的氧化性固体重量试验仪校准规范，对使用该仪器的危险化学品（含货物危险性）鉴定检测检验等各行业都是很有必要的。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该校准规范的建立，将使得用于氧化性固体重量试验过程中氧化性固体重量试验仪的技术条件和校准方法有据可依，填补国内相关计量技术规范空白，为过程检测数据准确可靠提供计量保障，产生良好的社会效益。从行业需求来看，随着安全相关工作的不断重视，可以有效的规范行业开展试验，消除企业间的技术壁垒，便于企业、厂家等的贸易和交流，并着实促进行业技术水平的提高。氧化性固体重量试验仪将得到广泛应用，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 - 查新结果： 经查询，已发布的SN/T 4898-2017《危险品 固体氧化性试验方法 重量法》和联合国《试验和标准手册》（第七修订版）第34.4.3条款试验O.3：氧化性固体重量试验所用仪器设备与本规范一致，但该标准属于试验方法相关的标准。氧化性固体重量试验仪主要用于测量一种固体物质在与一种可燃物质完全混合的情况下，提高后者燃烧速率或燃烧强度的潜在能力。试验时将待评估的受试物质与干纤维素丝按1:1和4:1的质量混合后进行试验，将这些混合物的燃烧速率与1:2质量混合比的过氧化钙和纤维素参考混合物的燃烧速率加以比较。属于氧化性固体重量试验方法。 GB/T 21617-2008《危险品 固体氧化性试验方法》，GB 19452-2004 《氧化性危险货物危险特性检验安全规范》，XF/T 536.5-2005《易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第5部分:固体氧化性物质分级试验方法》所用仪器设备与本规范不同，且试验方法和判定方法与本规范参考的标准也不同，固体氧化性试验仪主要用于测定一种固体物质在与某一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力，对待评价的物质与干纤维素丝的混合物进行试验，混合物是试样与纤维素的混合比率为按重量1:1和4:1,；混合物的燃烧特性与标准混合物，及溴酸钾与纤维素之比按重量3:2、2:3和3:7的混合物，燃烧时间进行比较。属于固体氧化性试验方法。 GB 30000.15-2013《化学品分类和标签规范 第15部分:氧化性固体》，所用的固体氧化性试验属于化学品分类和标签规范，未涉及试验、计量检定或校准相关内容。 GB/T 21755-2008《工业用途的化学产品 固体物质氧化性质的测定》和NY/T 1860.28-2016 《农药理化性质测定试验导则 第28部分:氧化性》为固体物质氧化性的试验方法，且所用仪器设备为固体燃烧速率设备，与本规范的氧化性固体重量试验仪完全不同。 JJF (石化) 031-2020《固体氧化性试验装置校准规范》所用仪器设备与与本规范的氧化性固体重量试验仪不同，所参考标准的试验方法、判定方法与本规范参考标准的试验方法、判定方法也不同。 其他国家、本行业或其他行业均未见氧化性固体重量试验仪相关计量检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围： 本校准规范适用于固体氧化性重量法试验的氧化性固体重量试验仪的校准。 - 计量特性的技术指标： 以DG14-A氧化性固体重量试验仪为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 计时器示值误差/s; MPE:±0.5. 2; 质量示值误差/g; MPE:±0.1. - 主要测量标准的技术指标： 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 计时器示值误差; 电子秒表：测量范围（0～9999.9）s，分辨力0.1s. 2; 质量示值误差; 标准砝码30g，偏差±0.02g. - 简要描述主要计量项目的技术原理： 开启仪器，置于通风处，天平归零，砝码放置于称量盘中心，稳定后读数，从而达到校准氧化性固体重量试验仪的质量示值误差校准的目的；电子秒表与氧化性固体重量试验仪的计时装置同时测量，从而达到校准氧化性固体重量试验仪的计时器误差校准的目的。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系： 经查阅，参考的SN/T 4898-2017《危险品 固体氧化性试验方法 重量法》和联合国《试验和标准手册》（第七修订版）第34.4.3节试验O.3：氧化性固体重量试验主要描述的是仪器在检测过程中应具备的条件和要求、以及相关试验和判定的方法，未涉及仪器的计量检定或校准等相关内容。 固体氧化性试验仪在稳定的电源电压范围内，试验时记录燃烧时间，再将待评估的物质与干纤维素丝按1:1和4:1的重量混合物的燃烧时间与溴酸钾与纤维素按3:2、2:3和3:7的质量混合物的燃烧时间进行比较，再判定固体物质的氧化性。 氧化性固体重量试验仪试验前根据金属线电阻检查、调节电源电压，试验时同时记录质量损失量、燃烧时间，再计算质量损失率和燃烧速率。再将待评估的受试物质与干纤维素丝按1:1和4:1的质量混合物的燃烧速率与1:2质量混合比的过氧化钙和纤维素参考混合物的燃烧速率加以比较，再判定固体物质的氧化性。 JJF (石化) 031-2020《固体氧化性试验装置校准规范》所用仪器设备与本规范的设备不同，且参考标准的试验方法和判定方法与本规范参考的标准也不同。JJF (石化) 031-2020《固体氧化性试验装置校准规范》所用仪器设备的点火源为惰性金属线，电阻=6.0±0.5（欧姆/米），线材散耗功率=150±7（瓦），折算后仪器设备有电源电压范围的要求；试验时记录燃烧时间。因此，JJF (石化) 031-2020《固体氧化性试验装置校准规范》的计量特性为电压示值误差和计时器示值误差。 本规范所用仪器设备所用仪器设备的点火源为连接到电源的、能维持线材散耗功率=150±7（瓦）的惰性金属线，电阻值取决于线材，对点火源的惰性金属线电阻未做规定，仪器设备的电源电压范围随着所用惰性金属线电阻的不同而变化；试验时同时记录质量损失量和燃烧时间。因此，本规范的计量特性为计时器示值误差和质量示值误差。 本规范适用于氧化性固体重量试验仪的校准，属于填补国内空白。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况： 经查阅，氧化性固体重量试验仪不涉及国内外专利与知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。