附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 卫生陶瓷包装抗压、堆码性能试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 台州市产品质量安全检测研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 翁晓伟 |  |  | 联系电话 |  | 13606651361 |
| 任务年限 |  | 两年 |  |  | 申请经费 |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | 台州方圆质检有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着中国市场经济的日益成熟，中国制造的产品开始遍布全世界。产品的包装为产品运输和储存提供安全保障，越来越受到企业的重视。现如今，包装制造行业已经形成巨大的产业链，对国民经济起着举足轻重的作用。21世纪以来，我国卫生陶瓷行业已步人高速发展阶段 ，据不完全统计，截止到 2019年，卫生陶瓷产品的产量达到 2.46亿件，约占全球总产量的60％，成为世界上最大的卫生陶瓷生产国、消费国和出口大国。为了减少由于搬运、堆叠、仓储、运输过程造成的陶瓷损坏，卫生陶瓷的包装从原来通过草绳、木板、塑料打包等简易包装到通过瓦楞纸箱、蜂窝纸箱、塑料膜袋等组合包装，但每年仍然有大量的陶瓷制品破损，无法修补回收利用，导致社会资源的严重浪费及给生产、销售企业带来经济损失。 卫生陶瓷包装抗压、堆码性能试验机能测试卫生陶瓷产品包装的耐压强度，以防因耐压强度不够而导致产品在搬运、堆叠、仓储、运输过程中引起产品的变形、损坏等不良现象，是检验产品包装耐压强度最直接的测试设备，用于判定产品的承物和叠加高度。卫生陶瓷包装抗压、堆码性能试验机作为卫生陶瓷行业必不可少的检测设备，对包装的质量控制起着重要的作用。 目前国内及本行业没有专门用于卫生陶瓷包装抗压、堆码性能试验机的校准技术规范，目前行业仅仅通过JJF 1134-2005《专用工作测力机校准规范》对荷载力部分进行校准，而平台的平整度、压板位移准确度、压板水平倾斜度偏差、压板传动速度等由于无相关可参考规范而未进行计量。但是通过试验比较发现，荷载力的大小、平台的平整度、压板位移准确度、压板水平倾斜度偏差、压板传动速度都对试验结果有影响，目前的计量项目不能够很好的评判堆码性能试验的评价结果。而且由于生产供应该设备的企业较多，如果不统一设备的校准方法，会使各类包装产品的检测数据不一致，导致质量纠纷的增加。因此，有必要制定一份具有通用性，技术上具有指导性的卫生陶瓷包装抗压、堆码性能试验机的校准规范。该检定规程的制定，可以实现卫生陶瓷包装抗压、堆码性能试验机检定工作的顺利开展，对于产品包装的质量提升和降低企业的经济损失都具有重要意义。 经检索和查询，目前国内外都尚未制定适用于该类检测仪器的国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 适用于依据GB/T 4857.4-2008《包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法》和JC/T 694-2008《卫生陶瓷包装》标准要求检测的包装件的抗压和堆码性能测试装置的的首次校准、后续校准和使用中的校准。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标： 1）试验荷载误差，±2%。 2）预定荷载波动，±4%。 3）压板位移准确度，±1mm。 4）压板水平倾斜度偏差，± 0.2%。 5）平整度，水平台面高度差不超过2mm，压板水平高度差不超过1mm。 6）计时精度，0.5s。 7）压板传动速度：①定速：试验速度为10mm/min，允许误差±3mm/min；②可调速：试验速度为（1-60）mm/min，允许误差±5%。 3.主要测量标准的技术指标： 1）标准名称：标准测力仪 测量范围：2kN-20kN。 不确定度/最大允差/准确度等级：0.3级。 2）标准名称：高度卡尺 测量范围：不小于600mm。 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.05mm。 3）标准名称：量块 测量范围：101.2mm-490mm。 不确定度/最大允差/准确度等级：5等。 4）标准名称：秒表 分度值：0.1s。 不确定度/最大允差/准确度等级：±5μm。 5）标准名称：便携式三坐标测量仪 尺寸：±0.05mm 4. 主要计量项目的技术原理： 1）荷载的校准：测力仪对试验机压头施加力值，通过对测力仪和试验机力传感器力值示值的比较进行校准。 2）平整度的校准：通过便携式三坐标测量仪对于任意两点的水平高度进行测量，计算差值。 3）计时器的校准：采用比较法，直接用秒表计时，分别读取显示值与实际值，计算示值误差。 4）试验速度的校准：设置一定的试验速度，启动卫生陶瓷包装抗压、堆码性能试验机，通过高度卡尺测量运动的距离，用秒表测量运动的时间，通过公式v=s/t来换算成速度，再与设定的速度比较，计算示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | GB/T 4857.4-2008《包装 运输包装件基本试验 第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法》和JC/T 694-2008《卫生陶瓷包装》，对卫生陶瓷包装抗压、堆码性能试验机堆码性能的技术指标提出了详细的要求，同时也介绍了该项目的试验方法，是本规范的主要参考标准。不涉及相关专利和知识产权。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。