附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 橡胶软管外覆层耐磨耗性能试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 青岛中化新材料实验室 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 冯绍华 |  |  | 联系电话 |  | 13708953978 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █ 质量提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 橡胶软管应用领域涵盖了各个工业生产制造和流通领域，广泛应用于石油、化工、船舶、船坞、罐车、农业、食品、饮料、医药等行业，以及冷热水、蒸汽、通风、冷却、消防、液压，介质如气、水、雾、泥水、砂粒、铁粒等等各个方面。但橡胶制品容易磨损，磨损后容易造成橡胶软管破裂，造成安全事故，因此，需要对橡胶软管外覆层耐磨耗性能进行测试，而橡胶软管外覆层耐磨耗性能试验机可对改性能进行测试。该试验机的准确性直接关系到橡胶软管外覆层耐磨耗性能好坏的判定，但目前没有针对橡胶软管外覆层耐磨耗性能试验机的校准规范，本项校准规范的制定，可填补这一空白，帮助企业对橡胶软管外覆层耐磨耗性能试验机的性能进行校准，间接提高橡胶软管外覆层耐磨耗性能测试的准确性，促进胶管行业的发展，帮助橡胶软管用户企业选择性能优越的产品，解决企业选型难的问题。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 橡胶软管外覆层耐磨耗性能试验机可对橡胶软管外覆层耐磨耗性能进行测试，帮助生产厂家进行产品测试，进一步改进生产工艺，提高产品质量，增加企业效益。本实验室结合多年设备使用经验，首次提出了该设备需要校准的项目及相应的校准方法。该规范制订完成后，能有效保证该试验设备数据的准确性，提高橡胶软管外覆层耐磨耗性能优劣判定的正确性，在行业内拥有广泛的应用前景。 3.查新结果： GB/T12721-2007《橡胶软管 外覆层耐磨耗性能的测定》中对橡胶软管外覆层耐磨耗性能试验机技术条件提出了要求，但目前没有查到国家、本行业或其他行业有相关的计量技术规范对橡胶软管外覆层耐磨耗性能试验机各参数进行校准，需要依靠本单位的技术能力制定该校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围： 本规范适用于测试带有织物或钢丝绳增强层，并具有表面光滑和平整程度的外覆层的液压软管及其他相似类型软管外覆层耐磨耗性能的试验机的校准 2.主要计量特性： 本校准规范以青岛双凌科技设备有限公司生产的橡胶软管外覆层耐磨耗性能试验机为制订依据 设备型号为：XRYN-01 根据我们细致研究及日常工作的经验，确定了影响试验结果的主要因素，列入计量特性，主要计量特性如表1： 表1 计量特性一览表 序号; 名称; 测量范围; 最大允许误差. 1; 频率/Hz; 1.25; ±0.1. 2; 位移/mm; 0~200; ±1%. 3; 力值/N; 0~100; ±1%. 备注; 标准磨具尺寸校准前检查. 3.主要测量标准的技术指标：如下表2 表2 测量标准技术指标 序号; 校准项目; 计量标准名称及技术指标. 1; 频率/Hz; 秒表：（0~3600）s；MPE：±0.1s 转速表（0~1000）r/min；0.1级. 2; 位移/mm; 游标卡尺：（0~200mm）；MPE：±0.03mm. 3; 力值/N; 标准测力仪：（10~100）N；0.3级. 4.计量项目的技术原理 手动 1.频率 设定好设备旋转，开启设备，待运转稳定后，用秒表记录一分钟时间，数出旋转圈数，或用转速表直接测量。 2.位移 装好一段试验软管，启动设备，往复运动10次后，停机，用游标卡尺测量软管上的印记。 3 .力值 将标准测力仪固定在标准磨具正下方，移动磨具及配重，读取标准测力仪的示数。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、与国内外相关技术规范之间的关系： 经查阅，GB/T12721-2007《橡胶软管 外覆层耐磨耗性能的测定》对橡胶软管外覆层耐磨耗性能检测过程提出了条件和要求，并对设备的基础技术条件做出了规定，但没有系统的规定设备校准程序，本次申报的校准规范将填补这一空白。 2、指出是否发现有知识产权的问题，或设计专利的情况： 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。