附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 甲醛气体检测报警器校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 £修订 |  |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | £检定规程 █校准规范 |  |  |  | 计量技术规范类别 |  | £重点 █基础 |  |
| 主要起草单位 |  | 山东省计量科学研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 高捷 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18678785079 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  |  |  | 3万元 |
| 参加单位 |  | 华瑞科力恒（北京）科技有限公司、中国石油兰州石化分公司长汀催化剂公司、济南大学、济南市长清计算机应用公司、山东多瑞电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 £节能 £环保 £自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 甲醛为较高毒性的物质，在我国有毒化学品优先控制名单上高居第二位。已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质，是公认的变态反应源，也是潜在的强致突变物之一。甲醛气体检测报警器可以及时检测现场甲醛气体的泄漏并及时报警，从而保障作业场所生产安全和工作人员人身安全。 目前我国尚无适合甲醛气体检测报警器的校准规范，无法对该类仪器的量值溯源提供科学合理的技术依据，无法保证该类仪器的量值溯源性和准确性；甲醛气体检测报警器的计量性能技术指标与JJG1022-2016甲醛气体检测检定规程的计量性能技术指标不尽相同，亟需相应的计量技术法规规范计量检测技术和校准方法。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该项目完成后，不仅将对甲醛气体检测报警器的量值溯源工作提供科学、合理的技术依据，保证量值的准确一致；而且为客户提供准确的测量数据，保障仪器的规范使用，能够更好的服务生产实际，保障人身安全，还将进一步规范甲醛气体检测报警器生产企业的生产，保证产品质量，使产品更具有市场竞争力。根据市场调研统计，全国市面上甲醛气体检测报警器的使用数量约为1万多台，规范这些甲醛气体检测报警器的校准工作，不仅能为企业做好技术服务，带来较高的社会效益，更为安全生产提供保障。 3.查新结果： 通过查询“国家计量技术规范全文公开系统”及“工标网”等标准库，发现JJG1022-2016《甲醛气体检测仪检定规程》，但是甲醛气体检测报警器检测范围、技术指标与JJG1022-2016《甲醛气体检测仪检定规程》不同，满足不了该仪器的校准需求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 适用于测量范围为（0～10）×10-6 mol/mol甲醛气体检测报警器的校准。甲醛气体检测报警器的检测原理主要有电化学传感器、紫外法、红外法等。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 以华瑞科力恒（北京）科技有限公司的FGM3300型和山东多瑞电子科技有限公司DR-700-HCHO型为依据,提出以下计量特性的技术指标： 序列; 项目; 技术要求. 1; 示值误差; ±5×10-6 mol/mol. 2; 重复性; 相对标准偏差应不大于5%. 3; 响应时间; 不大于120s. 4; 漂移; 零点漂移：不超过±3×10-6 mol/mol 量程漂移：不超过±5×10-6 mol/mol. 5; 报警设置误差; 不大于报警设置点的±20%. - 主要测量标准的技术指标 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 示值误差、重复性、漂移、报警设置误差; 氮气中甲醛气体标准物质，扩展不确定度不大于3%，k=2 流量计，准确度不低于4.0级. 2; 响应时间; 电子计时器或秒表：(0.1～999)s，分度值0.01s. - 简要描述主要计量项目的技术原理 甲醛气体检测报警器主要应用于测定环境中的甲醛气体浓度，主要由电化学传感器或光学传感器以及电子部件和显示部分组成，由传感器将环境中有毒有害气体转换成电信号，并以浓度（摩尔分数）显示出来。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》规定了甲醛气体检测报警器的技术参数，但是国标中没有相应的校准方法。JJG1022-2016《甲醛气体检测仪检定规程》的甲醛检测仪主要是应用于室内环境中甲烷气体分析的，量程较小，仪器的分辨力要求很高，示值误差要求很高，而甲醛气体检测报警器的主要是对工业环境中甲醛泄露预警的，量程更宽，相对应的仪器的分辨力要求不是很高，示值误差要求也更宽，所以JJG1022-2016《甲醛气体检测仪检定规程》满足不了甲醛气体检测报警器的要求。需要制定相应的校准规范，满足甲醛气体检测报警器的溯源需求。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 查询相关专利和文章，制定的规范无知识产权归属问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |  |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。