附件3

机械行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 汽车风窗玻璃除雾试验用蒸汽发生器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 R基础 |
| 主要起草单位 |  | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王海军 |  |  | 联系电话 |  | 17622950675 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ██安全 £节能 □环保 £自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | # 1.汽车风窗玻璃除雾试验中采用蒸汽发生器作为试验检测设备，在试验过程中，通过将装有水的蒸汽发生器加热至沸点，利用该发生器发生的蒸汽量进行除雾试验。该蒸汽量是直接影响到除雾面积的重要证据，由此可见，蒸汽发生器的性能直接影响到汽车风窗的除雾试验结果，本项目的目的是建立汽车风窗玻璃除雾试验用蒸汽发生器校准规范。 - 2.目前国内CNAS-CL01-A005《检测和校准实验室能力认可准则 在汽车和摩托车检测领域的应用说明》中对于除雾试验用蒸汽发生器的核查参数进行了规定，但尚无除雾试验用蒸汽发生器校准规范，对于该喷枪的校准方法多为企业自编方法，无统一规范，因而本项目对于规范统一我国汽车风窗玻璃除雾试验用蒸汽发生器校准方法具有重要意义。 - 3.本校准规范的制定能够满足现阶段行业内对汽车风窗玻璃除雾试验用蒸汽发生器校准方法的计量需求。能够对行业内校准规范的完善提供技术支撑和保障。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 1.适用范围：本规范适用于汽车玻璃除雾试验用蒸汽发生器的计量校准； - 2.计量特性主要包括以下内容： - 1）蒸汽发生器的盛水量≥2.25L，最大允许误差±0.1L； - 2）沸点热损失≤75W，在（-3±1）℃下，最大允许误差±1W； - 3）鼓风机排量（4.2~6.0）m³/h，在50Pa静压下，最大允许误差0.1m³/h - 4）蒸汽输出量为n×70g/h，在（-3±1）℃下，n为汽车座位数，最大允许误差为±5g/h - 3.计量标准器具 - 1）量筒 （0~2000）mL 容量允差±10mL - 2）倾斜式微压计 （0~1000）Pa 一级 - 3）分析天平 （0~5000）g 一级 - 4）铂电阻温度计 二等及以上 - 5）空气风速仪 0.01m/s - 6）秒表 等级为合格及以上 - 4. 校准方法 - 1）蒸汽发生器盛水量，在室温下用量筒量取纯水2.25L，注入蒸汽发生器水箱，观察液位情况 - 2）热损失：称量3kg纯水至蒸汽发生器水箱然后用密封盖密封，将密封的蒸汽发生器放置于焓差实验室中，加热蒸汽发生器中水至97℃停止加热；利用铂电阻温度计实时测量水温，当温度降低至95℃时开始计时，至温度降低至90℃，记录时间为τ1:；至温度降低至85℃，记录时间为τ2；至温度降低至80℃，记录时间为τ3；根据公式ϕ=（cp×m×ΔT）τ计算热损失 - 3）风机静压：用皮托管连接测量蒸汽发生器容器内部及出口，使用空气压力测量装置进行静压测量 - 风机排量：利用空气风速仪测量风道中流速，按Gv=3600Au计算排量，其中Gv-体积流量（m3/h），A为风道出口截面积，u为风道出口流速（m/s） - 蒸汽输出量：将蒸汽发生器置于分析天平上，记录蒸汽发生器总质量m1，打开喷嘴出口，调节蒸汽发生器电压，将蒸汽发生器内水加热，开始计时，计时τ秒后记录总质量m2， - 计算每小时的蒸汽输出量为3600*（m1-m2）/τ |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 目前国内CNAS-CL01-A005《检测和校准实验室能力认可准则 在汽车和摩托车检测领域的应用说明》中对于除雾试验用蒸汽发生器的核查参数进行了规定，但尚无除雾试验用蒸汽发生器校准规范，对于该蒸汽发生器的校准方法多为企业自编方法，无统一规范，因而本项目对于规范统一我国汽车风窗玻璃除雾试验用蒸汽发生器校准方法具有重要意义。 - 无知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。