附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 涂料耐溶剂擦拭仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 黄彬磊 |  |  | 联系电话 |  | 18721201331 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █质量提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义 耐溶剂性能是涂料的重要特性之一，其可用于评价漆膜的固化程度与溶剂抗性。耐溶剂性能的测试主要有浸泡法与擦拭法两种，国标《GB/T 23989-2009 涂料耐溶剂擦拭性测定法》是目前涂料耐溶剂擦拭性测定的主要依据，其中规定了手工擦拭法与仪器擦拭法两种方法，仪器擦拭法所使用的仪器就是本规范所涉及的涂料耐溶剂擦拭仪，涂料耐溶剂擦拭仪是以仪器自动擦拭的方法来完成漆膜的耐溶剂擦拭性能的测定。除了GB/T 23989-2009以外，还有化工行业标准《HG/T 3830-2006 卷材涂料》、《HG/T 3793-2019 热熔型氟树脂（PVDF）涂料》等也采用了涂料耐溶剂擦拭仪进行涂料耐溶剂擦拭性的测定。国际标准如美国材料与试验协会（American Society for Testing and Materials，ASTM）发布的标准“ASTM D5402-19 Standard Practice for Assessing the Solvent Resistance of Organic Coatings Using Solvent Rubs”中也涉及了涂料的耐溶剂擦拭性能的测试。但是目前国内并没有计量涂料耐溶剂擦拭仪的相关计量技术规范，因此为了保证涂料耐溶剂擦拭仪测量的溯源性与准确性，必须建立涂料耐溶剂擦拭仪的校准规范。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 目前已有上海建科检验有限公司、上海市涂料研究所检测中心、上海市质量监督检验技术研究院轻工与化工产品质量检验所等企事业单位有涂料耐溶剂擦拭仪的计量需求。涂料耐溶剂擦拭仪是以一定擦拭频率、行程和负荷，将溶剂润湿后的脱脂棉在样品表面往复擦拭，擦拭次数由仪器的计数器自动读取，进而根据涂层破损所需的擦拭次数来评定涂层的耐溶剂擦拭性能。与人工擦拭相比，使用涂料耐溶剂擦拭仪进行擦拭其重复性与复现性更佳，而且可以节约时间与人工成本，因此得以广泛应用。所以涂料耐溶剂擦拭仪的准确与否对于涂料的耐溶剂擦拭性测定的准确性会起到至关重要的作用，为了帮助涂料耐溶剂擦拭仪进行相关质量控制，需填补涂料耐溶剂擦拭仪计量技术规范的空白。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 经查询《JJF(石化)001-2015 漆膜耐洗刷试验仪校准规范》、《JB/T 4279.10-2008 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第10部分：耐溶剂试验仪》等计量技术规范或标准的适用范围均不包含涂料耐溶剂擦拭仪，国内尚无涂料耐溶剂擦拭仪计量技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围 适用于《GB/T 23989-2009 涂料耐溶剂擦拭性测定法》中所采用的涂料耐溶剂擦拭仪的计量校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 涂料耐溶剂擦拭仪，型号以RJCS为依据，参照《GB/T 23989-2009 涂料耐溶剂擦拭性测定法》中对涂料耐溶剂擦拭仪的要求，提出以下计量特性技术指标： 序号; 项目; 技术要求. 1; 擦拭行程; （120±5）mm. 2; 接触面直径; （14±0.5）mm. 3; 试板荷重; （1000±10）g. 4; 擦拭频率; （60±5）次/min. 3.主要测量标准的技术指标 序号; 项目; 设备名称及计量特性. 1; 擦拭行程; 钢直尺：（0~300）mm，分度值不大于0.5mm. 2; 接触面直径; 游标卡尺：（0~150）mm，分度值不大于0.02mm. 3; 试板荷重; 电子天平：最大称量不小于1200g，分度值不大于0.1g. 4; 擦拭频率; 电子秒表：分度值不大于0.1s. 4.简要描述主要计量项目的技术原理 擦拭行程是通过用钢直尺测量仪器擦拭头在试板上的行程并重复三次取平均值。如果是擦拭行程可调的仪器，先将其设置为120 mm。 接触面直径是通过用游标卡尺测量擦拭头的直径并重复三次取平均值。 试板荷重是通过电子天平称量试板上方载荷的质量并重复三次取平均值。 计量擦拭频率时，需先考察仪器擦拭计数的准确度，设置擦拭次数为50次，由校准人员目测擦拭次数，每一个往返记一次，待擦拭停止时记录目测次数，需与计数器读数一致，该操作重复两次。然后，设置擦拭频率60次/min，计数器调零，启动电机开始擦拭，当擦拭头第一次通过计数位置，计数器从0变到1时，启动秒表开始计时。当计数器计数跳到61时，停止秒表计时并记录时间。然后以60次除以秒表记录的时长，作为仪器的擦拭频率，重复三次取平均值。对于不显示擦拭频率的仪器，可不测量擦拭频率，但是必须考察仪器擦拭计数的准确度。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 《GB/T 23989-2009 涂料耐溶剂擦拭性测定法》主要描述的是仪器在检测过程中应具备的条件和要求、以及相关试验和判定的方法，未涉及仪器的校准或检定等相关内容。《JJF(石化)001-2015 漆膜耐洗刷试验仪校准规范》中的漆膜耐洗刷试验仪是用于测量漆膜的耐洗刷性能，评价涂层在使用期间经反复洗刷除去污染物时的相对抗磨蚀性。《JB/T 4279.10-2008 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第10部分：耐溶剂试验仪》中的漆包线耐溶剂试验仪是采用铅笔硬度法与溶剂浸泡法进行漆包线的耐溶剂试验。本规范中的涂料耐溶剂擦拭仪是采用擦拭法测量涂料的耐溶剂性能，评价涂层的固化程度与溶剂抗性，与前两者的测量目的、测量原理、测量参数均不相同，属于填补空白。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 本次申报的计量技术规范未发现有知识产权问题及涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。