附件3

机械行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 汽车排放试验环境监测设备（气象站）校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 R基础 |
| 主要起草单位 |  | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王海军 |  |  | 联系电话 |  | 17622950675 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █£安全 █节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | # GB 18352.6-2016 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，GB 17691-2018 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，GB∕T 27840-2011《重型商用车辆燃料消耗量测量方法》等汽车排放检测标准中均规定对温度、湿度、大气压力进行测量，在试验过程中，需利用到气象站进行现场数据的测量与采集。该数据在排放试验过程中十分重要，本项目的是建立汽车排放试验环境监测设备（气象站）校准规范。 - 2.目前对于汽车排放检测试验中的气象站没有专门的计量校准规范，在溯源过程中只能参考相关温度、湿度、大气压力等参数的计量规范进行校准，但由于相关校准规范属于非现场类测量，导致校准结果不确定度极大，不符合计量溯源要求，导致数据溯源链不完整。且该设备常固定于试验室，不能够进行搬运移动，必须到现场进行计量。JJG874-2007温度指示控制仪检定规程，JJF1076-2001湿度传感器校准规范，JJG1084-2013数字式气压计检定规程中对温度、湿度、大气压力等参数的校准方法不适用于在汽车排放检测试验中用到的气象站的计量，不具备可造作性。因为本项目对于规范统一我国汽车排放试验环境监测设备（气象站）的校准方法具有重要意义。 - 3.本校准规范的制定能够满足现阶段行业内对汽车排放试验环境监测设备（气象站）的计量需求。能够对行业内校准规范的完善提供技术支撑和保障。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：本规范适用于汽车排放试验环境监测设备（气象站）的计量校准； 2.计量特性主要包括以下内容： 1）温度示值误差：测量范围（5~50）℃，最大允许误差±0.5℃； 2）湿度示值误差：（5%~80%）RH，最大允许误差±3%RH； 3）大气压力示值误差：测量范围86 kPa～106 kPa，最大允许误差±0.5hPa。 3.标准器 露点仪：温度最大允许误差±0.1℃，湿度最大允许误差±1%RH； 数字压力计：0.05级 配套装置：便携式温湿度箱，气体压力控制装置。 4.基本技术原理： 利用便携式温湿度箱提供稳定的温湿度环境，配备高精度露点仪作为标准器测量温度、湿度误差，采用高等级数字气压计作为标准器，同时开发便携式气体压力控制装置，发生测量范围内的压力，进行溯源。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内没有专门针对汽车排放试验环境监测设备（气象站）的校准规范，在国际上也不存在相关校准方法，该项目的立项可以完善行业内计量校准能力，为汽车排放试验环境监测设备（气象站）的计量校准提供校准依据。 无知识产权 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。