附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 直流断路器安秒特性测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 朱镇杰 |  |  | 联系电话 |  | 020-38699960 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | 浙江科畅电子股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 █ 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1、指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 直流断路器是变电站、发电厂直流系统中最常用的保护元件，直流断路器的拒动和误动，将会造成电力设备损坏和系统故障，甚至造成大面积的停电，严重危及到电网的安全运行。为防止因直流断路器的故障及其他直流包含电器动作特性不匹配带来的隐患，国家电网公司对于新装和运行中的直流保护电器，规定必须进行安秒特性测试。直流断路器安秒特性测试仪可以对直流断路器的动作特性及级差配合进行测试，以提高直流系统运行的可靠性，保证电网的安全可靠运行。因此直流断路器安秒特性测试仪的计量校准，保证其量值的准确性对于电网的安全可靠运行有重要的意义。但目前没有直流断路器安秒特性测试仪的校准规范或检定规程, 因此为满足直流断路器安秒特性测试仪的计量需求，急需制定直流断路器安秒特性测试仪的校准规范。 2、先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 直流断路器安秒特性测试仪在电力行业使用广泛，又对电网的安全运行有着重要的作用，因此编制本规范为直流断路器安秒特性测试仪的校准提供完善而有效的计量技术依据，是非常有必要的。 3、查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 目前直流断路器安秒特性测试仪无国家、行业检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、计量技术规范的适用范围 本规范适用于直流断路器安秒特性测试仪的校准。 2、以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以河北创科电子科技有限公司CK-DMB型直流断路器安秒特性测试仪系统、武汉恒电高测电气有限公司生产的HDGC3990直流断路器安秒特性测试仪和浙江科畅电子股份有限公司生产的ZAS直流断路器安秒特性测试仪为典型型号仪器。 1) CK-DMB型直流断路器安秒特性测试仪系统 # 2）ZAS直流断路器安秒特性测试仪的技术指标如下： 3) HDGC3990直流断路器安秒特性测试仪的技术指标如下： 参考典型型号的直流断路器安秒特性测试仪及相关标准的技术要求，直流断路器安秒特性测试仪的计量特性如下： 1) 直流电流及最大输出电流值 范围：(1~1500)A，最大允许误差：±（1%~3%）。 2) 电流纹波系数 范围：(0.001%~2%)，带宽：（20Hz~200kHz）。 3) 输出电流稳定性 连续5min对输出电流的稳定性进行测试，稳定度不超过±5% 。 4) 时间 范围：0.1ms~1000s，最大允许误差：±0.5%。 3、主要测量标准的技术指标 - 直流分流器： 0.1mΩ~1Ω，±0.5%。 - 直流数字电压表：(0.1~100)V，±0.1%。 - 宽频电流探头：带宽不低于1MHz，幅值不超过±5%。 - 真有效值数字电压表： 50μV~10V，±2%，带宽不低于1MHz。 - 数字示波器：幅值不超过±1.5%，带宽不低于20MHz。 - 波形记录装置：垂直增益不超过±5%，带宽不低于20MHz。 - 负载电阻：5mΩ~2Ω，±5%，最大额定负载功率不低于5kW。 4、简要描述主要计量项目的技术原理 1）直流电流 接线如图1所示，用直流分流器和直流数字电压表对被校直流断路器安秒特性测试仪的输出电流进行校准。 直流断路器安秒特性测试仪 直流分流器 直流数字电压表 图1 直流电流校准接线示意图 2）电流纹波系数 接线如图2所示，调节负载电阻使直流数字电压表的示值为被校直流断路器安秒特性测试仪输出最大电压时，从示波器或真有效值电压上读取纹波电压有效值，计算纹波电流有效值或纹波电流系数。 被校直流 断路器安秒特性测试仪 直流 数字 电压表 数字示波器或真有效值电压表 宽频电流探头 负载 电阻 图2 电流纹波系数校准接线示意图 3）输出电流稳定性 接线如图1所示，被校测试仪输出30%最大直流电流的恒定电流值，连续5min对输出电流的稳定性进行测试，稳定度不超过±5%。 4）时间 接线如图3所示，用示波器对被校直流断路器安秒特性测试仪电流持续时间进行测试，其中100s为必选点。 电流探头 直流断路器 安秒特性测试仪 波形记录装置或数字示波器 图3 时间校准接线示意图 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █ 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、与国内相关技术规范之间的关系 电力行业标准DL∕T 1397.4-2014 《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件 第4部分:直流断路器动作特性测试系统》规定了直流断路器动作特性测试系统的基本技术要求和安全要求，以及检验方法等，但电力标准不能作为校准依据。本规范参考了DL∕T 1397.4-2014中的技术要求。 2、指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。