附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国科学院空天信息创新研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孙建海 |  |  | 联系电话 |  | 13521049192 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | / |
| 参加单位 |  | 建筑材料工业技术监督研究中心 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 █环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着工业及城市的发展，智能家居、燃气泄漏监测、化工、新能源汽车等领域的毒害气体严重威胁到人们的生命与财产安全。而物联网技术的推广应用，对于气体传感器的体积、功耗和一致性提出了更为严苛的要求。为保障安全生产与防控公共安全事件，进行毒害气体的快速高灵敏现场监测已成为国家中长期科技发展规划的重点领域。光学、电化学、催化燃烧式等气体传感器普遍存在着体积大、成本高、功耗大等局限性，经常无法满足物联网、便携式检测仪等应用要求。 基于纳米敏感材料的微型阵列金属氧化物传感器是一种灵敏度高、体积小、成本低、响应快、功耗低及多组分高精度检测等优点，可高灵敏、高精度检测CO、CH4、甲醛、VOCs等有害气体。在家居燃气泄漏、建筑材料与家具有害气体释放、室内环境空气质量、工业锅炉废气监测等领域应用具有广阔的应用前景。 由于低成本的微型阵列金属氧化物传感器在室内有害气体监测中的应用，已成为不可逆转的趋势。为了更好的引导和推广其应用，制定针对该传感器的校准规范，显得十分重要。此外，制定该规范对于填补当前针对复杂环境气体的适用范围广、分析种类多、分析速度快及检测灵敏度高的现场检测技术空白，提升我国室内环境、家居建材行业领域科学化控制水平，为企业提供可靠的实施依据及为管理者提供可靠的监管手段具有重要的意义。 利用微型阵列化金属氧化物来监测室内有害气体的标准或规范，经查新，未发现有相关的国家及行业标准 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围 本规范适用于家居燃气泄漏、建筑材料与家具有害气体释放、室内环境空气质量等领域气体快速检测的微型阵列金属氧化物气体传感器的校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 本标准中规定了:（1）微型阵列金属氧化物气体传感器的适用范围；（2）计量特性（检测量范围，检测精度，检出限及定量重复性等）；（3）校准条件（环境条件、计量器具、标准物质及设配套设备）；（4）校准项目（检测量范围，检测精度，检出限及定量重复性等）；（5）校准结果表达与处理等要求。 - 主要技术内容及技术指标 微型阵列气体传感器的计量特性（检测量范围，检测精度，检出限及定量重复性等）的具体技术指标： - 检测量范围：0-20000 ppm； - 检出限：≤ 0.1ppm (CO)； - 检测精度：±10%； - 定量重复性：≤1%； - 技术原理 将微型阵列气体传感器通入一系列浓度的标准样品校准该传感器的检测范围及检测精度。然后以某一浓度的标准样品，对该传感器进行多次重复实验来校准该传感器的定量重复性及示值误差，并根据检出限的计算方法与公式，计算出该传感器的检出限。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | █国际先进 □国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.国内外对该技术研究简要说明： 微型阵列气体传感器是一种灵敏度高、成本低、体积小、分析速度快、功耗低、可批产及检测组分多等优点，是室内有害气体监测的最佳方法之一。微型阵列气体传感器是在电极间涂敷一层选择性吸附某气体的气敏薄膜，当该气敏薄膜与待测气体相互作用，使得气敏薄膜的导电率发生变化，待测气体浓度不同，导电率变化程度亦不一样，因此，通过气敏材料及导电率变化大小，来确定待测气体的成分及浓度。由于阵列化的结构，使这种传感器具备多个敏感单元，在不同敏感单元上，修饰固定不同的高特异性敏感材料，就可以实现多种气体组分的高特异性响应。因此，阵列金属氧化物传感器已在智能家居、燃气泄漏监测、化工、新能源汽车等领域，得到广泛应用。然而，由于大规模应用的时间较短，目前，国内并未有相关的标准或规范来指引该传感器的应用及试验方法。 中国科学院空天信息创新研究院是国内最早从事气体传感器研究及应用的科研单位，通过多年努力，已开发出系列高灵敏半导体金属氧化物传感器，可实现CO、CH4、甲醛、VOCs等有害气体的快速检测高灵敏监测。此外，规范编制单位对环境领域中CO、CH4、甲醛、VOCs等有毒有害气体的快速高灵敏检测方法进行了充分调研，开展了大量的样品现场检测实验，目前已经具备了丰富的研究基础。 2.项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑 经查新，并未查询到相关国际的关于微型阵列气体传感器在室内有害气体监测的标准。 3、与国内相关标准间的关系 # 目前，国内发布了金属氧化物半导体气敏元件总规范（GB/T 15652-1995），但项目未查询到室内有害气体监测用的微型阵列金属氧化物传感器试验方法的校准规范。 4、指出是否发现有知识产权的问题 本计划项目不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。