附件

纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 通气阻力测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | R制定 £修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 R校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | R重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 浙江省轻工业品质量检验检测院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 胡有杰 |  |  | 联系电话 |  | 13336108451 |
| 任务年限 |  | 2021年-2023年 |  |  | 申请经费 |  | — |
| 参加单位 |  | 纺织工业科学技术发展中心等 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 R其他：公共安全卫生、疫情防控 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 通气阻力测试仪用于医用外科口罩、医用一次性口罩的压力差和通气阻力的测试，同时也可对口罩原材料(如无纺布、熔喷布等)进行通气阻力测试。通气阻力测试仪适用标准YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》、YY0469-2011《医用外科口罩》、EN14683:2019及ASTM F2100:2019等标准。 口罩作为医疗领域纺织品，其质量品质受限于相关检测仪器的缺乏，一直难以被有效评估。口罩的使用过程中，自身通气阻力作为最基础的检测项目，需要认真把关。但目前国内对于通气阻力测试仪却缺乏直接的校准规范。 检测口罩通气阻力所使用的仪器自身都无法溯源，也缺乏校准规范，自然无法保证仪器测试后出具对应纺织材料测试报告结果真实有效。制定该仪器校准规范，保证该类型仪器保持正常稳定的工作状态，对保证口罩及其原材料质量是充分且必要的，具有重要意义。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本规范适用于通气阻力测试仪、口罩气流压力差测试仪等仪器的计量校准。 2.主要计量特性的技术指标: 序号; 项目; 技术要求; 备注. 1; 气体流量; (8±0.2)L/min. 2; 压力差; ±5Pa. 3; 样品测试区直径; (25±0.2)mm. 3.主要测量标准器的技术指标: 序号; 标准器名称; 测量范围; 准确度等级/最大允许误差/不确定度; 数量. 1; 流量计; (0～10)L/min; 0.5级; 1. 2; 微压压力表; (-500～500)Pa; 0.1级; 1. 3; 游标卡尺; （0～150）mm; MPE:±0.03mm; 1. 4.主要计量特性的计量技术原理： （1）气体流量校准方法：关闭进气源，将流量计串联至上夹持器进气管上（注意流量方向）。开启气源，然后将仪器气体流量设定至8L/min或缓慢调节仪器面板上的流量调节阀使气体流量稳定在8L/min（流量计调节阀在仪器内部的需在内部调节），然后读取流量计上的流量值。重复以上方法校准3次，计算其算术平均值。 （2）压力差校准方法： 用两个三通分别将压差表的两端与仪器上夹持器进气口和下夹持器出气口连接，在上下夹持器中间夹一块口罩或其它测试样布，缓慢调节仪器面板上的流量调节阀，使标准压差表的压力值分别稳定在100Pa、150Pa、200Pa、250Pa、300Pa，然后记录仪器仪表上的压力差显示值，计算出压力差示值误差。 （3）样品测试区口径校准：用游标卡尺分别测量样品测试区圆筒120°方向的直径，计算其算术平均值。 |
| 水平 |  | □国际先进 R国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查询，国家、行业与纺织品透气相关的校准规范有JJF(纺织)037-2006《织物透气量仪校准规范》，但不适用于本项目仪器的校准。目前国内尚无该仪器的校准规范。本项目不涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “R”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。