附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 智能坐便器检测用供水装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 台州市产品质量安全检测研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 翁晓伟 |  |  | 联系电话 |  | 13606651361 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | 台州方圆质检有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 近几年，以智能坐便器、智能淋浴房、智能花洒、智能浴室镜等为代表的智能卫浴产品，越来越受到消费者的青睐，发展智能卫浴已成为卫浴产业转型升级的一个重要方向，尤其是社会各界重点关注的智能坐便器产品，更是成为卫浴行业由“中国制造”向“中国智造”转型发展的一个标示性产品。智能坐便器产品经过近几年的发展，随着标准体系的逐步完善，产品质量在不断的提升。但是，由于该行业中90%以上产品设计为一体式压力冲水装置方式，即利用管网压力实现妇洗、臀洗、按摩等功能，水压、水温、水流量对其性能的影响非常重要。 智能坐便器国家强制性安全，标准GB4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》要求智能坐便器试验用水温度为（15±5）℃，但是由于智能坐便器核心部件瞬间加热器算法与进水温度、流量具有十分重要的联系，即Q=cm△t Q吸=cm(t- t0) （m指质量，t是指末温,t0是指初温），直接影响坐便器的额定功率，所以企业在说明书中都会标称进水温度为（15±1）℃、额定流量值。性能标准GB/T34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》规定试验用水为进水温度（15±2）℃、水源动压力为（0.18±0.02）MPa；T/CBMF15-2019《智能坐便器》规定试验用水为进水温度（15±1）℃、水源动压力为（0.20±0.02）MPa，其他如T/ZZB0147-2016《智能坐便器》等标准对水温、水压等都有相关的规定。 为满足智能坐便器安全、性能检测的需要，目前采用智能坐便器专用供水装置对该产品进行测量。但是，由于缺少相关的计量校准规范，目前行业普遍采用JJG 875-2019《数字压力计》对压力部分进行计量，参照JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》以及JJF 1030-2010《恒温槽技术性能测试规范》对温度部分进行校准，而对于流量部分由于无相关可参考规范故未进行校准。在校准过程中存在两方面问题：一是由于供水装置的水温、水压、流量测量和控制系统位于装置内部，目前采用的方法无法进行精确的参数计量；二是出口点的温度、压力、流量参数是影响智能坐便器安全、性能要求的关键因素，其出口点的参数与目前采用测量内部数据的方法存在出入。综上所述，目前采用的计量方法不仅费时费力且与产品要求关键因素不匹配。为了进一步规范和完善智能坐便器检测用供水装置的技术要求和校准方法，确保智能坐便器检测用供水装置能有效溯源，使生产企业和检测机构得到准确可靠的测量数据，同时也为设备制造商提供统一规范的参考依据，亟需制定《智能坐便器检测用供水装置用校准规范》。 经检索和查询，目前国内外都尚未制定适用于该类检测仪的国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1 .计量技术规范的适用范围： 本计量技术规范适用于智能坐便器检测用供水装置的首次校准、后续较校准和使用中检查。 2. 主要计量特性的技术指标： 温度：温度偏差、温度稳定性 压力：压力示值误差 流量：流量示值误差、流量重复性 3. 主要测量标准的技术指标： 1）标准名称：温度测量仪 测量范围：（0～100）℃； 不确定度/最大允差/准确度等级：MPE：±0.2℃。 2）标准名称：数字压力计 测量范围：(0～1)MPa。 不确定度/最大允差/准确度等级：0.05级。 3）标准名称：电磁流量计 测量范围：(0.1～50)L/min。 不确定度/最大允差/准确度等级：0.1级。 4. 主要计量项目的技术原理： 1）温度的校准采用直接法。启动供水装置水温控制，将水温设置成需校准的温度点，将温度测量仪感温探头接入供水装置末端管路中心，启动供水，计算温度偏差和温度稳定性。 2）压力的校准采用直接测量法，启动供水装置水压控制，将水压设置成需校准的压力点，将数字压力计接入供水装置末端管路，启动供水，读取数字压力计数据。 3）流量的校准采用比较法，启动供水装置水流量控制，将水流量设置成需校准的流量点，将电磁流量计接入供水装置末端管路，分别读取电磁流量计上显示值与供水装置设定值，计算示值误差和重复性。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.智能坐便器检测用供水装置目前尚无相应的检定规程或校准规范，也无相应的仪器国家或行业标准。 2.本校准规范中所设的技术要求中，与已经发布的国家标准GB GB4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》、GB/T34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》等参数要求一致，同时应满足企业说明书或铭牌的要求。本校准规范在参照JJG 875-2019《数字压力计》、JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJF 1030-2010《恒温槽技术性能测试规范》的基础上，在计量特性参数和测量位置等方面都进行了规定。 3.涉及知识产权问题或专利状况 本规范不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。