附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 恒温振荡培养箱校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张佳仁 |  |  | 联系电话 |  | 17321458220 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █质量提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义 恒温振荡培养箱以空气为介质，具有温度控制功能并以回旋式或往复式振荡，可提供二氧化碳与光照度环境。目前广泛用于化工、纺织、石油、化学鉴定、生物工程、食品等领域。 目前恒温振荡培养箱缺少相应的校准方法，在实际使用中无法做到量值准确，缺少有效的溯源途径，难以满足企业的实际需求，因此制定相应的校准规范，具有必要性和迫切性。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 目前已有上海市质量监督检验技术研究院轻工与化工产品质量检验所、上海市质量监督检验技术研究院纤维检测所、上海香料研究所、上海恒瑞医药有限公司等企事业单位均有计量需求。建立适用于恒温振荡培养箱的计量方法，填补了相关领域的空白。制定该校准规范，可规范恒温振荡培养箱的生产和使用，促进恒温振荡培养箱的技术进步和产品质量的提高，确保各计量机构能够准确有效的对恒温振荡培养箱进行计量。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 查询“国家计量技术规范全文公开系统”、“万方数据标准管理服务系统”、“工业通信业标准化服务信息系统”等网站，我国尚无相应的国家、本行业或其他行业有关的计量技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本次制定的计量规范主要针对温度范围(0~100)℃，振荡频率范围(0~1000)rpm，二氧化碳浓度范围（0~20%，可选功能），光照强度（（5~10000）lx，可选功能）的恒温振荡培养箱。 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以HiSpeed CS2型等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 计量项目; 技术要求. 1; 温度偏差; ±2.0℃. 2; 温度波动度; ±0.5℃. 3; 温度均匀性; 2.0℃. 4; 振荡频率偏差; ±5.0%. 5; 二氧化碳浓度偏差（可选）; ±2.0%. 6; 可见光光照强度偏差（可选）; ±12%. 3.主要测量标准的技术指标 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 振荡频率偏差; 电子计时器或秒表：(0～3600)s，分度值0.1s转速测定仪：（0~1000）rpm 扩展不确定度不大于被检设备要求的1/3. 2; 温度偏差、波动度、均匀性; 温度数据采集系统（配热电偶），测量范围：（0~100）℃ ，扩展不确定度不大于被检设备要求的1/3. 3; 二氧化碳浓度偏差; 红外二氧化碳测定仪：（0~20）%，扩展不确定度不大于被检设备要求的1/3. 4; 可见光光照强度偏差; 标准光照度计：（5~10000）lx，扩展不确定度不大于被检设备要求的1/3. 4.简要描述主要计量项目的技术原理 温度偏差和波动度校准方法即在托盘的中心点进行测量。温度均匀性校准方法主要根据托盘的几何尺寸，均匀的分布不少于5个的温度测量点测量。转速的测量方法根据转速范围用秒表或转速测定仪测量。二氧化碳浓度的测量方法以托盘中心为测量点，放置二氧化碳测定仪传感器测量。光照强度的测量，在被检设备的光照度传感器附近放置标准光照度传感器，做比较测量。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 - 《JB/T 12922-2016 恒温培养振荡器》、《GB/T 32710-2016 环境实验仪器及安全设备规范》、《GB/T 28851-2012生化培养箱技术条件》、《GB/T 28852-2012生物人工气候试验箱技术条件》等标准均着重于产品技术方面的制定。《JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》只包括温度与湿度两个参数，只适用于一般的环境试验设备。《JJFZ（纺织）004-2020恒温水浴振荡器校准规范》（立项公示中）只适用于计量以水为介质的恒温水浴振荡器。本规范适用于以空气为介质，控制舱体内密闭空气的温度、二氧化碳浓度、光照强度以形成特定气候环境的恒温振荡培养箱，属于填补空白。 2. 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 本次申报的计量技术规范均不涉及国内外专利与知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。