附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 低温柔度仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 劳立平、徐春媛 |  |  | 联系电话 |  | 18729573191 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 █自主创新 █其他＿产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 低温柔度仪，主要用于测定沥青防水卷材的冷弯温度,是建筑材料检测机构和防水卷材生产企业检测产品质量的必备设备。目前国家尚无专门针对低温柔度仪校准的检定规程或校准规范，国内的大多数计量机构主要参考JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》对低温柔度仪温度进行测试，但由于缺乏解决实际问题的针对性，与低温柔度仪使用需求相差甚远。为此急需在行业内制订一个标准统一、针对性强的校准规范，确保低温柔度仪量值的准确、统一。 本规范的制定，参考GBT328.1～27-2007《建筑防水卷材试验方法》,将为低温柔度仪的校准提供统一和专业的方法。本规范将对低温柔度仪各项技术参数的计量特性进行规定，以满足计量技术机构和设备使用者计量校准的需要。本规范将使测量结果的量值具有溯源性，并保证量值的准确和统一，进而确保防水卷材生产和检测单位得到准确的实验示值，为保证产品质量提供计量保障。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于低温柔度仪计量性能的校准，其他类似设备也可参照本规范进行校准。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标 2.1 弯曲棒直径最大偏差：±0.1mm； 2.2 弯曲棒升起速度偏差：≤±40mm/min； 2.3 恒温槽温度偏差：≤±1℃； 2.4 恒温槽温度均匀性：≤1℃； 2.5 恒温槽温度波动度：≤±0.5℃。 3.计量技术规范的计量项目 长度、时间、温度。 4.计量技术规范的计量标准技术指标 4.1长度计量标准 卡尺，最大允许误差：±0.02mm。 4.2时间 秒表，分辨力：≤0.1s。 4.3温度计量标准 多通道温度显示仪表或多路温度测量装置，测量范围应包括（-40～20）℃，分辨力不低于0.1℃，其扩展不确定度不大于低温柔度仪允许温度波动度绝对值的1/3。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 低温柔度仪是防水材料生产企业和建筑材料检测机构质量检验的必备设备，而目前国内外没有专门针对低温柔度仪的检定规程和校准规范，为此急需在行业内制订一个标准统一、针对性强的校准规范。本规范参考GBT328.1～27-2007《建筑防水卷材试验方法》制定，可以为低温柔度仪的校准提供专业的方法，满足建材行业防水领域的计量需求。 本规范不涉及相关专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。