附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 厚漆、腻子稠度测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孙凤 |  |  | 联系电话 |  | 15221387757 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █质量提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义 厚漆和腻子作为常见的装饰性材料，通常用以填补建筑或物品表面上的不平整缺陷以及增强耐腐蚀性等。稠度作为厚漆、腻子产品的重要指标直接影响了产品的品质与使用效果。因此各行业都对腻子产品的稠度提出了要求，例如化工行业标准《HG/T 3352-2003各色醇酸腻子》、《HG/T3357-2003各色过氯乙烯腻子》、《HG/T3354-2003各色环氧酯腻子》、《HG/T4561-2013不饱和聚酯腻子》、机械行业标准《JB/T7455-2007机床涂装用不饱和聚酯腻子》等。然而目前还没有专门针对厚漆、腻子稠度测定仪的校准规范，为了保证厚漆、腻子稠度测试结果的准确性，规范厚漆、腻子稠度测定仪的生产与使用，提升厚漆、腻子产品的质量和使用效果，建立厚漆、腻子稠度测定仪校准规范是非常必要的。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 厚漆、腻子稠度测定仪校准规范参考国家标准《GB1749-1979（1989）厚漆、腻子稠度测定方法》中的技术参数，建立了科学合理的厚漆、腻子稠度测定仪的计量方法，解决了厚漆、腻子稠度测定仪溯源方法的缺失，在统一涂料稠度量值的同时也为行业标准的实施和厚漆、腻子稠度测定仪的生产使用提供技术保障，具有良好的应用前景。目前已有上海市质量监督检验技术研究院、上海立邦涂料等企业有厚漆、腻子稠度测定仪的计量需求。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 经查询《GB1749-1979（1989）厚漆、腻子稠度测定方法》中所采用的厚漆、腻子稠度测定仪并无相应的国家、本行业或其他行业有关的计量技术规范，完全需要依靠本单位的技术能力制定。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围 适用于《GB1749-1979（1989）厚漆、腻子稠度测定方法》中所采用的涂料稠度测定仪的计量校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 厚漆、腻子稠度测定仪，型号为QCT型依据，提出的计量特性技术指标如下： 序号; 校准项目; 最大允许误差. 1; 质量示值误差/ g; ±5. 2; 唧筒内径误差/ mm; ±0.5. 3; 唧筒深度误差/ mm; ±0.5. 4; 唧筒容积误差/ mL; ±0.80. 5; 玻璃板圆圈直径误差/ mm; ±1. 6; 玻璃板工作面平面度误差不大于0.25mm. 7; 玻璃板表面粗糙度不大于Ra6.3. 3.主要测量标准的技术指标 序号; 校准项目; 设备名称及要求. 1; 质量示值误差; 电子天平：分度值不大于1g. 2; 唧筒内径误差、唧筒深度误差、唧筒容积误差、玻璃板圆圈直径误差; 游标卡尺：量程0~300mm，分度值不大于0.02mm. 3; 玻璃板工作面平面度误差不大于0.25mm; 刀口型直尺：量程200mm，准确度等级2级；塞尺：准确度等级2级. 4; 玻璃板表面粗糙度不大于Ra6.3; 表面粗糙度比较样板. 4.简要描述主要计量项目的技术原理 砝码质量误差由电子天平直接称量法得到。唧筒内径误差由游标卡尺测量3个方向的直径取平均值后计算，唧筒深度误差由游标卡尺测量唧筒3点高度取平均值后计算，唧筒容积误差由唧筒直径与高度计算得到，玻璃板圆圈直径误差由游标卡尺测量3个方向直径取平均值后计算，用塞尺分别检查玻璃板工作面研米字形与刀口形尺寸之间隙，取最大值为平面度误差，玻璃板工作面表面粗糙有表面粗糙度比较样板测得。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 《GB1749-1979（1989）厚漆、腻子稠度测定方法》主要描述的是仪器在检测过程中应具备的条件和要求、以及相关试验和判定的方法，未涉及仪器的校准或检定等相关内容。《JJG（交通）114-2014乳化沥青稀浆封层混合料稠度仪检定规程》、《JJG（建材）105-1999净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程》分别适用于自重法和针入度法的稠度测定仪。厚漆、腻子稠度测定仪是通过施加固定压力，在固定时间内测得涂料的延展面积来测定涂料稠度，在功能与结构上与上述两种测定仪都不相同。本规范适用于配置砝码的涂料稠度测定仪校准，属于填补涂料稠度测定仪的溯源方法空白。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 本次申报的计量技术规范未发现有知识产权问题及涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。