附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 帘线干热收缩仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王希光 |  |  | 联系电话 |  | 010-51338087 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 £环保 □自主创新 █ 质量提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 在橡胶制品中加入骨架材料能提高制品的模量及强度，并限制其变形量，保持其尺寸相对稳定。骨架材料本身的性能在很大程度上决定着橡胶制品的使用性能、使用寿命及使用价值，其中热收缩率是其尺寸稳定性的主要指标之一。 随着轮胎工业的发展，轮胎制造技术日益更新，对骨架材料的性能分析，尤其是对帘线干热收缩性能的分析日趋受到各轮胎生产企业的重视，帘线性能对橡胶制品的质量、性能均有着重要意义。 GB/T 30312—2013《浸胶纱线、线绳和帘线热收缩试验方法》中规定了浸胶纱线、线绳和帘线干热收缩性能的测定方法，帘线干热收缩仪自身的准确性对试验结果有着重要的影响。为确保帘线干热收缩仪检测结果的准确可靠，使用单位应对其进行周期性检定或校准，但是国内尚未颁布此类仪器的校准规范或检定规程，导致其检定或校准由于缺乏依据而难以正常开展，继而影响了各使用单位检测数据的准确，所以相应的校准规范的制定也是非常必要的。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该计量技术规范实施后，将对帘线干热收缩仪的计量特性和校准方法进行明确规定，填补国内相关计量技术规范的空白，确保帘线干热收缩仪的计量溯源性及量值的准确可靠。 3.查新结果： 查找文献，国内尚未颁布帘线干热收缩仪相关的计量检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 适用于对锦纶、涤纶纤维制成的浸胶纱线、线绳和帘线进行热收缩性能试验的帘线干热收缩仪的校准。 2以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 以GSY-06A型等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 温度; ±1℃. 2; 砝码; ±0.1g. 3; 干热收缩率; ±0.1%. 4; 试验时间; ±10%. 3.主要测量标准的技术指标； 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 温度; 测温仪：测量范围（0～200）℃，分辨力0.01℃. 2; 砝码; 电子天平：测量范围（0～500）g，分辨力0.01g. 3; 干热收缩率; 直尺：测量范围（0～300）mm，分辨力0.5mm. 4; 试验时间; 电子秒表：分辨率不大于0.1s. 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 （1）温度：加热装置升温稳定后，用测温仪测量上下加热板间中心水平位置温度，重复测量3次，计算温度的误差。 （2）砝码：用电子天平测量砝码的重量，重复测量3次，计算砝码重量的误差。 （3）干热收缩率：在实验帘线上标记一段距离并测量长度，将该段标记长度帘线放入试验机加热，实验结束后测量标记长度并计算帘线收缩长度，计算收缩长度除以原始标记长度得到帘线干热收缩率，记录试验机显示干热收缩率，计算干热收缩率的误差。 （4）试验时间：用电子秒表测量试验时间，重复测量3次，计算试验时间的误差。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 国内暂无帘线干热收缩仪相关计量技术规范。本校准规范主要技术参考为GB/T 30312—2013《浸胶纱线、线绳和帘线热收缩试验方法》，该标准规定了帘线干热收缩仪的性能指标、试验要求等参数，但未规定计量特性和校准方法。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。