附件3：

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 家用干衣机能效水效检测装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20000元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全■节能 ■环保 ■自主创新 ■其他：品质提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | # 随着国民生活水平的不断提高，我国家用干衣机行业迎来了高速发展。干衣机品牌增至近百,市场竞争开始愈加激烈，为体现产品的节能和环保性能，各大生产厂商和检测机构对干衣机能效水效检测的准确性尤为重视。 # 目前干衣机的能效水效试验所依据的现行标准为GB/T 23118-2008《家用和类似用途滚筒式洗衣干衣机技术要求》和GB/T 20292-2019 《家用滚筒式干衣机性能测试方法》,标准对产品技术要求和试验方法进行了规定，但是对于试验用的检测装置并未进行详尽的要求。其中家用干衣机能效水效检测装置作为干衣机产品耗电量和耗水量性能评价的重要检测设备，广泛应用于家电企业的实验室和各大检测机构。为了规范检测装置的技术要求和计量特性，给生产企业和检测机构提供准确可靠的试验数据，建立公平竞争的市场秩序，急需制定《家用干衣机能效水效检测装置校准规范》。 本规范制定并实施后，家电企业在家用干衣机能效水效检测装置的建造、使用、数据溯源等环节会有一个明确可参照的标准。本规范的制定对该检测装置也会提出更加全面、更加严格的要求，从而促进家用干衣机能效水效检测水平的不断提升，促使干衣机产品向着更加节能、环保的方向发展。 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、范围：本规范适用于新制造、使用中和修理后的家用干衣机能效水效检测装置的校准，其他类似用途的干衣机能效水效检测装置也可参照本规范进行校准。 2、主要技术指标： 供水温度：测量范围：(15±2)℃，最大允许误差：±0.5℃。 供水压力：测量范围：(240±50)kPa，最大允许误差：±5%。 计时器：测量范围：(0-30000)s，最大允许误差：±0.5%。 耗水量：测量范围：(0.2-0.3)L/min，最大允许误差：±0.5%。 耗电量：测量范围：(0～6)kWh，最大允许误差：±1%。 关机/待机功率：测量范围：(0～10)W，最大允许误差：±0.01W。 3、主要测量标准： 1）标准铂电阻温度计 测量范围：(0～50)℃； 不确定度/最大允差/准确度等级：0.1℃（k=2）。 2）数字压力表 测量范围：(-0.095～6)MPa； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.05%。 3）电子秒表 测量范围：（0～99999）s； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.3s。 4）标准流量计 测量范围：(0～15)L/min； 不确定度/最大允差/准确度等级：0.1%（k=2）。 5）多功能校准源 测量范围：(0.1～10k)W，(45～65)Hz； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.05%。 4、主要计量项目的技术原理： 1）温度测量仪表的校准采用比较法，将被校准温度传感器探头放入恒温槽中，待恒温槽温度稳定后，分别读取标准铂电阻温度计和被校准传感器仪表温度显示值，计算示值误差。 2）压力仪表的校准采用比较法，将压力发生器与标准压力表和被校准压力计连接，调节压力发生器，待标准压力表数值稳定后，分别读取标准值和被校准示值，计算示值误差。 3）时间计时器的校准采用比较法，同时开启被校准时间计时显示仪表与标准秒表，待计时到被校准时间点时，分别读取标准值和被校准示值，计算示值误差。 4）流量仪表的校准采用比较法，将标准流量计按照液体流动方向安装在循环液体系统的管路中，将循环液体的流量设置到最大，运行20min，排空管内空气，待液体流动稳定后开始校准，分别读取标准值和被校准示值，计算示值误差。 5）耗电量的校准采用直接测量法，用多功能标准源输出恒定功率值给被校准仪表，同时用标准秒表计时测量被校准仪表在恒定功率下输出的累计时间，分别计算电能标准值和读取电能被校准示值，计算被校准测量仪电能的示值误差。 6）关机/待机功率的校准采用直接测量法，将被校准仪表的电压测量端和电流测量端分别与多功能校准源的电压输出端和电流输出端相连，调节多功能校准源的电压和电流输出，分别读取标准值和被校准示值，计算示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本计量技术规范的编制将参考国家标准GB/T 23118-2008《家用和类似用途滚筒式洗衣干衣机技术要求》、GB/T 20292-2019 《家用滚筒式干衣机性能测试方法》和GB/T 4288-2018 《家用和类似用途电动洗衣机》中的相关条款。 经查，国内及本行业内没有类似的计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |