电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 在片微波测试系统散射参数校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 黄英龙 |  |  | 联系电话 |  | 010-64102263 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 中国电子科技集团第13研究所 中国计量科学研究院 北京芯宸科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 本规范将解决GaAs、GaN、InP等基材为衬底的片上微波无源器件的散射参数在片校准。 毫米波在片散射参数计量方法与技术是当今信息电子计量领域的研究热点，更是目前欧美国家计量院和工业界对散射参数研究的重点。现代宽带数字通信、高精密雷达、微电子、太赫兹等高新尖端技术的不断进步，对在片散射参数计量提出了越来越高的要求，相关的计量方法与技术研究已成为信息电子计量的重要内容。共面波导以传输准TEM波、低色散、低损耗、阻抗范围大、易于连接等优点已广泛应用到微波集成电路、毫米波和THz电路中，见图1。 图1在片散射参数测量的作用与地位 目前片上无源器件的散射参数校准，都是采用商用陶瓷衬底的校准片校准，和不同长度传输线作为验证参考；少数计量机构，购置美国NIST的GaAs衬底的校准和检验件作为参考标准。不同的衬底的校准单元对无源器件在片散射参数的校准会带来误差，美国NIST的RM8130也是上世纪90年代的产品，一直没有更新升级。因此需要有对应主流片上无源器件衬底材料的共面波导形式的开路器、短路器、负载以及传输线组成的校准件以及由衰减器、失配器、以及匹配和失配传输线等组成的检验件，来校准或验证在片测试系统，实现片上无源器件散射参数的校准。 目前片上无源器件散射参数的相关校准方法尚未进行规定，迫切需要编制校准规范，解决其量值溯源问题。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 目前在片上无源器件校准领域，我国处于空白状态，因此本规范具有填补国内空白的先进性。本校准规范制定后，将适用于片上无源器件的校准，并可向从事GaAs、GaN、InP等固态微波器件生产、研制和应用的相关单位推广，具有显著的社会效益和应用前景。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 目前国家及相关行业内没有该设备的检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 适用于新制造或使用中的片上无源器件散射参数的校准。 本规范适用于校准频率范围是1GHzHz～110GHz。片上无源器件输入输出型式为GSG型共面波大，典型间距150um、100um、50um。其它，如GSG、GSGSG等型式，不同间距的片上无源器件可参照此规范执行。 2.典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 频率测量范围：1GHz~110GHz； S11反射系数： 测量范围：0～1， 测量不确定度：0.08(1GHz~40GHz)，k=2； 测量不确定度：0.15(40GHz~110GHz)，k=2； S21插入损耗： 测量范围：0～60dB， 测量不确定度：0.8 dB(1GHz~40GHz)，k=2； 测量范围：0～40dB， 测量不确定度：1.5dB(40GHz~110GHz)，k=2； 相位： 相位范围：-180°~180°，U： 5°＋Arcsine（Ur）(k=2)，Ur是反射和衰减的线性相对测量不确定度。 3.主要测量标准的技术指标； - 频率范围：10MHz~110GHz； - 反射系数：0~1，不确定度10%； - 衰减：(0~50)dB,不确定度5%。 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 采用校准件对片上无源器件散射参数测试系统进行校准,通过验证件对校准结果的准确性进行验证，见图2。1GHz~110GHz在片微波测试系统散射参数测量系统是实现在片S参数测试的测量系统，主要工作原理为：通过在片校准件和相应的校准方法（如SOLT、TRL或LRRM等），将测量参考面由矢量网络分析仪的同轴或波导参考面，平移到微波探针参考面，从而实现晶圆片上裸芯片器件的S参数测量和溯源。 图2校准原理示意图 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 中电13所研制了1GHz~40GHz微波在片测试系统的校准规范。目前国内无40GHz ~110GHz频段内相关计量技术规范，本规范将微波在片S参数测试系统的校准频率扩展到了1GhzHz~110GHz。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 规范不涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。