附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 磷化氢气体检测报警器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 天津市计量监督检测科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 郭知明 |  |  | 联系电话 |  | 022-23009383 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院；山东恒量测试科技有限公司；山东安盾达仪器仪表有限公司；山东斯诺电子有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 £节能 £环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义 磷化氢是一种无色、剧毒、易燃易爆的气体，遇到痕量其它磷的氢化物如乙磷化氢，会引起自燃。磷化氢与空气的混合物的爆炸下限为1.6%。 我国国家职业卫生标准GBZ2.1-2019《工作场所有害因素接触限值 第一部分：化学有害因素》中规定：在一个工作日内的任何时间，作业场所的磷化氢的最高允许浓度为0.3mg/m3。磷化氢作为剧毒气体，主要由呼吸道吸入中毒，中枢神经系统、呼吸系统、心血管系统及肝、肾均受影响。空气中浓度若达到1390mg/m3可使人迅速死亡。 磷化氢是重要的化工产品和工业原料，由于其剧毒、易燃易爆的特性，磷化氢气体检测报警器被广泛应用于安全生产中，其量值准确与否事关人民生命财产安全。磷化氢气体检测报警器主要用来检测磷化氢的浓度值，并可驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。 目前，磷化氢气体检测报警器尚无国家技术规范，其量值溯源问题亟待解决。我国磷化氢气体检测报警器生产、使用企业众多，校准需求量大，已具备统一实施量值溯源的经济、社会、技术及管理基础。本校准规范的制定为各计量检定、校准机构提供了校准依据。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 该校准规范的建立，将使得用于作业场所磷化氢气体监测场景的磷化氢气体检测报警器的量值溯源有据可依，填补国内相关计量技术规范空白，为安全生产提供计量保障，产生良好的社会效益。从行业需求来看，磷化氢气体检测报警器的使用企业众多，仪器的校准需求与日俱增，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 3.查新结果 - 经查询，磷化氢相关的国家标准如下：GB/T 14851-2009 电子工业用气体 磷化氢。未查询到磷化氢气体检测报警器相关校准方法的国家标准、行业标准、计量检定规程、校准规范、校准方法专利。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于测量上限不超过10 μmol/mol磷化氢气体检测报警器的校准。 - 2.主要计量特性 - 以型号为OLCT20、BW等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定的主要计量特性如下： - 序号; - 项目; - 技术要求. - 1; - 示值误差; - 不超过±10%. - 2; - 重复性; - 不大于2%. - 3; - 响应时间; - 扩散式不大于60s，吸入式不大于30s. - 4; - 报警功能; - 声光报警功能正常. - 5; - 零点漂移; - ±1%FS. - 6; - 量程漂移; - ±3%FS. - 3.主要测量标准的技术指标 - 序号; - 校准项目; - 设备名称及计量器具. - 1; - 示值误差、重复性、报警功能; - 磷化氢气体标准物质：标称浓度（0-10） μmol/mol，相对扩展不确定度不大于2%（k=2）；流量控制器：准确度等级不低于4级。. - 2; - 响应时间、零点漂移、量程漂移; - 磷化氢气体标准物质：标称浓度（0-10） μmol/mol，相对扩展不确定度不大于2%（k=2）；电子秒表：分度值0.01s。. - 4.主要计量项目的技术原理 本校准规范采用比较测量法，对磷化氢气体检测报警器的全部性能进行校准。仪器经预热稳定后，用标准气体校准仪器的零点和量程值，然后依次通入不同浓度的标准气体，读取被测仪器的示值，与标准气体的已知浓度进行比较，校准仪器的示值误差、响应时间、重复性、漂移等计量指标，从而使该类仪器的量值溯源至国家基准。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 - 目前国内暂无磷化氢气体检测报警器校准技术规范。 2.是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。