附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 氢燃料电池系统及电堆测试台架校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘茹 |  |  | 联系电话 |  | 17771128856 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 ■节能 ■环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 节能环保、绿色低碳是100多年来汽车工业发展的永恒主题，新能源汽车作为国家战略性产业，一直是国家政策引导的持续发力点。氢燃料电池电堆以电化学反应的方式将化学能转换为电能，且具备充氢时间短，续航里程长等优点，将逐渐成为新能源汽车领域的一个重要组成部分。氢燃料电池系统及电堆测试台架是氢燃料电池测试领域最为基础且应用最为广泛的专用测试设备，为了保障氢燃料电池系统及电堆测试台架测试数据的可溯源性，为新能源汽车的快速发展提供技术及数据支持，需对其进行规范化的校准，制定本规范。 - 氢燃料电池系统及电堆测试台架作为测试氢燃料电池电堆性能的专用设备，已在氢燃料电池电动汽车行业广泛应用，其量值的准确可靠至关重要。目前我国在氢燃料电池系统及电堆测试台架方面未有适用的校准规范，各使用单位主要依据生产厂商的技术说明书对各参数进行测试确认，为了规范氢燃料电池系统及电堆测试台架的校准工作，实现有效溯源，急需制定氢燃料电池系统及电堆测试台架校准规范，以指导国内计量检测机构对氢燃料电池系统及电堆测试台架的校准工作。本规范的制定，将实现对氢燃料电池系统及电堆测试台架规范化校准，对燃料电池电动汽车的发展有重要的促进作用，且填补了国内此项空白。 - 国家或行业尚未有氢燃料电池系统及电堆测试台架校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 本规范适用于新制造，使用中和维修后的氢燃料电池系统及电堆测试台架的校准。 - 氢燃料电池系统及电堆测试台架计量特性的主要技术指标： 名称; 测量范围; 允许误差; 名称; 测量范围; 允许误差. 热电偶温度; （0～1000）℃; ±0.5%FS; 电压; （0～1000）V; ±1.0%FS. 热电阻温度; （-40～200）℃; ±1℃; 电流; （0～1400）A; ±1.0%FS. 压力; （-100～2000）kPa; ±1.0%FS; 气体流量计; （0～16）kg/h; ±1.0%FS. 湿度; (0～100) %RH; ±1.0%RH; 液体流量计; (0～1000）L/min; ±2.0%FS. 电导率; (0～10)μS/cm; ±1.5%FS. 注：以上技术指标，参考GB/T 33978-2017。 - 主要标准装置的技术指标： 仪器名称; 允许误差. 温度校验仪; 热电偶型：±0.1%FS热电阻型：±0.1℃. 压力标定器; ±0.075%FS. 冷静型露点仪/高精度温湿度仪; ±0.3%RH. 高精度电压表; ±0.01%. 高精度电流表; ±0.01%. 柯氏力流量计; ±0.5%. 高精度液体流量计; ±0.3%. 溶液电导模拟装置; ±0.3%. - 主要计量项目的技术原理： 温度校准：由温度校验仪提供标准温度模拟信号，对通道进行校准。压力校准：由压力标定器给压力传感器稳定的标准压力进行校准。湿度校准：运用冷静型露点仪或者高精度温湿度仪，冷静型露点仪测量的是露点温度，通过该温度下的气体温度计算该温度下的气体相对湿度，与设备的测量相对湿度值比较进行校准。对于电压校准：由标准功率源发出标准电压，利用高精度电压表并接测量进行电压校准；电流校准：由标准功率源提供稳定电流，在电路中串接一已知的标准电阻、高精度电流表，进行电流校准；气体流量校准：将柯氏力流量计串接入气体流量计测量系统回路，由流量控制器提供稳定的气体流量，进行气体流量校准；液体流量校准：将高精度液体流量计串接入液体流量计测量系统回路，由水泵提供稳定的液体流量（液体可为水），对液体流量进行校准。电导率校准：接入标准电导，计算相应的标准电导率，对设备电导率示值进行校准。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国家或行业尚未有氢燃料电池系统及电堆测试台架校准规范。 不涉及知识产权及专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。