附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 润滑油蒸发损失测定仪（诺亚克法）校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 宋小卫 |  |  | 联系电话 |  | 13070167531 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 山东省计量科学研究院、辽宁省计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - █安全 □节能 □环保 □自主创新□其他 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义： 蒸发损失是关系油品品质的一项重要指标，其表征了油品在一定条件下通过蒸发而损失的量，用质量分数表示。润滑油在使用过程中通常工况温度较高，常由于蒸发造成润滑系统中润滑油量逐渐减少，引起黏度增大，影响供油。液压油在使用中蒸发，还会产生气穴现象导致设备运转障碍，工作效率下降，还可能给液压泵造成损害。油品蒸发损失与其挥发度成正比，蒸发损失越大，实际应用中的油耗越大，故对油品在一定条件下的蒸发损失的量要有限制。 目前国内没有适用于润滑油蒸发损失测定仪的计量技术法规，该类仪器缺少有效的溯源途径。本校准规范的制定将为润滑油蒸发损失量值统一提供保证，确保测量结果准确有效，为在全国范围内建立量传溯源体系提供依据，对石油和化工行业提供重要的技术支撑。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 目前国家标准和行业标准方法中，对润滑油蒸发损失的测定操作过程和实验条件进行了准确而详细的描述，但由于生产厂家水平参差不齐、仪器使用维护不当、器件老化等多种原因，润滑油蒸发损失测试数据质量堪忧，亟需建立科学有效的量传体系。本单位于2020年申报了润滑油蒸发损失（诺亚克法）标准物质，能够有效用于润滑油蒸发损失测定仪的校准，解决溯源问题，填补国内空白。 本单位对NB/SH/T0059方法进行了系统研究，量化了测量过程中的诸多影响因素对蒸发损失测量结果的影响，包括样品加样量、试验温度、真空泵压差、试验时长和大气压等。 本校准规范的制定，配合润滑油蒸发损失标准物质将建立完整的蒸发损失量值溯源体系，为量值统一起到重要作用。 - 查新结果： 目前国内已有润滑油蒸发损失测定相关标准包括： GB/T7325-1987 润滑脂和润滑油蒸发损失测定法 SH/T0059-2010 润滑油蒸发损失的测定 诺亚克法 经查询，以上标准对应的润滑油蒸发损失测定仪没有查到国家、行业相关的计量技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围 本规范适用于润滑油蒸发损失测定仪（诺亚克法）的校准。 - 主要计量特性 以BF-31型、DSY-237型、FDH-1703型、HK-0059型和ISL NCK25G型等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 示值误差; 重复性：0.5 % 再现性：2.1 %. 2; 试验温度/℃; 250±0.5. 3; 试验时间/s; 360±5. 4; 真空泵压差/mmH2O; 20±0.2. - 主要测量标准的技术指标； 序号; 校准项目; 设备名称及计量特性. 1; 示值误差; 国家有证标准物质 （不确定度优于1.5%）. 2; 试验温度; 标准铂电阻温度计，一等. 3; 试验时间; 电子秒表，分辨率0.1s. 4; 真空泵压差; 数字压力计，0.05级. - 简要描述主要计量项目的技术原理。 采用标准铂电阻温度计校准加热温度值，采用电子秒表校准试验时间，采用数字压力计校准真空泵压差，并用润滑油蒸发损失（诺亚克法）有证标准物质进行蒸发损失测定仪整体评价。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 目前我国测定油品蒸发损失的方法《润滑脂和润滑油蒸发损失测定法（GB/T7325-1987）》和《润滑油蒸发损失的测定 诺亚克法(SH/T0059-2010)》主要描述仪器在检测过程中应具备的条件和要求，未涉及仪器的校准。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 经查阅，不涉及国内外专利与知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。