附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 相控阵超声点焊分析仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 赵莹 |  |  | 联系电话 |  | 020-38699960 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | / |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 点焊是电阻焊的一种，电阻点焊由于生产效率高、焊接接头性能高、不引入附加物质以及易于实现自动化生产等优点，广泛应用于各种电子元器件的装配制造、汽车车身和车厢等的焊接。如何保证焊接质量的可靠性已经成为电子器件制造中非常关键的环节，如焊点的熔核直径与其所承载的剪切力有关，一些企业标准或行业标准为此规定了不同板厚的最小熔核直径，该参数是评估点焊质量的重要参数。 相控阵超声点焊分析仪是一种便携式工业无损检测仪器，通过使用多通道超声波矩阵传感器技术，电阻点焊分析仪从焊点的内部结构及表面获取数据，这些数据通过特殊的算法来重新构造焊点影像，并实时估算出焊点区域的焊核平均直径、焊核厚度，从而评估焊点的质量。 目前针对相控阵超声点焊分析仪没有相应的计量校准规范或检定规程，对于该仪器的计量校准存在各计量所依据标准混乱、所测参数不合理的情况，因此有必要编制该仪器的计量校准规范。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 超声波相控阵点焊分析仪属于工业无损检测类仪器，探头应用了最新一代的矩阵传感器技术，该技术自20世纪90年代起开始在欧美等国家逐步应用于工业无损检测，目前在国内对工业无损检测领域的超声相控阵技术的研究开发已由探索阶段到日趋完善。相对于传统A扫描的点焊分析仪，相控阵点焊分析仪具备检测效率高、对检测人员的经验要求低、检测结果直观易读等优点，目前越来越多的应用于电子行业的电子元器件的制造装配和汽车制造行业，具有广阔的应用前景。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； - 经查新，相关的国家、国际、行业标准有以下： - 《JJF1338-2012相控阵超声探伤仪校准规范》 - 《GB/T29302-2012无损检测仪器 相控阵超声检测系统的性能与检验》 - 《JB/T 11731-2013 无损检测 超声相控阵探头通用技术条件》 - 《ASTM E2491-2013 相控阵超声检测仪器和系统的性能评价指导Standard Guide for Evaluating Performance Characteristics of Phased-Array Ultrasonic Testing Instruments and Systems》 - 《EN 16392-2-2014 超声相控阵设备的无损检测特性和验证 第2部分 探头Non-destructive Testing Characterization and Verification of Ultrasonic Phased Array Equipment Part2 Probes》 - 《ASTM E2904-2017 相控阵探头的特性及验证Standard Practice for Characterization and Verification of Phased Array Probes》 其中，JJF1338-2012是针对通用相控阵超声探伤仪的校准规范，该规范主要对仪器的扇形扫查模式（S扫）的性能参数如扇扫成像横向/纵向分辨力、扇扫角度分辨力等参数的校准，与本规范的C扫描模式存在差异，所用校准试块不能应用于点焊分析仪。 GB/T29302-2012修改采用了ASTM E2491-2006，针对相控阵超声检测系统做了关于测定声束轮廓、声束偏转范围、阵元有效性、聚焦能力、软件计算功能、楔块衰减补偿和接收器增益线性的试验方法进行了规范，作为国家标准不能作为计量领域的参考规范。 JB/T 11731-2013、EN 16392-2-2014、ASTM E2904-2017此三项标准针对相控阵超声检测探头进行了性能测试的规定。 综上所述，目前相控阵超声点焊分析仪的校准没有国家计量校准规范或检定规程可供参考，因此有必要制定专用于指导相控阵超声点焊分析仪校准工作的校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.规范适用范围 适用于相控阵超声点焊分析仪的校准。 2.技术指标 相控阵超声点焊分析仪主要由相控阵探头和测量分析主机构成，典型产品信息如下。 ①厂家：加拿大Tessonics，型号：RSWA F1，该仪器的外观图片如图1所示。 图1 RSWA F1点焊分析仪 该仪器的技术指标（截图于产品说明书）： ②厂家：NextNDT，型号：NextSpot600，该仪器的外观图片如图2所示。 图2 NextSpot600点焊分析仪 该仪器的技术指标（截图于产品说明书）： 在与该仪器的使用方的校准需求沟通的过程中了解到使用方通常配备多个相控阵探头以适宜不同大小或不同位置的焊点的检测，且探头的频率对于检测的分辨力及检测精度影响较大，因此结合以上生产厂家的说明书和使用方实际校准需求，确定该仪器的主要技术指标有以下5项。 ①焊核直径 测量范围：2.0mm~8.5mm； 最大允许误差为：±0.5mm。 ②焊核厚度 测量范围：1.0mm~9.0mm； 最大允许误差为：±0.1mm。 ③中心频率和相对带宽 中心频率： 频率范围：0.5MHz~15MHz； 允许误差：与标称值偏差±10%； 相对带宽： 允许误差：与标称值偏差±15%。 ④脉冲波形和持续时间： 测量范围：0.1μs~10μs； 允许误差：与标称值偏差±15%。 ⑤串扰： 测量范围：-120dB~0dB； 最大值≤-30dB。 3.主要测量标准的技术指标 ①高压脉冲信号发生器： 脉冲幅值（空载）：不小于100V； 频率范围：0.1MHz~20MHz； 脉冲上升时间：不大于10ns； 脉冲宽度范围：0.05μs~1μs。 ②数字存储示波器： 频带宽度：≥100MHz； 采样率：≥100MS/s； 幅值测量误差：≤±5%； 通道数大于或等于2个，能够进行离散型傅里叶变换。 ③示波器探头： 直流电压衰减比最大允许误差：±2%； 频带宽度：≥50MHz。 ④参考试块： 纵波声速为(5920±50）m/s和横波声速为（3255±30）m/s的不锈钢平面标准试块，长宽高尺寸推荐值为50mm×50mm×10mm。 ⑤点焊标准试块： 纵波声速为(5920±50）m/s和横波声速为（3255±30）m/s的不锈钢试块，试块推荐设凸圆柱体4~6个，凸圆柱体直径范围2mm~8.5mm，允许偏差为±0.05mm，凸圆柱体高度范围1mm~9mm，允许偏差为±0.01mm，如下图3所示。 图3 点焊标准试块示意图 4.主要计量项目的技术原理 4.1中心频率和相对带宽、脉冲波形和持续时间校准 探头的性能参数中心频率和相对带宽、脉冲波形和持续时间的校准框图如图4所示。 高压脉冲信号发生器 参考试块 探头 示波器 输出 CH1 同步 同步 图4 中心频率、相对带宽、脉冲持续时间校准框图 通过高压脉冲信号发生器激励相控阵的阵元，受到脉冲激励的阵元由于逆压电效应产生超声波，超声波经过参考试块内部传播，遇底面产生反射波，反射波再经过参考试块内部传播回到探头，探头阵元由于压电效应产生超声脉冲电信号，通过示波器观察该脉冲信号，可以得到脉冲波形如图5所示，用示波器测量得到持续时间（峰-峰值十分之一高度位置的持续时间）。 图5 典型的脉冲波形示意图 h——锋-锋振幅，V； L——脉冲持续时间，μs。 将反射的最大首次回波放在示波器闸门内，闸门最小应设置为脉冲宽度的两倍，用离散傅里叶变换测出频谱，测出频谱下降6dB时的高低截止频率，按式（1）和式（2）计算探头中心频率f0和相对带宽fBW。 （1） （2） 式中： fu，fl——回波幅度下降6dB时的高、低截止频率，MHz。 中心频率和脉冲持续时间的校准在探头的阵元矩阵中均匀选取四个阵元进行校准，如图6所示。 1 2 3 4 图6 矩阵阵元中均匀选取的测试阵元（#1、#2、#3、#4）示意图 4.2 串扰校准 串扰校准的测量框图如图7所示。 发射 高压信号发生器 示波器 探头 CH1 CH2 图7 串扰校准框图 高压脉冲信号发生器输出频率设置为探头的中心频率，采用连续正弦波工作模式，高压信号发生器输出端接探头某一阵元，用示波器测量此阵元带载荷条件下的激励信号幅度，记为A1，单位为V，再用示波器的另一通道测量与受激励阵元相邻的阵元所接收到的信号幅度，记为A2，单位为V，串扰值，单位为dB，按式（3）计算。 （3） 串扰的校准在图6中的#1、#2、#3、#4及相邻阵元共4对阵元上进行。 4.3焊核直径、焊核厚度校准 焊核直径、焊核厚度校准方法框图如图8所示。 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Documents\\Tencent Files\\82506282\\Image\\C2C\\Image1\\VAJ`HN8GM70`3_ZQB6F~[ZX.gif" \* MERGEFORMATINET 图8 焊核直径、焊核厚度校准框图 将相控阵探头经过耦合剂置于点焊标准试块的测量位置进行测量，首先 在未设置凸圆柱体的测点位置进行校准操作，然后在设置有凸圆柱体的测点 位置进行分别测量，读取仪器显示的焊核直径值和焊核厚度值，与标准试块 的标称值进行对比得到仪器的示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内外相关技术规范之间的关系 1）与国内技术规范《JJF1338-2012相控阵超声探伤仪校准规范》的异同点： 相同点：均是相控阵超声检测类仪器。 不同点：JJF1338中主要针对仪器中的扇形扫描这一扫描方式进行校准，而相控阵超声点焊分析仪是基于C扫描的工作原理，所采用的试块和校准参数均不相同，且JJF1338中不涉及探头的校准。 - 2）与《GB/T29302-2012无损检测仪器 相控阵超声检测系统的性能与检验》的异同点： 相同点：均是相控阵超声检测类仪器。 不同点：GB/T29302所规定的测试项目适用于普通探伤用相控阵超声探伤仪，所用的试块和校准参数均不相同。 3）与JB/T 11731-2013、EN 16392-2-2014、ASTM E2904-2017此三项标准的异同点： 相同点：均涉及到相控阵超声探头的性能参数的测试。 不同点：此三项标准只涉及到探头部分，没有对整机性能测试的描述，拟制定规范包括探头和整机两部分的校准。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 经专利检索，发现不涉及专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。