附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 便携式气相色谱仪用微型气相色谱柱校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国科学院空天信息创新研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孙建海 |  |  | 联系电话 |  | 13521049192 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  | 建筑材料工业技术监督研究中心，西安交通大学 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 █环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 室内环境有害气体直接影响到人们的身体健康，因此，室内环境空气质量监测受到极大的重视，国家自十二五以来出台了一些列环境空气治理政策，而室内空气质量的监测是其关键环节。目前的检测技术中，大多采用传感器或传感器组合的方式来实现环境气体的监测，这种技术存在监测范围窄及精度低的技术瓶颈。因此，发展高精度快速的监测技术，意义重大。色谱技术自其发展以来，因其具有强大的分离能力，可以实现复杂混合气体的高分辨率分离。借助此技术，再结合高灵敏的广谱检测器，就可以实现复杂混合气体的高精度监测。 然而，传统色谱，其体积大、温控功耗高且分析时间长，很难适应室内环境空气现场快速监测的需求。因而，微型色谱技术，由于体积小、温控功耗低及单位长度的分辨率高，更重要的是分析速度快，且适合与各种微型化的传感器集成，实现不同领域污染气体的快速检测，因而，微型色谱已取代传统色谱，在环境空气质量现场监测领域得到广泛应用。 微型色谱，由于应用的时间较短，国际上还没有相关的标准来引导规范该技术的应用，使得各仪器公司生产和应用的微色谱差异很大，无法与其他产品互通互联，无法像传统色谱一样，成为通用的组件。此外，同类产品的评价也因其应用无法制定统一标准。 因此，本规范的制定，对于填补当前利用微色谱的快速、准确、高灵敏的现场检测技术空白，为企业提供可靠的实施依据具有重要的意义。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围； 本规范适用于针对各种环境空气快速高效分离的微型气相色谱柱的校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 本标准规定（1）计量特性（载气流速稳定性、色谱柱温度稳定性、分离度、拖尾因子、保留时间重复性等）；（2）校准条件（环境条件、计量器具及设配套设备）；（3）校准项目（分载气流速稳定性、色谱柱温度稳定性、分离度、拖尾因子、保留时间重复性等）；（4）校准结果表达与处理等要求；（5)校准使用的标准物质（各组分的名称及浓度等）。 - 主要测量标准的技术指标； 微型气相色谱柱的计量特性（载气流速稳定性、色谱柱温度稳定性、分离度、拖尾因子、保留时间重复性）的具体技术指标： - 载气流速稳定性：≤1%； - 色谱柱温度稳定性：≤0.2℃； - 分离度：≥ 1.5 ； - 拖尾因子：≤1.3； - 柱效能：≥ 5000 plates/m - 保留时间重复性：≤1%。 - 简要描述主要计量项目的技术原理。 是利用待分析的样品中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同，当样品被载气带入色谱柱中，组份就在其中的两相间进行反复多次分配，由于固定相对各组份的吸附或脱附能力不同， 因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同，经过一定的柱长后，便彼此分离，按顺序离开色谱柱进入检测器，产生的离子流讯号经放大后，在记录器上描绘出各组份的色谱峰。 校准时，先给集成微色谱的检测仪通入一定流速的载气，并给微色谱加热升温到某一温度，一段时间后（15分钟或30分钟），来校准流速微色谱的流速稳定性及温度稳定性。然后通入一定量样品，来校准微色谱的分离度，拖尾因子及柱效等性能参数。然后多次实验来校准该微色谱的定量重复性。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | █国际先进 □国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 基于MEMS(微机电系统, Micro-Electro-Mechanical System）技术的微型气相色谱柱,具有体积小、分析速度快、分辨率高及功耗低等特点，且可与各种微型化的检测器完美集成，是环境气体高精度分析最理想的功能组件之一。是利用待分析的样品中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同，当样品被载气带入色谱柱中，组份就在其中的两相间进行反复多次分配，由于固定相对各组份的吸附或脱附能力不同， 因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同，经过一定的柱长后，便彼此分离，按顺序离开色谱柱进入检测器，产生的离子流讯号经放大后，在记录器上描绘出各组份的色谱峰。微型气相色谱柱是利用微加工技术，将色谱沟道加工在硅和玻璃基底上，然后两者键合后形成。其特点是体积小、温控功耗低、分析速度快且单位长度的理论板塔数高。 规范编制单位中国科学院空天信息创新研究院是国内最早从事气体传感器研究及应用的科研单位，通过多年努力，已开发出系列高分辨率微型气相色谱柱芯片，相关的授权发明专利2项，可实现CO、CO2、C2H2、C2H4、C2H6、CH4、H2S、多种VOC气体的快速高效分离，并实现了产业化。此外，规范编制单位对各种应用领域中的有害气体的快速高效分离方法进行了充分调研，开展了大量的样品分离实验，目前已经具备了丰富的研究基础。 2.项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 该标准项目在国际未查询到相关的标准，标准主要以自主研制为主。 3.与国内相关标准间的关系： ### 经查新，国内发布了气相色谱仪测试用标准色谱柱（GB/T 30430 -2019），但项目未查询到利用微色谱集成的检测仪，并利用到室内环境空气质量监测的标准或规范。 4、指出是否发现有知识产权的问题： 本计划项目不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。