电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 汽车电子瞬态传导发射测试系统校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 潘乔 |  |  | 联系电话 |  | 020-38699960 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 4万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 汽车电子瞬态传导发射测试系统主要应用在汽车电子电气部件沿电池供电线或开关电源线的瞬态传导发射试验，以最终保证整车的电磁兼容性能。依据lSO7637-2、E/emark（2004/104/EC、ECE.R10.05）标准要求，对汽车电子电气部件瞬态所产生的干扰进行测量，主要是检验汽车电子电气部件在开关断开、闭合等各种不同的工作模式下，沿电池供电线或开关电源线的瞬态传导发射情况。 根据 ISO 7637-2 标准，被测物被看做潜在的传导骚扰源。系统包括一个ISO 7637-2标准规定的人工电源网络LISN，一个机械开关（用于测量慢速瞬态发射）、一个电子开关（用于测量低电压瞬态发射）以及一个控制模块及一个能够采集快速上升时间的瞬态波形设备或示波器组成。 在瞬态传导发射测试过程中DUT应在断开、闭合及各种不同的工作模式下进行测量骚扰电压，通过波形采集设备或者示波器记录试验波形电压的最大正幅度和最大负幅度，以及其他瞬态参数，包括上升时间、下降时间、瞬态宽度。其中直流电源跟示波器已经有了国家相应的检定规程和校准规范，而汽车电子瞬态传导发射测试系统的计量特性，测试数据的准确性仍缺乏相应的溯源依据，国内没有相关的计量技术规范，本方法的制定能够有效解决上述问题，满足汽车电子瞬态传导发射测试系统校准的需要。 在汽车车灯行业中传统的灯丝灯泡车灯为纯阻性负载，瞬态干扰对其无影响，但随着科技发展，HID车灯和LED车灯分别装有整流器和电源驱动源，汽车前照灯自适应系统AFS装有多个传感器，整流器和电流驱动源上的电子零部件及传感器在正常工作时，可能受到来自于汽车内其他部件产生的电磁干扰。如电机运转带来的感性噪声.电源切断时电感噪声，抛负载及电压跌落等，这些干扰统称为瞬态干扰，瞬态干扰可通过传导，容性耦合和辐射的方式耦合到零部件的电源和控制线上，影响其正常工作。通过瞬态传导发射测试试验，能够更好的对汽车电子产品性能进行检测。制定汽车电子瞬态传导发射测试系统的校准规范符合制造强国和网络强国中“节能与新能源汽车”领域中“推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨”的要求。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 随着我国汽车工业的快速发展，车载电子产品在整车和零部件中的比重越来越大，为保障汽车电子产品的质量与可靠性，车载电子产品生产企业、产品质量监督检验单位、整车厂都会配备汽车瞬态发射测试系统，作为汽车电子产品检测的重要手段。伴随着汽车电子产品检测市场的需求，汽车瞬态发射测试系统得到广泛应用。。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 目前国家、军工、行业、地方均没有汽车电子瞬态传导发射测试系统的检定规程或校准规范。 ### 与机械行业计量技术中的汽车车载设备用干扰模拟器校准规范、电子行业计量技术中的汽车电瞬态传导骚扰模拟器校准规范有以下异同点： - 适用范围：前面两个校准规范都是适用于车辆设备干扰模拟器，针对的是抗扰性试验脉冲发生器的校准，本校准方法是适用于ISO7637-2中的4.3电压瞬态发射试验。 - 测量参数：前面两个校准规范涉及时间参数、电压参数；本校准方法除了时间参数、电压参数还涉及人工电源网络阻抗参数。 - 测试方法：前面两个校准规范主要对每个脉冲波形进行校准，本校准方法主要是对电子开关的上升及下降时间进行校准。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适应范围 本校准规范适用于汽车电子瞬态传导发射测试系统的校准。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标 汽车瞬态传导发射测试系统典型仪器为： .苏州泰思特：汽车瞬态传导发射测试系统 VTE 100, 其外观和技术参数如下： # .阿美特克公司：汽车瞬态传导发射测试系统AES 5501 ，其外观和技术参数如下： 考虑校准规范的覆盖性及及典型仪器的技术参数范围，计量特性如下 2.1 开关切换时间：300ns，最大允许误差：±20%， 2.2 电子开关开通、关断时间：（0.01~99.99）s，最大允许误差：+(10%+10 ms)， 2.3 机械开关开通、关断时间：（0.01~99.99）s，最大允许误差：+(10%+10 ms) 2.4 电压压降：测试电流为25A电时，电压压降∆U≤2V 2.5.人工网络阻抗：图所示曲线±10%，符合ISO7637标准要求 人工电源网络示意图 人工电源网络阻抗值 3.主要测量标准的技术指标 数字示波器：带宽≥400MHz，采样率≥2GS/s，直流增益最大允许误差：±1.5%； 示波器探头：带宽≥400MHz，衰减10:1，衰减比最大允许误差：±3%，输入阻抗≥1MΩ；电容≤4pF 网络分析仪：频率范围：9KHz～3GHz,输出电平：-20dBm～10dBm，电平线性±0.75 dB，传输特性模值±0.1dB 电阻负载：纯阻性电阻，功率≥100w，额定电流I=30A, 4.主要计量项目的技术原理 4.1 开关切换时间 开关切换时间的校准使用数字示波器和示波器探头进行直接测量，测试原理框图如下： 被校汽车电子瞬态传导发射测试系统经示波器电压探头接至数字示波器输入端，设置示波器触发模式为自动，垂直偏转系数和扫描时间于合适档位，使示波器能够观测到试验脉冲完整波形。读取示波器脉冲宽度即为被校模拟器的切换时间。 4.2电子开关时间 电子开关时间的校准使用数字示波器和示波器探头进行直接测量，测试原理框图如下： 被校汽车电子瞬态传导发射测试系统中的电子开关经示波器电压探头接至数字示波器输入端，设置示波器触发模式为自动，垂直偏转系数和扫描时间于合适档位，使示波器能够观测到试验脉冲完整波形。读取示波器脉冲宽度即为被汽车瞬态发射测试系统中的电子开关的设定时间。 4.3机械开关时间 机械开关时间的校准使用数字示波器和示波器探头进行直接测量，测试原理框图如下： 被校汽车电子瞬态传导发射测试系统中的机械开关经示波器电压探头接至数字示波器输入端，设置示波器触发模式为自动，垂直偏转系数和扫描时间于合适档位，使示波器能够观测到试验脉冲完整波形。读取示波器脉冲宽度即为被汽车电子瞬态传导发射测试系统中的电子开关的设定时间。 4.4电压压降 电压压降测试使用数字多用表进行直接测量，测试原理框图如下： 被校汽车电子瞬态传导发射测试系统通过接入负载，调整供电电源，使之负载电流达到25A,通过数字多用表读取电压值与供电电源电压之差不大于2V. 4.5人工电源网络 人工电源网络阻抗值校准通过使用网络分析仪进行直接测量，测试原理框图如下： 被校汽车电子瞬态传导发射测试系统A端口和B端口短接，在P端口和B端口分别与网络分析仪进行连接，归一化设置后设定网络分析仪频率范围和电平，读取不同频率下的阻抗值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 # 目前国内GB/T 21437.2-2008/ISO7637.2-2011道路车辆 电气电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分：沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性标准中对汽车电子瞬态传导发射测试系统提出了技术要求：切换时间300ns；电源压降在测试电流为25A时电压降≤2V，人工电源网络阻抗符合ISO7637标准，该校准规范的制定满足上述标准中提出的技术要求。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。