电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 偏振依赖损耗模拟器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝计量检测中心服务有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 苏阳 |  |  | 联系电话 |  | 13697447951 |
| 任务年限 |  | 2021年~2022年 |  |  | 申请经费 |  | 8万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 1.目的、意义及必要性 - 偏振依赖损耗（PDL）是指输入光在所有可能的偏振状态下其插入损耗的变化的最大值。一个系统的偏振依赖损耗是这个系统各组成部分的矢量和，当系统不同方向的PDL随着温度或应力的作用而变化时，这个系统的PDL就会发生动态的变化。这现象会影响数据的传输质量，使偏振模色散（PMD）补偿问题复杂化。 - 图1脉冲偏振分量振幅变化示意图 - 偏振依赖损耗模拟器是专为光学系统的PDL容限测试设计的一种仪器，在高速光测试领域和相干光领域都有广泛的应用，是光电子测试的主要仪器。随着光电子测试行业的高速发展，偏振依赖损耗模拟器的应用也变得越来越广泛。然而，偏振依赖损耗模拟器目前在计量校准领域尚没有国家、行业或地区的校准方法。 - 2.先进性 - 偏振依赖损耗模拟器计量校准能力是光测试系统可靠性和准确性的基本保障,本规范使用偏振扫描法测量偏振依赖损耗，测量精度高，重复性好。 - 3. 社会效益及应用前景 - 随着光电子行业的高速发展，使用偏振依赖损耗模拟器进行测试的的厂家近几年越来越多，急需制定相关的计量技术规范以保证确认结果的一致性和可靠性，特申请编制《偏振依赖损耗模拟器校准规范》。通过研究偏振依赖损耗模拟器的计量校准方法，可以填补目前国内偏振依赖损耗模拟器没有计量校准依据的空白，为其量值溯源提供依据，促进高速光电子测试行业的发展。 - 4.查新结果 目前国内偏振依赖损耗模拟器计量确认工作还没有相应的国家或部门计量技术规范，缺乏合适的溯源途径。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围 本规范适用于偏振依赖损耗模拟器的计量校准。 2.计量特性 典型的偏振依赖损耗模拟器外观及指标： 参考典型仪器及标准中偏振依赖损耗模拟器的技术要求，计量特性如下： 2.1插入损耗 插入损耗：≤3dB。 2.2偏振依赖损耗 测量范围：（0.1～20）dB； 示值误差：±(1%×设定值 +0.1dB)。 2.3剩余偏振模色散 剩余偏振模色散：≤0.1ps。 2.4回波损耗 回波损耗：＞50dB。 3.主要标准器的技术指标 3.1 稳定激光光源 (1) 中心波长：(1310±20)nm，(1550±20)nm； (2) 输出功率：≥0dBm； (3) 输出稳定度：短期稳定度优于±0.005dB。 3.2 光功率计 (1) 工作波长：(700～1700)nm； (2) 测量范围：(-60～3)dBm； (3)最大允许误差：±5%； (4) 非线性度：优于±1%。 3.3 光回损测试仪 (1) 工作波长：(1310±20)nm，(1550±20)nm； (2)测量范围：(0～60)dB； (3)最大允许误差：±1dB； 3.4 偏振综合测试仪 (1) 工作波长范围：(1260~1630)nm；； (2) 偏振模色散量程测量范围(0.001~10)ps （3）最大允许误差:±5%； 3.5 偏振控制器 (1) 工作波长范围：(1260~1630)nm； (2) 插入损耗：≤2dB； 3.6 可调谐激光源 (1)输出波长范围：（1260~1360）nm，（1520~1630）nm； (2)最大输出功率：≥0dBm； (3)功率稳定度：优于±0.025dB。 以上指标仅供参考，需要根据具体被校仪器进行选择。 4.校准项目 PDL示值、插入损耗、剩余偏振模色散、回波损耗。 5.校准方法 5.1 插入损耗 校准原理：按如图1虚线连接设备，将光源和光功率计的波长设为一致，打开稳定激光光源输出，将此时光功率计读数设为参考电平。再按实线连接设备，设定偏振相关模拟器与光源、光功率计波长一致，设定PDL模拟器的值为0dB,。读取此时光功率计示值，即为插入损耗值。 图1 5.2 偏振依赖损耗示值 校准原理： 仪器连接示意如图2所示，将稳定激光光源、偏振控制、PDL模拟器、光功率计波长设为一致，打开光源，设置PDL模拟器示值为PDLind，启动偏振控制器扫描（扫描时间不少于5min，确保偏振控制器遍历全偏振态95%以上），然后打开光功率计MINMAX模式，记录PMAX、PMIN，则PDLstd=PMAX-PMIN，示值误差σ=PDLind-PDLstd。 图2 5.3 剩余偏振模色散 校准原理：设备连接如图3所示，将可调谐光源与偏振综合测试仪互连，设置PDL模拟器的值为0dB，设定波长与偏振综合测试仪测试波长一致。偏振综合测试仪启动PMD测量，记录此时偏振综合测试仪读值，即为剩余偏振模色散。 图3 5.4 回波损耗 校准原理：设定光回损测试仪、PDL模拟器波长一致，然后将光回损测试仪进行参考、截止校准，将光回损测试仪输出端与被校PDL模拟器输入端相连接，PDL模拟器的输出端用光纤活动连接器做截止，读取此时回损值RORL 仪器连接示意图： |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国内外现状 本文所采用的偏振依赖损耗的测量方法，引用了GB/T 18311.2-2001 第3-2部分检查和测量单模纤维光学器件偏振依赖性中1.2.1方法A。 国内与偏振相关的技术规范有JJF 1690-2018偏振依赖损耗测试仪校准规范、JJF 1428-2013光纤偏振模色散测试仪校准规范和JJF 1456-2014 通信用光偏振度测试仪校准规范。首先JJF 1690-2018偏振依赖测试仪是用来测量光学系统PDL的仪器，而偏振依赖损耗模拟器是用来仿真光学系统PDL的仪器，两者的用途和测量参数都有着很大不同。其他两个规范主要针对的参数并不是偏振依赖损耗，JJF 1428-2013针对的是偏振模色散，偏振模色散是指单模光纤中偏振色散，简称PMD（=Polarization Mode Dispersion），起因于实际的单模光纤中基模含有两个相互垂直的偏振模，沿光纤传播过程中，由于光纤难免受到外部的作用，如温度和压力等因素变化或扰动，使得两模式发生耦合，并且它们的传播速度也不尽相同，从而导致光脉冲展宽，展宽量也不确定，便相当于随机的色散。JJF 1456-2014针对的是偏振度，偏振度是指光束中偏振部分的光强度和整个光强度之比值。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。