附件3：

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 加湿器加湿效率测试装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20000元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全■节能 □环保 ■自主创新 ■其他：品质提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着健康家电产品的广泛使用，健康舒适的空气成为人们居住环境的主要诉求。湿度作为影响空气质量的重要因素之一，对于我们的健康生活环境有着重要的意义。夏季制冷时，人体感知的舒适湿度环境为40%RH～70%RH；冬季采暖时，人体感知的舒适湿度环境为40%RH～60%RH。相对于早期的地面洒水加湿、角落放水盆加湿、房间挂湿毛巾加湿，加湿器的出现，使加湿变得不再复杂。为了更好的评价加湿器在加湿过程中的加湿效果，GB/T23332-2018提出了加湿效率的技术要求和试验方法，加湿器加湿效率测试装置使得该检测方法更好地发挥作用。 加湿器加湿效率测试装置是依据GB/T 23332-2018《加湿器》的技术要求研制的非标检测设备，为了规范检测装置的技术要求和计量特性，给生产企业和检测机构提供准确可靠的试验数据，建立公平竞争的市场秩序，急需制定《加湿器加湿效率检测装置校准规范》。 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、范围：本规范适用于新制造、使用中和修理后的加湿器加湿效率测试装置的校准，其他类似加湿效率测试装置也可参照本规范进行校准。 2、主要技术指标： 环境温度：测量范围：(21～25)℃，最大允许误差：±2℃。 相对湿度：测量范围：(30～70)%RH，最大允许误差：±5%RH。 试验水温：测量范围：(21～25)℃，最大允许误差：±2℃。 输入功率：测量范围：(0.1～1000)W，最大允许误差：±0.5%。 加湿量：测量范围：(0～5000)g，最大允许误差：±1.0%。 3、主要测量标准： 1）标准铂电阻温度计 测量范围：(0～50)℃； 不确定度/最大允差/准确度等级：0.1℃（k=2）。 2）湿度标准源 测量范围：(10～100)%RH； 不确定度/最大允差/准确度等级：1.2%RH（k=2）。 3）多功能校准源 测量范围：(0.1～5k)W，(45～65)Hz； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.05%。 4）电子秤 测量范围：（0～5000）g； 不确定度/最大允差/准确度等级：±5g。 5）电子秒表 测量范围：（0～99999）s； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.3s。 4、主要计量项目的技术原理： 1）温度传感器的校准采用比较法，将被测温度传感器放入恒温槽中，待恒温槽温度稳定后，分别读取标准铂电阻温度计和被测传感器温度显示值，计算示值误差。 2）湿度测量仪表的校准采用比较法，将被测湿度变送器放入湿度发生器内，待湿度稳定后，分别读取湿度标准器和被测湿度变送器显示值，计算示值误差。 3）电参数测量仪校准采用直接测量法，将被测仪表的电压测量端和电流测量端分别与多功能校准源的电压输出端和电流输出端相连，调节多功能校准源的电压和电流输出，分别读取标准值和被测示值，计算示值误差。 3）加湿量的校准采用称重法，在额定工作条件下，加湿器预运转0.5h后，称量加湿器的整机质量,试验运行至最低水位或运行3h后停止试验，再次称量加湿器的整机质量，加湿量的计算参照GB/T 23332-2018 《加湿器》附录B。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本计量技术规范的编制将参考国家标准GB/T 23332-2018 《加湿器》中的相关条款。 经查，国际、国家及本行业内没有类似计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |