电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 输电线路工频参数测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 潘乔 |  |  | 联系电话 |  | 020-38699960 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 4万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █ 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性 输电线路工频参数测试仪主要用于测量各种高压输电线路（架空、电缆、架空电缆混合等）的工频参数，其工频参数包括正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容等。是表征电力线路电磁特性的一组电路等值参数。这些参数是进行电力系统潮流计算、短路电流计算、继电保护整定计算、故障定位、仿真分析的必备参数，输电线路参数不准确，会使潮流计算的准确性大大降低，导致电力系统不能安全、可靠、稳定运行。在保护整定计算中，由于参数和短路电流计算不准确，会造成继电保护整定值失真，引起保护误动作。因此保证输电线路工频参数测试仪测试过程准确可靠的意义非常重大。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 随着特高压输电线路在我国成功投入运行，国家大力建设超高压输电线路网络，对电网的安全、可靠运行提出了更高的要求。输电线路参数作为输电线路重要特征数据，输电线路参数测试已成为输电线路投产前必须进行的一项工作，因此输电线路工频参数测试仪得到广泛应用。保证测试仪测量数据准确也显得更加重要，但国内没有相关的计量技术规范，该设备一直没有合适的溯源依据，该规范的制定可解决上述问题，满足输电线路参数测试仪的校准需要。为给电力领域提供更加全面的校准服务同时可产生良好的社会和经济效益，应用前景广泛。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范） 经查询国家、军工、行业、地方均未发现有输电线路工频参数测试仪的校准规范或检定规程，因此该设备的校准处于空白状态。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 适用于输电线路工频参数测试仪包括输电线路异频参数测试仪、异频线路参数测试仪、线路异频参数测试系统、输电线路异频参数测试仪的校准。 2以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 市面上典型的输电线路工频参数测试仪有： ## 1）合众电气：输电线路工频参数测试仪HZCS-716 2）木森电气：输电线路工频参数测试仪MS-110B 参考典型仪器及标准中对输电线路工频参数测试仪技术要求，输电线路工频参数测试仪的计量特性如下： 输出电压（10-600）V； 允许误差：±1% 输出频率（40-65）Hz 允许误差：±0.2Hz 电压测量（10-600）V； 允许误差：±0.2% 电流测量（0.1-60）A； 允许误差：±0.2% 电容测量（0.1~1.0）μF； 允许误差：±2.0%±0.01μF； 电容测量（1.0~200）μF； 允许误差： ±1.0 %±0.01μF 阻抗（0.1~1）Ω； 允许误差：±2.0%±0.01Ω； 阻抗（1.0~600）Ω 允许误差：±1.0%±0.01Ω； 阻抗角（0.01°~360°） 允许误差：±0.02° 3.主要测量标准的技术指标 标准高压电容箱：(1~200)μF ，最大允许误差：±0.5%； 标准高压电感箱：(10~200)mH ，最大允许误差：±0.5%； 标准电阻箱：（0.1~600）Ω，最大允许误差：±0.5% 数字多用表：(1~1000)V，最大允许误差：±0.1%,频率准确度：优于1×10-4； 多功能标准源： 交流电压： (1~1000)V (40Hz~65Hz)，最大允许误差：±0.05% 交流电流： (0.06~100)A (40Hz~65Hz)，最大允许误差：±0.05% 4.简要描述主要计量项目的技术原理 4.1输出电压 输出电压的校准使用数字多用表进行直接测量，测试原理框图如下： 被校仪器 数字多用表 被校输电线路参数测试仪电压输出端接至数字多用表输入端，设置输出电压值，通过数字多用表读取实际输出电压值。 4.2输出频率 输出频率使用数字多用表进行直接测量，测试原理如下图： 数字多用表 被校仪器 被校线路参数测试仪频率输出口接至数字多用表的输入端，设置被校输电线路参数测试仪输出频率，通过数字多用表读取频率值。 4.3. 交流电压校准 交流电压的校准采样标准源法，调整多功能标准源电压输出值，分别读取标准源的电压值和被校测试仪电压显示值。测试原理如下图： 多功能标准源 被检仪器 4.4. 交流电流校准 交流电流校准采取标准源法，调整多功能标准源电流输出值，分别读取标准源的电压值和被校测试仪电流显示值。测试原理如下图： 被检仪器 多功能标准源 4.5电容测量 电容测量使用标准高压电容箱进行直接测量，测试原理如下图： 被校线路参数测试仪电压输出端接至标准高压电容箱一端，标准高压电容箱另外一端接被检仪器信号输入端，调节标准高压电容箱设定值，直接读取被校仪器的电容值。 4.6阻抗测量 阻抗测量使用标准高压电容箱进行直接测量，测试原理如下图： 被校线路参数测试仪电压输出端接至标准电阻箱一端，标准电阻箱另外一端接被检仪器信号输入端，调节标准电阻箱设定值，直接读取被校仪器的阻抗值。 4.7阻抗角测量 阻抗测量使用标准高压电感箱跟标准电阻箱进行直接测量，测试原理如下图： 被校仪器 标准电阻箱 标准电感箱 被校线路参数测试仪电压输出端接至标准电阻箱一端，标准电阻箱另外一端接标准电感箱，标准电感箱另一端接被检仪器信号输入端，调节标准电阻箱跟电感箱设定值，通过公式 ：感抗XL= ωL = 2 * π * f * L，阻抗角 = 余切 （XL / R）计算出标准阻抗角值与直接读取被校仪器的阻抗角显示值得出阻抗角误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 目前国内DL/T 1119-2010输电线路工频参数测试仪通用技术条件标准中对输电线路参数测试仪提出了技术要求：输出频率稳定度优于±0.2Hz；电容测量准确度≤3.0%；阻抗测量准确度≤3.0%，该校准规范的制定满足上述标准中提出的技术要求。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。