电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 光采样模块校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝计量检测中心服务有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 苏阳 |  |  | 联系电话 |  | 13697447951 |
| 任务年限 |  | 2021年~2022年 |  |  | 申请经费 |  | 8万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义及必要性 - 随着光电子行业的快速发展，高速光信号测量是保证超高速光信号可靠性的有效手段，由于电子瓶颈的存在，传统的电子仪器测量高速信号有很大的局限性。光采样技术是测量高速光信号的一种有效方法，是高速光示波器、全光模数转换和高速光信号处理的关键技术。光采样设备具备带宽高、噪声低、量化误差小（垂直分辨率高）的特点。 - 光采样模块结构组成如下图所示，光采样模块主要是由光电转换器、低通滤波器和示波器组成。 - 目前光采样模块被广泛应用光模块性能测试，光模块性能的好坏会直接影响信号质量，影响信号接收。然而目前光采样模块还没有相应的计量校准规范，如何评估光采样模块量值的准确性，可靠性成了光电子测试行业和计量行业迫切需要解决的问题。 - 2.先进性 - 此规范基本能覆盖目前市面上所有的光采样模块的校准，且引用最新的测量方法，一方面能提高其参数测量的精度，另一方面能整体评估其性能。 - 3. 社会效益及应用前景 - 此规范的编写有助于填补此方面没有计量校准依据的空白，为其量值溯源提供依据，促进光电子测试行业的发展。 - 4.查新结果 ### 通过对国家标准文献共享服务平http://www.cssn.net.cn/，国家计量技术规范全文公开系统 http://jjg.spc.org.cn/，中国标准在线服务网 http://www.spc.org.cn/，军用标准化信息网http://www.gjb.com.cn/进行检索进行查新，与光采样模块相关的校准规范有：JJF（军工）28-2012 取样示波器校准规范，但是此规范的对象是电采样模块，其计量的内容和光采样模块有着本质的区别。 ### 故光采样模块目前没有相应的国家或部门计量技术规范，缺乏合适的溯源途径。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围 本规范适用于50GHz及以下光采样模块的计量校准。 2.计量特性 2.1典型的光采样模块的外观及指标： Keysight：N1092A Tektronix:80C0X系列 综合以上指标,初步拟定计量性能如下： 序号; 项目; 测量范围; 允许误差. 1; 平均光功率; 波长1310、1550nm：（6～-30）dBm； 波长850nm：（0～-30）dBm; ±5%（1310nm，1550nm） ±10%（850nm）. 2; 光通道带宽; DC～50GHz; ±3dB. 3; 滤波器频响; DC～50GHz; ±3dB. 4; 消光比; (3～12)dB; ±1.2dB. 5; 光噪声; /; ≤1μW①. 6; 暗电平; /; ±0.5μW①. 备注：①光噪声和暗电平是在滤波器为1550nm、STM-1条件下的指标，其他条件的指标详见说明书。 3.主要标准器的技术指标 3.1 光功率计 波长测量范围：700nm～1700nm； 最大允许误差：±2%。 3.2 光源 波长范围：覆盖850nm、1310nm、1550nm； 输出功率：1310nm、1550nm不小于6dBm，850nm不小于0dBm； 短期稳定度：优于±0.05dB。 3.3 光衰减器 波长范围：覆盖850nm、1310nm、1550nm； 衰减范围：（0～60）dB； 插入损耗：≤2dB； 最大输入功率：2W。 3.4 窄线宽可调谐激光源 波长范围：（1520～1630）nm 光源线宽：≤300kHz； 边模抑制比：＞50dB； 功率稳定度：优于±0.025dB。 3.5 飞秒激光器 脉冲宽度：＜1ps 3.6 消光比传递标准 工作速率：满足被检光采样模块的测试条件(与滤波器速率一致)； 消光比：(3～12)dB； 消光比扩展不确定度（k=2）：0.6dB； 输出光功率：≥-10dBm； 输出光短期稳定度：优于±0.05dB。 3.7 光波长计 测量范围：（1270～1630）nm 最大允许误差：±1pm 4.校准项目 光噪声、暗电平、平均光功率、光通道带宽和滤波器频率响应、消光比。 5.校准方法 5.1 光噪声 校准原理：光采样模块预热30min后，进行温度补偿和暗电平校准之后。用黑色防尘帽将光口盖住，将垂直和水平刻度调至合适位置，打开光采样模块的RMS测量功能。记录光采样模块的交流RMS，即为光噪声测量值。 5.2 暗电平 校准原理：光采样模块预热30min后，进行温度补偿和暗电平校准之后。用黑色防尘帽将光口盖住，将垂直和水平调至合适刻度，打开光采样模块的RMS测量功能。记录光采样模块的直流RMS，即为暗电平测量值。 5.3 平均光功率 校准原理： 连线示意图如图1所示，设定稳定光源、光衰减器和光采样模块波长一致，打开稳定光源，通过光衰减器调节其光功率，用光功率计读取此时光功率的值，作为标准值P1。将光纤连接到被校光采样模块，读取光采样模块的平均光功率，作为示值P2,则测量误差σ=P2-P1。 图1 5.4 光通道带宽 方法1 校准原理：仪器连接如图2所示。 利用两个窄线宽光源进行拍频得到中频频率为f的光信号。用光波长计监控光源1和光源2的频率和功率，使两个光源的功率相等。调节光源1的波长，拍频得到f≤150MHz的光信号，将光信号接入光采样模块，触发选择自由触发，将屏幕的水平和垂直调至至合适刻度,读取峰峰值Pdc，然后调节光源1的输出频率直到光采样模块峰峰值读数为P=Pdc-3dB，用波长计读取此时光源1的输出频率，并计算拍频频率f；则此时的拍频频率就是其光通道带宽。仪器连接示意图： 图2 方法2： 对于厂家有明确的指出脉冲宽度和带宽的换算关系的，可以用飞秒激光器进行校准。仪器连接如图3所示： 图3 5.5 滤波器频响 方法1 校准原理：仪器连接如图2所示。参照光通道带宽的测试方法，在滤波器带宽范围内均匀取点，按所取点调整光源1的输出频率，，记录此时光采样模块的幅值读值P,则频响fσ=P-Pdc。 方法2 校准原理：仪器连接如图3所示，将光衰减器衰减值调至最大，打开飞秒激光器，然后在缓慢调整光衰减器的值，直到光采样模块的光功率为200μW以上，光采样模块打开滤波器，调整水平和垂直刻度，使的光脉冲的脉冲宽度占示波器1小格的1/4左右。将示波器上的数据导出，利用软件对数据进行快速傅里叶变换，得到频域的数据，通过数据处理得到滤波器的频响。 5.6 消光比 测试原理：仪器连接如图4所示。光采样模块经充分热机后进行温度补偿和暗电平校准，用消光比传递标准提供一个相应速率的光信号，将光信号经光衰减器调至合适功率后，接入光采样模块，读取其ER值，以消光比传递标准的溯源值作为标准值ERref，则测量误差σ=ER-ERref。 图4 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、国内外现状 国内还没有与光采样模块计量规范。 过对相关文献和专利的检索，可知部分的文献有对光采样模块的测量参数和测量系统有进行探究，但并没有对它们进行全面的系统性校准。光采样模块一直没有合适的溯源依据，急需开展此项目的研究。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。