附件3：

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 家用真空吸尘器最大吸入效率检测装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 40000元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全■节能 □环保 ■自主创新 ■其他：品质提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着国民生活水平的提高，居家使用真空吸尘器打扫房间越来越得到消费者的追捧。最大吸入效率作为评价真空吸尘器清洁效果的核心指标，生产企业和检测机构测试使用的真空吸尘器最大吸入效率检测装置的准确性,直接影响吸尘器清洁过程中最大吸入效率的测试结果。 家用真空吸尘器最大吸入效率检测装置是依据QB/T 1562-2014《家用和类似用途真空吸尘器》的技术要求研制的非标检测设备，在计量溯源过程中,普遍存在着参考技术规范不一致、校准方法不统一的问题，为了规范检测装置的技术要求和计量特性，给生产企业和检测机构提供准确可靠的试验数据，建立公平竞争的市场秩序，急需制定《家用真空吸尘器最大吸入效率检测装置校准规范》。 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、范围：本规范适用于新制造、使用中和修理后的家用真空吸尘器最大吸入效率检测装置的校准，其他类似用途的真空吸尘器最大吸入效率检测装置也可参照本规范进行校准。 2、主要技术指标： 孔板孔径：测量范围：(0～50)mm，最大允许误差：±0.2mm。 大气压力：测量范围：(86～106)kPa，最大允许误差：±0.2kPa。 真空度压力：测量范围：(-50～0)kPa，最大允许误差：±0.05kPa。 交流功率：测量范围：(0～1600)W，最大允许误差：±0.5%。 3、主要测量标准： 1）游标卡尺 测量范围：（0～300）mm； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.02mm。 2）数字压力表 测量范围：(-100～400)kPa； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.05%。 3）多功能校准源 测量范围：(0.1～2k)W，(45～65)Hz； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.05%。 4、主要计量项目的技术原理： 1）孔板孔径的校准采用直接测量法，使用适当量程的内量爪游标卡尺，直接测量孔板孔径，然后变换90°再测量一次，每个孔径在不同位置测量5次，取5次测量平均值作为孔板孔径被校准示值，结合标称值，计算示值误差。 2）压力仪表的校准采用比较法，将压力发生器与标准压力表和被校准压力计连接，调节压力发生器，待标准压力表数值稳定后，分别读取标准值和被校准示值，计算示值误差。 3）电参数测量仪校准采用直接测量法，将被校准仪表的电压测量端和电流测量端分别与多功能校准源的电压输出端和电流输出端相连，调节多功能校准源的电压和电流输出，分别读取标准值和被校准示值，计算示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本计量技术规范的编制将参考行业标准QB/T 1562-2014《家用和类似用途真空吸尘器》中的相关条款。 经查，国际、国家及本行业内没有类似计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |