附件3：

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 通信信号分析仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | □制定 ■修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | JJG(YD)054-2006 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 黄震 |  |  | 联系电话 |  | 13501050790 |
| 任务年限 |  | 2021年至2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义、描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发回的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性： 光通信系统中，光发射机（包括SFP、XFP、QSFP、CFP等可插拔光收发模块）是非常重要的基础器件，整个光通信系统长时间的稳定工作有赖于光发射机的可靠性、稳定性。眼图和消光比是衡量光发射机性能的两个重要指标，而通信信号分析仪是测量眼图和消光比的主要仪器。邮电通信行业内现有的《JJG(YD)054-2006通信信号分析仪检定规程》，由于受到技术条件的限制，对计量参数和方法的规范还很不完整，随着技术的发展，已越来越不适应通信信号分析仪计量校准的需求。有必要对JJG（YD）054-2006进行修订，以利于统一计量方法，确保量值溯源的可靠性，以适应通信信号分析仪使用者对计量校准的需求。 - 先进性和亮点、社会效益和推光应用前景： 目前，国内还没有正式发布实施的适用于通信信号分析仪的计量技术规范。但通信信号分析仪已大量使用，广泛应用于光发射机性能的质量监控、出厂检验以及入库验收中，该规范发布后，将加强计量在光发射机、光模块等产品质量管理中的基础地位，也将对信息通信行业的高质量发展起到支撑作用。 - 查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）： 无 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围 适用于工作原理采用等效时间采样，具备独立光信号通道的通信信号分析仪的校准。 - 典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器包括keysight 86100系列、tektronix DSA8300系列等 主要计量特性（以86100D-N1030A为例）: （1）光输入口回波损耗：不小于24dB(1310nm/1550nm) （2）光通道等效有效值噪声：不大于110μW(1310nm/1550nm) （3）平均光功率示值误差：±5%(+6dBm~-30dBm,1310nm/1550nm) （4）消光比示值误差：±2dB(不大于16 dB) （5）光通道带宽：不大于65GHz （6）电通道上升时间：10.6ps （7）直流增益误差：±4%(-2V~2V) （8）.时间间隔测量误差：±1%(不大于500ps) （9）电通道带宽：不低于33GHz - 主要测量标准的技术指标 (1)直流电压：0.025%、脉冲幅度：0.1%、时标信号：2.5E-7 (2)快前沿脉冲发生器：4ps (3)标准光功率计：±2% (4)射频功率计：±2.4%（校准因子） - 简要描述主要计量项目的技术原理 电信通道参数的校准一般采用直接测量法，光信号通道的校准一般采用间接测量法。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内外技术规范之间的关系 多年来，国内计量科研单位、高等院校一直在研究该类仪表的校准方法，并进行了多年的校准实践，但始终没有形成完整、统一的校准规范。 目前在校准实践中主要依据JJF1057-1998《数字存储示波器校准规范》、JJG（YD）054-2006《通信信号分析仪检定规程》以及其他一些实验室内部的非标准方法，这些规范、规程和方法有的内容不适合通信信号分析仪，有的内容不完整，缺乏可操作性，还有的内容缺乏严格的验证，不够权威。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 没有发现本规范有涉及知识产权方面、专利方面的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2021年2月5日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2021年2月5日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2021年2月5日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。