附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 易燃液体持续燃烧试验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 许丹红 |  |  | 联系电话 |  | 0571-81182364 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义: 易燃液体持续燃烧试验仪用于确定物质在试验条件下加热并暴露于火焰时是否会维持燃烧，将具有凹陷处（试样槽）的金属块加热到规定的温度。将规定数量的受试物质放入试样槽，再在规定条件下施加标准火焰并随即移去之后观察受试物质是否会维持稳定燃烧。 仪器主要有温度、时间等参数直接影响到试验结果，从而影响危险化学品（含货物危险性）鉴定检测检验分类结果。 该仪器属于非定型设备，然而专业的计量部门没有特定针对该仪器的校准规范，从而导致该仪器基本处于无法校验的状态。仪器生产企业、使用机构、质检机构等单位自行编制的核查方法控制项目不统一、误差要求不一致，导致最终影响检验结果的判定。因此，迫切需要制定出合适的易燃液体持续燃烧试验仪，对使用该仪器的危险化学品（含货物危险性）鉴定检测检验等各行业都是很有必要的。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该校准规范的建立，将使得用于易燃液体持续燃烧检测过程中易燃液体持续燃烧试验仪的技术条件和校准方法有据可依，填补国内相关计量技术规范空白，为过程检测数据准确可靠提供计量保障，产生良好的社会效益。从行业需求来看，随着安全相关工作的不断重视，可以有效的规范行业开展试验，消除企业间的技术壁垒，便于企业、厂家等的贸易和交流，并着实促进行业技术水平的提高。易燃液体持续燃烧试验仪将得到广泛应用，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 - 查新结果： 经查询，已发布的GB/T 21622-2008《危险品 易燃液体持续燃烧试验方法》、GB 19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》、联合国《试验和标准手册》（第七修订版）第32.5.2节试验L.2：持续燃烧性试验和SN/T 2175-2008《危险品易燃液体持续燃烧试验方法》所用仪器设备与本规范一致，但该标准属于试验方法相关的标准，未涉及仪器的校准和检定等相关内容。其他国家、本行业或其他行业均未见相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围： 本校准规范适用于易燃液体持续燃烧试验的易燃液体持续燃烧试验仪的校准。 - 计量特性的技术指标： 以HCR-H006自动易燃液体持续燃烧试验仪和DG09-B液体持续燃烧试验仪为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 温度示值误差/℃; ±1. 2; 计时器示值误差/s; ±0.5. - 主要测量标准的技术指标： 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 温度示值误差; 温度测量装置测量范围（0～100）℃，分度0.2℃. 2; 计时器示值误差; 电子秒表测量范围（0～600）s，分辨力0.05s。. - 技术原理： 将设备的温度控制器设定到所要求的标称温度，稳定后，数据采集器上的温度传感器在不同测试点的温度开始读数，每1min记录所有测试点的温度一次，从而达到校准易燃液体持续燃烧试验仪的温度示值误差的目的；电子秒表与易燃液体持续燃烧试验仪的计时装置同时测量，从而达到校准易燃液体持续燃烧试验仪的计时器分辨力。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系： 经查阅，参考的GB/T 21622-2008《危险品 易燃液体持续燃烧试验方法》、GB 19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》、联合国《试验和标准手册》（第七修订版）第32.5.2节试验L.2：持续燃烧性试验和SN/T 2175-2008《危险品易燃液体持续燃烧试验方法》所用仪器设备与本规范一致，但该标准属于试验方法相关的标准，未涉及仪器的校准和检定等相关内容。本规范适用于易燃液体持续燃烧试验仪的校准，属于填补国内空白。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况： 经查阅，易燃液体持续燃烧试验仪不涉及国内外专利与知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。