附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 管状输送带试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 青岛中化新材料实验室 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 冯绍华 |  |  | 联系电话 |  | 13708953978 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 █节能 █环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 管状输送带可适用于环保要求高、输送线路灵活性较大的条件下输送物料。管状输送带产品质量的好坏关系到物料运输的安全，其产品性能主要有横向刚性和曲挠疲劳性能两项，管状输送带试验机可对圆形管状输送带的横向刚性和曲挠疲劳性能进行测试，能用于判定圆形管状输送带质量，可方便用户对管状带产品作出选择，减少物料运输过程中安全事故的发生，帮助企业节约成本。本项校准规范的制定，可帮助企业对管状带试验机的性能进行校准，间接提高管状带产品性能测试的准确性，促进管状带行业的发展，帮助管状带用户企业选择性能优越的产品，解决企业选型难的问题。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 管状带试验机能测试圆形管状输送带横向刚性和曲挠疲劳性能，帮助生产厂家进行产品测试，进一步改进生产工艺，提高产品质量，增加企业效益。本实验室结合多年设备使用经验，首次提出了该设备需要校准的项目及相应的校准方法。该规范制订完成后，能有效保证管状带试验设备数据的准确性和管状带质量好坏判定的正确性，在行业内拥有广泛的应用前景。 3.查新结果： 本实验室主持制定的团体标准T/CPCIF 0022-2018《管状输送带横向刚性和屈挠疲劳性能试验方法》中对管状输送带试验机技术条件提出了要求，但目前没有查到国家、本行业或其他行业有相关的计量技术规范对管状带试验机各参数进行校准，需要依靠本单位的技术能力制定该校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围： 本规范适用于测试圆形管状输送带横向刚性和曲挠疲劳性能的管状带试验机的校准 2.主要计量特性： 本校准规范以青岛双凌科技设备有限公司生产的管状带试验机为制订依据 设备型号为：SLGZ-860A 根据我们细致研究及日常工作的经验，确定了影响试验结果的主要因素，列入计量特性，主要计量特性如表1： 表1 计量特性一览表 序号; 名称; 测量范围; 最大允许误差. 1; 位移速度/（mm/min）; 150; ±15. 2; 位移/mm; 0~330; ±0.5. 3; 力值/N; 0~100; ±1%. 备注; 位移项目需6个托辊单独校准，管径变化自动跟踪测量装置； 位移速度仅校准上托辊。. 3.主要测量标准的技术指标：如下表2 表2 测量标准技术指标 序号; 校准项目; 计量标准名称及技术指标. 1; 位移速度/（mm/min）; 游标卡尺：（0~600）mm；MPE：±0.1mm 秒表：（0~3600）s；MPE：±0.1s. 2; 位移/mm; 游标卡尺：（0~600mm）；MPE：±0.1mm. 3; 力值/N; 标准测力仪：（10~100）N；0.3级 或砝码：（10~100）N；M3. 4.计量项目的技术原理 手动 1.位移速度 设定好设备位移速度，开启设备，移动一段距离，用游标卡尺测量移动的距离，同时用秒表测量移动该段距离所用时间，求出位移速度。 2.试验位移 启动设备，使设备各托辊分别移动330mm，用游标卡尺测量实际移动距离；管径变化自动跟踪测量装置校准原理相同。 3 .力值 将标准测力仪固定在上托辊下方，移动上托辊，使上托辊与标准测力仪接触，比较两者之间读数。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内外相关技术规范之间的关系： 经查阅，T/CPCIF 0022-2018《管状输送带横向刚性和屈挠疲劳性能试验方法》对管状输送带检测过程提出了条件和要求，并对设备的基础技术条件做出了规定，但没有系统的规定设备校准程序，本次申报的校准规范适用于测试圆形管状输送带横向刚性和曲挠疲劳性能的管状带试验机的校准 2.指出是否发现有知识产权的问题，或设计专利的情况： 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。