附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 圆度仪谐波标准器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市轴承技术研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 傅明 |  |  | 联系电话 |  | 13801687571 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | / |
| 参加单位 |  | 英国泰勒·霍普森有限公司 上海尚轴轴承质量检测所 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 圆度是轴承机械加工制造中的一个重要的基本参数，轴承滚道和滚动体的圆度直接影响到成品轴承的振动、噪音性能及寿命可靠性，故所有轴承制造企业都对产品在机械加工中的圆度值控制非常重视。近年来，随着测量和分析技术的提高，一些高等级的圆度仪（进口仪器）都增加了圆度值的分析和控制功能：将采集到的圆周方向的大量数据点通过傅立叶变换进行谐波谱分析，以期通过频谱分析获得相关工艺信息以及对后期成品质量预期的估计信息，并进一步试图通过对频谱图进行参数控制从而获得对圆度参数的更精确的控制。鉴此，仪器需要有一个高精度的谐波标准器用以对仪器自身谐波分析的准确性进行调校和核查，如此便提出了谐波标准器及其溯源校准的概念。 用频谱分析方法来控制和改善机械加工中的圆度值的方法是近年来在轴承行业刚刚兴起的先进理念，目前国外著名的轴承制造企业一般已在线上开展使用，国内轴承制造企业则基本尚未开展该类分析和控制，但已开始有所关注，随着加工技术的进步和发展，作为以精密机械加工为特征的轴承行业将会很快全面运用这项先进技术来控制加工质量，故此技术应用前景广泛，谐波标准器的校准方法问题也顺势提上议事日程。 经查证，目前国内尚不能生产此类谐波标准器，属空白领域。故更无该类标准器的相关校准规范，国内的轴承外资企业在应用时，一般也仅是一次性采购国外供应商的带证标准器来使用，因无适用的校准方法，故也基本不做后期校准，所以合适的校准方法的建立将会对今后该分析方法的合理应用和推广起到保证和引领作用。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 规范的适用范围： 谐波标准器（波数为10 ～ 500） 2. 主要计量特性： 波长：范围: (0.0025~8) mm，精度：<0.5% 幅值：范围：(0.1~2) μm，精度：<3% 波形：精度：<5% 波数：±0.5波 3. 主要测量标准： 粗糙度轮廓仪：指标：粗糙度参数误差Rq <2%±4nm，RSm参数误差<0.2% 测长仪：指标：长度测量误差<0.5 μm 4. 测量原理： 以高密度高精度接触式采点进行轮廓测量，并对获得的轮廓数据进行频谱分析。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内外均无相关规范。 国外相关供应商（如英国的泰勒·霍普森公司）提供的带证标准器证书（来自UKAS）所使用的方法来源于公开发布的ISO标准，故本次申请的方法没有涉及专利或知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2020年12月7日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。