附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 激光甲烷遥测仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 £修订 |  |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | £检定规程 █校准规范 |  |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 £基础 |  |
| 主要起草单位 |  | 山东省计量科学研究院、济宁市计量测试所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 高捷 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18678785079 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  |  |  | 3万元 |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院、山东大学、国家管网集团西气东输分公司、中国科学院半导体研究所、北京航星网讯股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 £节能 £环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 对于激光原理的遥测仪，现行的国家标准有GB 15322.4-2019 《可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器》，现行的国家标准只能测试开放光路设备的功能性及稳定性试验，不能满足该仪器的溯源需求。 激光甲烷遥测技术目前已在市场得到广泛的应用，生产企业以及使用企业需要对该类设备进行量值溯源，但是目前没有相应的校准规范。 制定《激光甲烷遥测仪校准规范》可以满足企业需求，进行激光甲烷遥测仪的计量溯源工作，为企业提供准确的数据带来保证。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 《激光甲烷遥测仪校准规范》完成后，可以弥补激光甲烷遥测仪的计量校准空缺，满足行业内校准需求，使该类遥测仪在检测准确性方面、安全检查方面得到了很大的提高和保证。 就目前统计行业省内激光甲烷遥测仪大约有5万多台，按照每台500进行收费，每年大约有2500万的收益。 3.查新结果： 通过查询“国家计量技术规范全文公开系统”及“工标网”等标准库，未发现与激光甲烷遥测仪相关及类似的检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 适用于测量范围为（0~100）%激光甲烷遥测仪的校准。该仪器的检测原理为激光原理。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； # 国内外主要典型仪器：(1)埃尔法（山东）仪器有限公司L10型激光甲烷遥测仪(2)美国汉斯RMLD型激光遥距甲烷检测仪(3) 聚光科技(杭州)股份有限公司LGRS-100型激光气体遥测仪(4)河南汉威科技集团HRLD600型手持激光甲烷遥测仪(5)日本东京瓦SA3C32A 型激光甲烷检测仪。综合以上企业的产品，提出以下计量特性的技术指标： 序列; 项目; 技术要求. 1; 示值误差; ±20%. 2; 静态检测限; 不大于20×10-6 mol/mol·m. 3; 重复性; 不大于2.0%. 4; 漂移; 零点漂移：不超过±3×10-6 mol/mol 量程漂移：不超过±5×10-6 mol/mol. - 主要测量标准的技术指标 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 示值误差、重复性、漂移; 空（氮）气中甲烷标准气体，扩展不确定度不大于2% ，k=2 红外线气体分析仪，不确定度不大于2% ，k=2 钢卷尺，准确度不低于II级. 2; 静态检测限; 洁净空气或高纯氮气. - 简要描述主要计量项目的技术原理 仪器主要由激光器、检测器、光机组件加上电子部件和显示部分组成，通过检测气体对特殊波长激光的吸收量来表征气体浓度，仪器发出的检测激光通过一定长度的空间后不经由特殊反射面反射，即可以以使用环境中常见的植被、地面、墙体作为反射面完成检测。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； GB 15322.4-2019 《可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器》，该国家标准只能测试开放光路设备的功能性及稳定性试验，不能满足激光甲烷遥测仪的溯源需求。JJF 1835-2020《机动车尾气遥感检测系统校准规范》是对机动车尾气遥感检测系统的检测，跟该规范在检测仪器、检测原理、所测气体、测量范围、技术指标均不同。需要制定相应的校准规范，满足激光甲烷遥测仪的溯源需求。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 查询相关专利和文章，制定的规范无知识产权归属问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |  |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。