江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）×××-202#

电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验机校准规范

Calibration Specification for Bending Fatigue Testing Machines

for Steel Wire Ropes Used for Elevators

（报批稿）

202#-××-××发布                        202#-××-××实施

江苏省市场监督管理局发布

JJF（苏）×××-2020

电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验机校准规范

Calibration Specification for Bending Fatigue Testing

Machines for Steel Wire Ropes Used for Elevators

本规范经江苏省市场监督管理局于2020年××月××日批准，并自2020年××月××日起施行。

归口单位：江苏省力值硬度计量专业技术委员会

主要起草单位：南通市计量检定测试所

参加起草单位：深圳万测试验设备有限公司

本规范委托江苏省力值硬度计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

马  群 （南通市计量检定测试所）

王新阳 （南通市计量检定测试所）

季  宾 （南通市计量检定测试所）

黄  星 （深圳万测试验设备有限公司）

本规范参加起草人：

奚弘远 （南通市计量检定测试所）

吴海军 （南通市计量检定测试所）

孙  健 （南通市计量检定测试所）

目录

引言	1

1  范围	2

2  引用文件	2

3  术语和计量单位	2

3.1  术语	2

3.2  量的符号、单位与定义	2

4  概述	2

5  计量特性	4

6  校准条件	4

6.1  环境条件	4

6.2  校准用计量器具	4

7  校准项目和校准方法	4

7.1  校准前检查	4

7.2  试验力示值误差和示值重复性	5

7.3  张力设定点误差	5

7.4  10min张力变动性	6

7.5  弯曲疲劳频率示值误差	6

7.6  包角误差	6

8  校准结果表达	7

9  复校时间间隔	8

附录A  电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验机测量不确定度评定方法及实例	9

附录B  校准原始记录格式	16

附录C  校准证书内页格式	18

引言

本规范根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》规定的规则编写。

本校准规范在制定过程中充分考虑了国家标准GB/T 12347-2008《钢丝绳弯曲疲劳试验方法》和行业标准YB/T 4288-2012《电梯用钢丝绳 弯曲疲劳试验方法》中的术语、定义、符号以及相关的技术要求。本规范给出了电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验机计量特性的校准条件、校准项目与校准方法。

本规范为首次发布。

电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验机校准规范

1  范围

本规范适用于电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验机（以下简称试验机）的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1059.1－2012 测量不确定度评定与表示

GB/T12347－2008 钢丝绳弯曲疲劳试验方法

YB/T4288－2012 电梯用钢丝绳 弯曲疲劳试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  包角 angle of contact

平面单向弯曲疲劳试验中，试样绕入和绕出试验轮两点法线所形成的角度。

3.1.2  弯曲疲劳频率bending fatigue rate

试样每分钟完成的弯曲次数。

3.2  量的符号、单位与定义

本规范所使用量的符号、单位与定义见表1。

4  概述

电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验机是用于模拟电梯运行的实际工况，将被测钢丝绳以一定的包角绕过试验轮（曳引轮），并对钢丝绳施加张力，按设定的频率反复弯曲，测试钢丝绳抗弯曲疲劳性能的试验设备。试验机由试验轮、导向轮、载荷轮、传动系统、加力系统、测量系统和控制系统等部分组成，通过加力系统的载荷轮对钢丝绳施加张力。

表1  符号、单位和定义

| 符号 | 单位 | 定义 |
| --- | --- | --- |
|  | N | 试验机第i次试验力的示值 |
|  | N | 试验力同一测量点标准测力仪示值的算术平均值 |
|  | N | 试验力同一测量点标准测力仪多次测量示值中的最大值 |
|  | N | 试验力同一测量点标准测力仪多次测量示值中的最小值 |
| q | / | 试验力示值误差（%） |
| b | / | 试验力示值重复性（%） |
|  | N | 试验机第i次设定点的张力值 |
|  | N | 张力同一设定点标准测力仪示值的算术平均值 |
| q’ | / | 张力设定点误差（%） |
|  | N | 最大张力设定值 |
|  | N | 试验机在10min内张力示值的最大值 |
|  | N | 试验机在10min内张力示值的最小值 |
|  | / | 10min张力变动性（%） |
|  | 次/分 | 10min试验机弯曲疲劳频率的算术平均值 |
|  | 次/分 | 10min弯曲疲劳频率实际测量值 |
|  | 次/分 | 弯曲疲劳频率示值误差 |
|  | ° | 试验轮标尺示值所对应的包角角度 |
| C | mm | 试验轮外径三次测量值的算术平均值 |
|  | mm | 钢丝绳绕入、绕出点对应的弦长 |
|  | ° | 包角实测值 |
|  | ° | 包角误差 |

5  计量特性

5.1  试验力示值误差：±1.0%。

5.2  试验力示值重复性：1.0%。

5.3  张力设定点误差：±3%。

5.4  10min张力变动性：3%。

5.5  弯曲疲劳频率示值误差：±1次/分。

5.6  包角误差：±2°。

注：以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  温度（10～35）℃，相对湿度不大于80%。

6.1.2  校准时周围应无影响校准结果的振动、电磁场或其它干扰源。

6.2  校准用计量器具

- a）标准测力仪：0.3级；

- b）水平仪：分度值0.10mm/m；

- c）计数装置：±0.1%；

- d）秒表：分辨力0.01s；

- e）游标卡尺：分辨力0.05mm，量程1000mm；

- f）平形直角尺：2级；

- g）绝缘电阻表：电压500V，10级。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前检查

7.1.1  试验机的显示应清晰完整，各零部件装配应牢固、无松动现象，外形结构应完好，主机座及机架水平度不超过2/1000。

7.1.2  计数器应有复位机构或具有相同功能的按键，各计数器显示清晰，当循环次数达到预置值时能自动停机。

7.1.3  试验机进行弯曲试验过程中，相应工位试验样品出现引线断路（断线）或短路时，对应工位计数器应立即停止计数并保留数字。

7.1.4  试验机各开关、按键和旋钮，以及各监控、报警、安全保护装置等应动作灵敏可靠，对异常情况具有报警指示、自动停机功能。

7.1.5  电器设备应安全可靠无漏电现象，其电源线与机壳间绝缘电阻应大于2MΩ。

7.2  试验力示值误差和示值重复性

7.2.1  安装标准测力仪时，应与试验机的力传感器串联，并使两者保持同轴。

7.2.2  选择最大试验力的20%、40%、60%、80%、100%为试验力校准点。

7.2.3  以递增力进行三组测量，每组测量前清零。

7.2.4  以试验机的力指示装置为准，在标准测力仪上读数，计算每个校准点三次测量的算术平均值。试验力的示值误差和示值重复性分别按公式（1）和公式（2）计算。

（1）

（2）

7.3  张力设定点误差

7.3.1  用连接件将标准测力仪与测试用电梯钢丝绳串联连接，并使两者保持同轴，如图1所示。

7.3.2  转动调节手轮6，调节钢丝绳在载荷轮上的包角为180°；转动调节手轮5，将试验轮上的包角调至试验规定的角度。

7.3.3  选择最大张力的20%、40%、60%、80%、100%为张力校准点。

7.3.4  以递增力进行三组测量，每组测量前清零。

7.3.5  以试验机力指示装置为准，在标准测力仪上读数，计算每个校准点三次测量值的算术平均值。张力设定点误差按公式（3）计算。

（3）

说明：

1——试验轮（包角α），2、3——导向轮，4——载荷轮，5、6——调节手轮和丝杆，7——力传感器，

8——加载装置，9——连接件，10——标准测力仪，11——测试用电梯钢丝绳。

图1 钢丝绳安装示意图

7.4  10min张力变动性

7.4.1  在最大张力、弯曲疲劳频率为60次/分的条件下，预运行10min后，对试验机的10min张力变动性进行校准。

7.4.2  记录10min内试验机张力指示装置的最大值和最小值。

7.4.3  按公式（4）计算10min张力变动性。

（4）

7.5  弯曲疲劳频率示值误差

7.5.1  在最大张力条件下，选择弯曲频率30次/分、45次/分、60次/分为校准点。

7.5.2  用计数装置对弯曲疲劳频率进行校准。

7.5.3  每个校准点保持10min，每隔1min记录一次弯曲疲劳频率示值

7.5.4  读取计数装置10min内计数示值。

7.5.5  分别计算弯曲疲劳频率十次测量值的算术平均值和10min弯曲疲劳频率实际测量值，按公式（5）计算弯曲频率示值误差。

（5）

  - 包角误差

    - 在最大张力的10%条件下，选择包角150°、165°、180°为校准点。

    - 读取试验轮指针指示的标尺示值，并查出试验机使用说明书提供的包角值表对应的包角值。

    - 使用游标卡尺分别在试验轮三个不同方向测量其外径，并计算三次测量值的算术平均值。

    - 使用平形直角尺，在试验轮边缘分别作钢丝绳试件绕入、绕出点标记，使用游标卡尺测量绕入、绕出两点长度。

    - 按公式（6）计算包角实测值。

（6）

    - 按公式（7）计算包角误差

（7）

8  校准结果表达

校准后的试验机应出具校准证书，其内页格式见附录C，校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对

象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，用户可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般建议为1年。
附录A

电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验机测量不确定度评定方法及实例

A.1 概述

本附录给出试验机试验力示值误差、弯曲疲劳频率示值误差测量结果的不确定评定方法及实例。

A.2 试验力示值误差测量不确定度评定

在规定环境条件下，使用力值单位的标准测力仪对（0～20）kN试验机的试验力进行校准，对示值误差测量结果的不确定度进行评定。

A.2.1 数学模型

试验力示值误差

（A.1）

A.2.2 灵敏系数

（A.2）

（A.3）

A.2.3  标准不确定度来源分析

A.2.3.1 试验机试验力测量重复性引入的标准不确定度。

A.2.3.2试验机力指示装置分辨力引入的标准不确定度。

A.2.3.3标准测力仪示值误差引入的标准不确定度。

A.2.4 标准不确定度评定

A.2.4.1 试验机试验力重复性测量引入的标准不确定度按公式（A.4）计算：

（A.4）

式中：

C——极差系数，三次测量的极差系数为1.69。

表A.1   计算实例

| 校准点 （kN） | 标准测力仪示值（kN） |  |  |  | （kN） | （kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 4 | 4.015 | 4.010 | 4.028 | 4.018 | 0.018 | 0.006 |
| 8 | 8.012 | 8.023 | 8.046 | 8.027 | 0.034 | 0.012 |
| 12 | 12.025 | 12.074 | 12.043 | 12.047 | 0.049 | 0.017 |
| 16 | 16.032 | 16.045 | 16.083 | 16.053 | 0.051 | 0.017 |
| 20 | 20.063 | 20.088 | 20.112 | 20.088 | 0.049 | 0.017 |

A.2.4.2 试验机力指示装置分辨力r：（0～10）kN，r=0.001kN，（10～20）kN，r=0.01kN，假设其服从均匀分布，，则由试验力指示装置分辨力引入的标准不确定度按公式（A.5）计算：

（A.5）

A.2.4.3 标准测力仪的最大允许误差为±0.3%，假设其服从均匀分布，，引入的标准不确定度按公式（A.6）计算：

（A.6）

式中：

——标准测力仪的最大允许误差（%）。

A.2.5 合成标准不确定度评定

表A.2  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验力重复性测量 | A |  |  |
|  | 力指示装置分辨力 | B |  |  |
|  | 标准测力仪示值误差 | B |  |  |

各不确定度分量互不相关，则合成标准不确定度按式（A.7）计算。

（A.7）

表A.3   计算实例

| 校准点 （kN） | （kN） | （kN） | （kN） | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.006 | 0.0003 | 0.007 | 0.23 |
| 8 | 0.012 | 0.0003 | 0.014 | 0.23 |
| 12 | 0.017 | 0.003 | 0.021 | 0.23 |
| 16 | 0.017 | 0.003 | 0.028 | 0.20 |
| 20 | 0.017 | 0.003 | 0.035 | 0.20 |

A.2.6 扩展标准不确定度评定

取包含因子，则试验力示值误差测量结果的相对扩展不确定度按式（A.8）计算。

（A.8）

表A.4   计算实例

| 校准点 （kN） | （%） | （k=2） （%） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0.23 | 0.46 |
| 8 | 0.23 | 0.46 |
| 12 | 0.23 | 0.46 |
| 16 | 0.20 | 0.40 |
| 20 | 0.20 | 0.40 |

A.3 弯曲疲劳频率示值误差测量不确定度评定

在规定环境条件下，用带计数功能的转速表对试验机的弯曲疲劳频率进行校准，对示值误差测量结果的不确定度进行评定。

A.3.1 数学模型

弯曲疲劳频率示值误差

（A.9）

式中：

——试验机指示装置弯曲疲劳频率示值的算术平均值；

——计数装置示值；

——秒表示值。

A.3.2 灵敏系数

（A.10）

（A.11）

（A.12）

A.3.3 标准不确定度来源分析

A.3.3.1 试验机弯曲疲劳频率测量重复性引入的标准不确定度。

A.3.3.2 试验机弯曲疲劳频率分辨力引入的标准不确定度。

A.3.3.3 转速表计数测量误差引入的标准不确定度。

A.3.3.4 秒表分辨力引入的标准不确定度。

A.3.4 标准不确定度评定

A.3.4.1 试验机弯曲疲劳频率测量重复性引入的标准不确定度

弯曲疲劳频率测量重复性引入的标准不确定度，通过多次重复测量，用贝塞尔公式计算单次实验标准差，按公式（A.13）计算：

（A.13）

实际测量时，以10次测量的平均值作为弯曲疲劳频率测量值，故重复性测量引入的标准不确定度按公式（A.14）计算：

（A.14）

表A.5   计算实例

| 实测弯曲 疲劳频率 （次/分） | 测量 次数 | 设定频率（次/分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 45 | 60 |
|  | 1 | 30.0 | 45.1 | 59.4 |
|  | 2 | 29.9 | 44.8 | 60.6 |
|  | 3 | 30.2 | 44.8 | 59.4 |
|  | 4 | 29.9 | 45.0 | 60.0 |
|  | 5 | 30.1 | 45.1 | 60.6 |
|  | 6 | 29.9 | 44.8 | 59.4 |
|  | 7 | 30.2 | 45.1 | 60.0 |
|  | 8 | 29.9 | 44.8 | 59.4 |
|  | 9 | 30.0 | 45.5 | 60.6 |
|  | 10 | 29.9 | 45.1 | 60.0 |
|  | 平均值 | 30.0 | 45.0 | 59.9 |
| 单次标准偏差s |  | 0.12 | 0.22 | 0.53 |
|  |  | 0.04 | 0.07 | 0.17 |

A.3.4.2 试验机弯曲疲劳频率分辨力引入的标准不确定度

试验机弯曲疲劳频率的分辨力r为0.1次/分，假设其服从均匀分布，，引入的标准不确定度按公式（A.15）计算：

（A.15）

A.3.4.3 转速表计数测量误差引入的标准不确定度

转速表计数装置的最大允许误差为±0.1%，假设其服从均匀分布，，引入的标准不确定度按公式（A.16）计算：

（A.16）

式中：

——转速表计数装置的最大允许误差（%）。

A.3.4.4 秒表分辨力引入的标准不确定度

秒表分辨力rt为0.01s，假设其服从均匀分布，，则秒表分辨力引入的标准不确定度按公式（A.17）计算：

（A.17）

A.3.5 合成标准不确定度评定

表A.6  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弯曲疲劳频率重复性测量 | A |  | 1 |
|  | 弯曲疲劳频率分辨力 | B |  | 1 |
|  | 计数装置测量误差 | B |  |  |
|  | 秒表分辨力 | B |  |  |

各不确定度分量互不相关，则合成标准不确定度按式（A.17）计算。

（A.17）

表A.7   计算实例

| 设定频率 (次/分) | (次/分) | (次/分) | (次) | (分) | (次/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.0005 | 0.05 |
| 45 | 0.07 | 0.03 | 0.26 | 0.0005 | 0.08 |
| 60 | 0.17 | 0.03 | 0.35 | 0.0005 | 0.18 |

A.3.6 扩展标准不确定度评定

取包含因子，则弯曲频率示值误差测量结果的相对扩展不确定度按公式（A.18）计算。

（A.18）

表A.8   计算实例

| 设定频率 （次/分） | （次/分） | （k=2） （次/分） |
| --- | --- | --- |
| 30 | 0.05 | 0.1 |
| 45 | 0.08 | 0.2 |
| 60 | 0.18 | 0.4 |

附录B

校准原始记录格式

电梯用钢丝绳弯曲疲劳试验机校准记录

委托单位：____________________________________

仪器名称：____________  规格型号：____________

制造单位：____________  出厂编号：____________

校准依据：____________________________________

校准用测量标准：		____________证书号：		______有效期：____________

环境条件：温度__________相对湿度_____________

1、校准前检查

2、试验力示值误差和示值重复性

| 试验力 （ ） | 标准测力仪示值（ ） |  |  |  | 示值误差 （ ） | 示值重复性 （ ） | 不确定度 Ur（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |  |

3、张力设定点误差

| 设定张力 （ ） | 标准测力仪示值（ ） |  |  |  | 误差（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |

4、10min张力变动性

| 设定张力（ ） | 试验力最大值（ ） | 试验力最小值（ ） | 变动性（ ） |
| --- | --- | --- | --- |

5、弯曲疲劳频率示值误差

| 弯曲疲劳频率设定值（ ） | 试验机弯曲疲劳频率示值（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计数装置示值（ ） | 实测 时间 （ ） | 示值 误差 （ ） | 不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |  |  |  |  |

6、包角误差

| 包角 示值 （ ） | 试验轮外径实测值（ ） |  |  |  | 绕入绕出 两点长度 （ ） | 包角 实测值 （ ） | 标尺 示值 （ ） | 偏差 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |  |  |

校准日期：				        建议复校时间间隔：__________________

校准：			             	核验：_____________________________

附录C

校准证书内页格式

- 试验力示值误差和示值重复性

| 试验力（ ） | 示值误差（ ） | 示值重复性（ ） | 不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

2、张力设定点误差

| 设定张力（ ） | 张力实测值（ ） | 误差（ ） |
| --- | --- | --- |

3、10min张力变动性

| 设定张力（ ） | 试验力最大值（ ） | 试验力最小值（ ） | 变动性（ ） |
| --- | --- | --- | --- |

4、弯曲疲劳频率示值误差

| 弯曲疲劳频率设定值（ ） | 示值误差（ ） | 不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- |

5、包角误差

| 包角示值（ ） | 包角实测值（ ） | 包角误差（ ） |
| --- | --- | --- |