JJF（苏）

江 苏 省 地 方 计 量 校 准 规 范

JJF（苏） 118 - XXXX

总有机碳（TOC）在线自动监测仪

校准规范

Calibration Specification for On-line Automatic Monitors

of Total Organic Carbon

（报批稿）

202X-XX-XX发布                        202X-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局 发布

JJF（苏）

总有机碳（TOC）在线

自动监测仪校准规范

Calibration Specification for On-line

Automatic Monitors of Total Organic Carbon

本规范经江苏省市场监督管理局XXXX年XX月XX日批准，并自XXXX年XX月XX日起施行。

归口单位：江苏省物理化学计量专业技术委员会

主要起草单位：常州检验检测标准认证研究院

南京市计量监督检测院

参加起草单位：南通市计量检定测试所

本规范委托江苏省物理化学计量专业技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

王孜一（常州检验检测标准认证研究院）

宋乙峰（常州检验检测标准认证研究院）

梅  青（常州检验检测标准认证研究院）

黄成浩（南京市计量监督检测院）

参加起草人：

何飞飞（南通市计量检定测试所）

目  录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量性能要求	1

5  校准条件	2

5.1  环境条件	2

5.2  标准器及配套设备	2

6  校准项目和校准方法	2

6.1  示值误差	2

6.2  重复性	2

6.3  稳定性	3

7  校准结果表达	3

8  复校时间间隔	4

附录A	5

附录B	6

附录C	7

附录D	8

引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而修订的， 并参考了HJ/T 104-2003 《总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求》、HJ 501-2009  《水质 总有机碳的测定  燃烧氧化——非分散红外吸收法》等相关文件。

本规范与JJG（苏）118-2010相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——将检定规程更改为校准规范（见封面）；

——修改了规范的适用范围，明确了不适用范围（见1范围）；

——删除了名词术语；

——修改了仪器构成（见3概述）；

——修改了重复性的计量性能要求，删除了无机碳干扰的计量性能要求，规定了稳定性的测量时间（见表1）；

——删除了通用技术要求；

——删除了检定项目一览表；

——删除了外观和绝缘电阻的检定方法；

——删除了无机碳干扰的检定方法；

——修改了环境条件（见5.1）；

——修改了标准器及配套设备（见5.2）；

——修改了示值误差的校准方法（见6.1）；

——修改了重复性的校准方法（见6.2）；

——修改了稳定性的校准方法（见6.3）；

——删除了附录中无机碳干扰用标准溶液的配制方法；

——增加了示值误差测量结果不确定度评定示例（见附录D）

本规范的历次版本发布情况：

——JJG（苏）118-2010

总有机碳（TOC）在线自动监测仪校准规范

1  范围

本规范适用于环境水质监测即用于监测地表水、工业废水和生活污水中总有机碳（TOC）在线自动监测仪（以下称仪器）的校准。不适用于制药、半导体等行业中用于监测纯化水、注射用水和去离子水中有机碳浓度的在线自动分析仪。

# 2  引用文件

HJ/T 104-2003 《总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求》

HJ 501-2009  《水质 总有机碳的测定  燃烧氧化——非分散红外吸收法》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

仪器的测定工作原理有差减法和直接法。

差减法测定总有机碳将试样连同净化气体分别导入高温燃烧管和低温反应管中，经高温燃烧管的试样被高温催化氧化，其中的有机碳和无机碳均转化为二氧化碳，经低温反应管的试样被酸化后，其中的无机碳分解成二氧化碳，两种反应管中生成的二氧化碳分别被导入非分散红外检测器。在特定波长下，一定浓度范围内二氧化碳的红外线吸收强度与其浓度成正比，由此可对试样总碳（TC）和无机碳（IC）进行定量测定。总碳与无机碳的差值，即为总有机碳。

直接法测定总有机碳，试样经酸化曝气，其中的无机碳转化为二氧化碳被去除，再将试样注入高温燃烧管中，可直接测定总有机碳。由于酸化曝气会损失可吹扫有机碳（POC），故测得总有机碳值为不可吹扫有机碳（NPOC）。

仪器主要由以下几个部分构成：试样导入单元、无机碳除去单元、反应器单元、检测单元、显示记录单元、数据处理单元、信号传输单元。

4  计量性能要求

仪器的计量性能要求见表1。

表1  仪器计量性能要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 最大允许误差 | 不超过±10% |
| 重复性 | ≤5% |
| 稳定性（4h） | ≤5% |
| 以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。 |  |

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：（5～40）℃。

5.1.2  环境湿度：≤85%RH。

5.1.3  供电电源：AC（220±22）V；（50±0.5）Hz。

# 5.2  标准器及配套设备

5.2.1  选用有证的总有机碳（TOC）溶液标准物质，其扩展不确定度应不大于3%（k=2）。

5.2.2  常用玻璃量器（容量瓶、单标线吸管、刻度吸管）：A级。

6  校准项目和校准方法

# 6.1  示值误差

仪器在正常运行状态下，分别导入20%FS、50FS%、80%FS浓度的总有机碳标准溶液，每种溶液测量3次，记录测量数据，按式（1）计算示值误差，

（1）

式中：—示值误差，%；

—三次测量的平均值，mg/L；

—总有机碳标准溶液的浓度值，mg/L。

# 6.2  重复性

仪器在正常运行状态下，导入80%FS的总有机碳标准溶液，使用同一样品，在4h内连续测量8次，记录测量数据，以相对标准偏差RSD表示，按式（2）计算重复性RSD。

RSD=             （2）

式中：RSD—相对标准偏差，%；

—测量次数；

—第i次的测量值，mg/L；

—n次测量的平均值，mg/L；

—测量序号。

# 6.3  稳定性

采用6.2中连续测量的8次数据，按式（3）计算示值稳定性。

(3)

式中：—稳定性，%；

—第i次的测量值，mg/L；

—初始测量值，mg/L；

—测量序号。

7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

8  复校时间间隔

仪器的复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。更换重要部件、修理后或对仪器性能有怀疑时，应对仪器重新校准。

# 附录A

总有机碳（TOC）在线自动监测仪校准原始记录（供参考）

| 委托单位： |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 原始记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器型号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造单位： |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准器型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器测量范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点： |  |  |  | 温度： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度： % |  |  |  |  |  |
| 示值误差 |  | 标准溶液（mg/L） | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 平均值 （mg/L） |  |  | 示值误差（%） |  |  |
| 重复性 |  | 标准溶液（mg/L） | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  | 平均值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重复性 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性(4h) |  | 测量次数 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稳定性（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                         核验员：

附录B

校准证书内页（供参考）

1、示值误差

| 标准值(mg/L) | 测量平均值(mg/L) | 示值误差(%) | 扩展不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

2、重复性：

3、稳定性（4h）

附录C

标准溶液用水的制备方法

将重蒸馏水在烧杯中煮沸蒸发（蒸发量10%），冷却后备用。也可使用纯水机制备的纯水或超纯水，标准溶液用水应临用现制，并经检验TOC浓度不超过0.05mg/L。

附录D

示值误差测量结果不确定度评定示例

D.1  测量方法

仪器预热稳定后，按照使用说明书要求，根据仪器的实际设置量程对仪器进行校正。选取适宜浓度的标准溶液进行测量，重复测量3次，计算3次测量结果的算术平均值与标准值的相对示值误差。

D.2  测量模型与灵敏系数

D.2.1  测量模型

式中：——仪器示值误差；

——3次测量值的平均值，mg/L；

——标准溶液的浓度值，mg/L。

D.2.2  灵敏系数

，

D.3  不确定度来源

D3.1  仪器示值重复性引入的不确定度；

D3.2  标准溶液引入的不确定度，包括有证标准物质的不确定度和稀释引入的不确定度。

D.4   标准不确定度评定

D.4.1  仪器示值重复性引入的相对标准不确定度

示值重复性引入的标准不确定度可通过连续测量得到测量列来估算，用A类方法进行评定。

被测总有机碳（TOC）在线自动监测仪的测量范围为（0～20）mg/L，选择16 mg/L的标准溶液，连续测量10次，得到测量列 (mg/L)：16.513、16.059、15.968、15.985、16.187、16.197、16.055、16.040、16.295、16.262。

=16.156 mg/L

单次测量标准偏差为：

=0.169 mg/L

实际测量时，以连续3次仪器示值的平均值作为测量结果，则示值重复性引入的标准不确定度为

=0.098 mg/L

仪器分辨率引入的不确定度远小于示值重复性引入的不确定度，故忽略分辨率引入的不确定度。

D.4.2  标准溶液引入的相对标准不确定度

D.4.2.1  有证标准物质引入的相对标准不确定度

有证标准物质的定值不确定度由其证书给出，Urel=3%，包含因子k=2。按B类方法评定，则其引入的相对标准不确定度为

D.4.2.2  稀释过程引入的相对标准不确定度

用10 mL、5mL、1mL A级单标线移液管量取16 mL浓度为1000 mg/L的总有机碳有证标准物质至1000 mL A级容量瓶中，用纯水定容至刻度线，得到16 mg/L的标准溶液。

D.4.2.2.1  单标线移液管引入的相对标准不确定度

10 mL A级单标线移液管的最大允许误差为±0.02 mL，取均匀分布，按B类方法评定，则其相对标准不确定度为

5mL A级单标线移液管的最大允许误差为±0.015 mL，取均匀分布，按B类方法评定，则其相对标准不确定度为

1mL A级单标线移液管的最大允许误差为±0.015 mL，取均匀分布，按B类方法评定，则其相对标准不确定度为

D.4.2.2.2  容量瓶引入的相对标准不确定度

1000 mL A级容量瓶的最大允许误差为±0.4 mL，取均匀分布，按B类方法评定，则其相对标准不确定度为

D.4.2.2.3  环境温度波动引入的相对标准不确定度

在移液和定容过程中室温在±2℃内波动，水的体积膨胀系数为2.1×10-4℃-1，温度变化引入的不确定度按B类方法评定，取均匀分布，则其相对标准不确定度为

D.4.2.2.4  稀释过程引入的相对标准不确定度

稀释过程中10mL移液管使用一次，5mL移液管使用一次，1mL移液管使用一次，1000mL容量瓶使用一次，稀释过程中移液及定容共操作四次，稀释过程引入的相对标准不确定度为

0.45%

D.4.2.2.5  标准溶液引入的相对标准不确定度

16 mg/L标准溶液的浓度标准值的相对标准不确定度为

1.6%

D.5  合成标准不确定度

D.5.1  标准不确定度汇总

表D.1  各分量的标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器示值重复性 | 0.6% | 1 | 0.6% |
| 标准溶液 | 1.6% | -1 | 1.6% |

D.5.2  合成标准不确定度

表D.1中各分量互不相关，则合成标准不确定度为

1.7%

D.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则16 mg/L测量点示值误差校准结果的相对扩展不确定度为

Urel3.4%