江苏省地方计量技术规范

JJF（苏）107—2021

研究法辛烷值测定仪校准规范

Calibration Specification for Research Octane Number Meters

2021-11-24发布                               2022-3-1实施

江苏省市场监督管理局发布

JJF（苏）107—2021

代替JJF（苏）107—2010

研究法辛烷值测定仪

校准规范

Calibration Specification for Research

Octane Number Meters

本规范经江苏省市场监督管理局于2021年11月24日批准，并自2022年3月1日起施行。

归 口 单 位：江苏省物理化学计量专业技术委员会

主要起草单位：张家港市检验检测中心

苏州市计量测试院

参加起草单位：上海神开石油仪器有限公司

本规范委托江苏省物理化学计量专业技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

袁明（张家港市检验检测中心）

管春华（张家港市检验检测中心）

闵科（张家港市检验检测中心）

张诚春（苏州市计量测试院）

参加起草人：

管钰晴（中国计量大学）

李敏贤（上海神开石油仪器有限公司）

目录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 发动机转速误差	2

5.2 辛烷值测定误差	2

5.3 重复性	2

6 校准用标准物质及配套设备	2

7 校准项目和校准方法	2

8 校准结果表达	3

9 复校时间间隔	4

附录A数字计数器与研究法辛烷值对照表	5

附录B研究法辛烷值测定仪校准记录格式（供参考）	6

附录C校准结果内页格式（供参考）	7

附录D究法辛烷值测定误差结果的不确定度评定示例	8

引言

本规范依据JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059 《测量不确定度评定与表示》的规定进行修订。在编写过程中参考了GB/T 5487 《汽油辛烷值的测定 研究法》的试验方法。

与JJF(苏）107-2010相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——修改了规范名称；

——增加了引言的内容描述；

——在范围中，增加了研究法辛烷值测定仪的测量范围；

——在引用文件中，修改完善了引用文件的编号和年号，并增加了注日期引用文件与

不注日期引用文件的说明；

——在术语中，删除了基准参比燃料、甲苯标定燃料、展宽等术语，增加了研究法辛烷值、正标准燃料、数字计数器读数术语，完善了辛烷值低于100的正标准燃料、爆震强度术语；

——在概述添加了仪器工作原理；

——在计量特性中，删除了外观要求、绝缘电阻要求和发动机转速误差、仪器测定误差、重复性的合格性判别指标；

——在校准用主要设备中，增加了对校准用试剂的要求。

——在校准项目和校准方法中，修改了发动机转速误差的测量方法及计算公式；辛烷值测定误差中测量次数修改为2次；修改了重复性测量次数，完善了重复性测量中标准物质或正标准燃料的选择；

——删除了原附录A中辛烷值的表示与测定（资料性附录）和原附录B校准用试剂要求及基准参比燃料配置方法；增加数字计数器与研究法辛烷值对照表；

——修改了研究法辛烷值校准记录格式和校准结果内页格式；

——完善了研究法辛烷值测定仪测定误差测量结果的不确定度评定。

本规范的历次版本发布情况：

——JJF(苏）107-2010。

研究法辛烷值测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于研究法汽油辛烷值测定仪（以下简称仪器）的校准。测量范围为（80～100）RON。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 5487  汽油辛烷值的测定 研究法；

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和计量单位

3.1 辛烷值 octane number

在标准发动机试验或行车试验中通过与标准燃料比较得到的抗爆性能的数字指标。

3.2 研究法辛烷值 research octane number

使用标准CFR（合作燃料研究组织）发动机，在特定的进气温度和较低的发动机转速（600r/min±6r/min）条件下，通过比较待测试样与正标准燃料的爆震强度得到的抗爆性能的数字指标（RON）。

3.3 正标准燃料 primary reference fuels

异辛烷、正庚烷按体积比混合异辛烷和正庚烷的混合物，及确定辛烷值的异辛烷与四乙基铅混合物。

3.4 辛烷值低于100的正标准混合燃料  primary reference fuel blends below 100 octane

异辛烷的辛烷值为100，正庚烷的辛烷值为0，由异辛烷占混合物体积的百分数定义该混合物的辛烷值。

3.5 数字计数器读数 digital counter reading

气缸高度的数字指示，当发动机运转时在规定的压缩压力下指示基准位置。

3.6 爆震强度 knock intensity

爆震程度的度量。

# 4 概述

仪器用于测量研究法汽油辛烷值。主要是以可调压缩比的单缸发动机，配备化油器、传感器、控制器、信号处理系统和显示系统等组成。其工作原理为：将试样的爆震强度与一种或多种不同辛烷值正标准燃料的爆震强度进行比较，与试样爆震强度相吻合的正标准燃料的辛烷值即为试样的研究法辛烷值。

5 计量特性

## 5.1 发动机转速误差

## 5.2 辛烷值测定误差

## 5.3 重复性

6 校准用标准物质及配套设备

6.1 车用无铅汽油辛烷值标准物质:扩展不确定度不大于1.0 RON（＝2）。

注：取得国家计量行政部门批准的有证标准物质。

6.2 转速表：测量范围（0～1000）r/min，分辨率不大于0.1 r/min。

6.3 常用玻璃量器:准确度为A级。

6.4 异辛烷（2,2,4-三甲基戊烷）,正庚烷：符合GB/T 5487的要求。

7 校准项目和校准方法

7.1 发动机转速误差

调整仪器至正常工作状态，用转速表测量发动机转速，每间隔1 min测量一次，共5次，测量结果按下式计算：

＝×100%             （1）

式中：

——发动机转速误差，%；

——第次测量值，r/min；

——研究法规定的转速，＝600 r/min。

7.2 辛烷值测定误差

对测量结果直接显示辛烷值含量的仪器，将调整仪器至正常工作状态,在常用范围内选择一种适合的辛烷值标准物质，重复2次测量，按式（2）计算测定误差：

（2）

式中：

——仪器的测定误差，RON；

——测量平均值，RON；

——标准值，RON。

注：对测量结果显示为数字计数器读数的仪器，其研究法辛烷值可从附录A中查表得到，然后再按照公式（2）进行计算。

7.3 重复性

按照辛烷值测定误差的测量方法，在常用范围内选择一种合适的辛烷值标准物质或正标准燃料，连续测量5次，得到5个辛烷值读数，按式（3）计算重复性：

＝×100%                       （3）

式中：

——相对标准偏差，%；

——5次测量的算术平均值,RON；

——第次测量值,RON。

8 校准结果表达

校准结果应该在校准证书或校准报告上反映。校准证书或校准报告至少包括以下信息：

a)标题:“校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点；

d)校准证书标号、页码及总页数的标识；

e)客户名称和地址；

f)被校仪器的制造单位、名称、型号及编号；

g)校准单位校准专用章；

h)校准日期；

i)校准所依据的技术规范名称及代号；

j)本次校准所用有证标准物质和主要测量设备名称、型号、准确度等级或不确定度或最大允许误差、仪器编号、证书编号及有效期；

k)校准时的环境温度、相对湿度；

l)校准结果及其测量不确定度；

m)对校准规范偏离的说明（若有）；

n)复校时间间隔的建议；

o)“校准证书”的校准人、核验人、批准人签名及签发日期；

p)校准结果仅对被校仪器本次测量有效的声明；

q)未经实验室书面批准，部分复制证书或报告无效的声明。

9 复校时间间隔

仪器复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自助决定复校时间间隔。

# 附录A

# 数字计数器与研究法辛烷值对照表

表A.1 数字计数器与研究法辛烷值对照表

| 计数器读数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 研究法辛烷值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 79.1 | 79.2 | 79.3 | 79.4 | 79.5 | 79.6 | 79.7 | 79.8 | 79.9 | 80.0 |
| 610 | 80.1 | 80.2 | 80.3 | 80.4 | 80.5 | 80.6 | 80.7 | 80.8 | 80.9 | 81.0 |
| 620 | 81.1 | 81.2 | 81.3 | 81.4 | 81.5 | 81.6 | 81.7 | 81.8 | 81.9 | 82.0 |
| 630 | 82.1 | 82.2 | 82.3 | 82.4 | 82.5 | 82.6 | 82.7 | 82.8 | 82.8 | 82.9 |
| 640 | 83.0 | 83.1 | 83.2 | 83.3 | 83.4 | 83.5 | 83.6 | 83.7 | 83.8 | 83.9 |
| 650 | 84.0 | 84.1 | 84.2 | 84.3 | 84.4 | 84.4 | 84.5 | 84.6 | 84.7 | 84.8 |
| 660 | 84.9 | 85.0 | 85.0 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 85.3 | 85.4 | 85.5 | 85.6 |
| 670 | 85.7 | 85.8 | 85.9 | 86.0 | 86.1 | 86.2 | 86.2 | 86.3 | 86.4 | 86.4 |
| 680 | 86.5 | 86.6 | 86.7 | 86.8 | 86.9 | 87.0 | 87.0 | 87.1 | 87.2 | 87.3 |
| 690 | 87.4 | 87.4 | 87.5 | 87.6 | 87.6 | 87.7 | 87.8 | 87.8 | 87.9 | 88.0 |
| 700 | 88.1 | 88.2 | 88.3 | 88.4 | 88.4 | 88.5 | 88.6 | 88.6 | 88.7 | 88.8 |
| 710 | 88.8 | 88.9 | 89.0 | 89.1 | 89.2 | 89.2 | 89.3 | 89.4 | 89.4 | 89.5 |
| 720 | 89.6 | 89.6 | 89.7 | 89.8 | 89.8 | 89.9 | 90.0 | 90.0 | 90.1 | 90.2 |
| 730 | 90.3 | 90.4 | 90.4 | 90.5 | 90.6 | 90.6 | 90.7 | 90.8 | 90.8 | 90.9 |
| 740 | 91.0 | 91.0 | 91.1 | 91.2 | 91.3 | 91.4 | 91.4 | 91.5 | 91.6 | 91.6 |
| 750 | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 91.9 | 91.9 | 92.0 | 92.0 | 92.1 | 92.2 | 92.2 |
| 760 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 92.9 | 93.0 |
| 770 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.4 |
| 780 | 93.5 | 93.6 | 93.6 | 93.7 | 93.8 | 93.9 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.1 |
| 790 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.3 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.5 | 94.6 | 94.6 |
| 800 | 94.6 | 94.7 | 94.8 | 94.8 | 94.9 | 95.0 | 95.0 | 95.1 | 95.2 | 95.2 |
| 810 | 95.2 | 95.3 | 95.4 | 95.4 | 95.5 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.7 | 95.8 |
| 820 | 95.8 | 95.8 | 95.9 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.1 | 96.2 | 96.2 | 96.2 |
| 830 | 96.3 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.5 | 96.5 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.7 |
| 840 | 96.8 | 96.8 | 96.9 | 96.9 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.2 | 97.2 |
| 850 | 97.2 | 97.3 | 97.3 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| 860 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.1 |
| 870 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.5 |
| 880 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
| 890 | 98.9 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
| 900 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.6 |
| 910 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 920 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |

# 附录B

# 研究法辛烷值测定仪校准记录格式（供参考）

记录编号（报告编号）

委托方                               地址          联系人及电话

器具名称                      型号规格                     出厂编号

制造厂                                      校准地点：

温度：         ℃                          相对湿度：       %

校准依据：JJF(苏)  107—***《研究法辛烷值测定仪校准规范》

发动机转速误差                                                    (r/min)

辛烷值测定误差

| 标准物 质名称 | 标准值/RON | 数字计数器读数 |  | 直接读数或查表得辛烷值/RON |  |  | 平均值/RON |  | 测定误差/RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |

重复性

| 燃料号 | 数字计数器读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | (％) |
|  | 直接读数或查表得辛烷值/RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 平均值 |  |  |

辛烷值测定误差的扩展不确定度：U =        k = 2

| 主要计量器具使用记录 | 名称 | 型号规格 | 编号 | 有效期至 | 使用状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □正常 □异常 |
|  |  |  |  |  | □正常 □异常 |
|  |  |  |  |  | □正常 □异常 |
|  |  |  |  |  | □正常 □异常 |

校准人：             复核人：               校准日期：

# 附录C

# 校准结果内页格式（供参考）

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 发动机转速误差 / % |  |
| 辛烷值测定误差 / RON |  |
| 重复性 / % |  |

辛烷值测定误差测量结果的扩展不确定度：                         （＝      ）

校准结果/说明：

# 附录D

# 研究法辛烷值测定误差结果的不确定度评定示例

(一)测量过程简述

(1)测量用标准物质：车用无铅汽油辛烷值标准物质，扩展不确定度1.0 RON，＝2。

(2)被测对象：汽油辛烷值测定仪

(3)测量方法：调整仪器至正常工作状态，测量选定的辛烷值标准物质，其测量值与标准值之差即为辛烷值测定误差。

(4)评定结果的使用：符合上述条件的测量结果，一般可参照使用本不确定度的评定方法。

(二) 数学模型

式中：       测量平均值，RON；

标准物质的辛烷值标准值，RON。

（三）方差和传播系数

其中：  ＝＝1；＝＝－1

则：

（四）不确定度来源

根据上述测量模型以及测量方法，其不确定度来源主要包括以下3个方面：

- 测量重复性引入的标准不确定度；

- 仪器刻度的离散性引入的标准不确定度；

- 标准物质引入的标准不确定度。

（五）测量不确定度评定

1.测量重复性引入的标准不确定度

将仪器调整至正常工作状态，测量汽油辛烷值标准物质5次，对重复测量结果进行分析，测量结果见表1：

表1 辛烷值测定结果

| 测量点/RON | 测量次数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 93.8 | 93.6 | 93.5 | 93.7 | 93.5 | 93.6 |

单次测量标准偏差：=0.084 RON

则重复测量引入的标准不确定度为：

RON=0.038RON

2.仪器刻度的离散性引入的标准不确定度

根据GB/T 5487中规定，使用甲苯标准燃料进行调整时，甲苯标准燃料调整的允差为±0.3RON，按均匀分布计算，则：

RON=0.174 RON

3.标准物质引入的标准不确定度

标准物质证书中给出的扩展不确定度U=1.0RON (k=2),则：

RON=0.5 RON

- 标准不确定度分量一览表

标准不确定度一览表见表2

表2 辛烷值测定误差标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 |  | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 1 | 0.038RON |
|  | 仪器刻度的离散性 | 1 | 0.174RON |
|  | 标准物质 | -1 | 0.5RON |

- 合成标准不确定度

由于标准不确定度、、之间相互独立，则：

=0.54 RON

（八）扩展不确定度U

取k=2，则：

=1.1 RON