附件

2021年度型式批准计量器具制造企业“双随机”监督检查结果汇总表

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 产品名称 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 南京万和测控仪表有限公司 | 阵列式差压流量传感器、文丘里式差压流量传感器 | 缺少气体流量标准装置等质控设备 |
| 2 | 无锡 | 无锡市协格科技有限公司 | 可燃气报警控制器、可燃气传感变送器 | 缺少气体标准物质、气体流量计、万用表 等出厂检验设备 |
| 3 | 无锡 | 无锡宝华仪表设备有限公司 | 涡街流量计、电磁流量计 | 生产所需的气体流量标准装置和液体流量 标准装置缺少计量检定证书 |
| 4 | 徐州 | 徐州拓远电子科技有限公司 | 出租汽车税控计价器 | 缺少相关质控设备 |
| 5 | 镇江 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 电子血压计 | 质控设备中，1台上臂式电子血压计（简配版、编号QC158），为自制设备，未见合格标签及计量检定证书；1台血压模拟器（编号2609002）计量检定证书过期 |
| 6 | 泰州 | 江苏泰斯特电子设备制造有限公司 | 静态应变测试系统、动态应变测试系统 | 标准模拟应变量校准器计量检定证书过期 |