附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 待机功率测试装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李梓卿 |  |  | 联系电话 |  | 18620810560 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  | 威凯检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 █节能 █环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 国家经济的高速发展，人民群众的生活水平不断提高，各种不同的家电已经普及到每个家庭，每家每户的家用电器都越来越多。各种电器在关机或不使用其主要功能时的能源消耗和电器制造商开发了遥控开关、持续数字显示、网络唤醒等各种待机功能，这些新功能在为用户提供大量方便的同时，都造成了大量的能源浪费。鉴于待机功耗对家庭用电量的重要影响，1999年，国际能源组织(International Energy AgencyIEA）向其成员国的电器产品生产商和销售商发起了"1 w计划"节能倡议，目标是到2010 年电器产品的待机功耗达到1w以下。所以待机能耗{功率}的测量成为了一个重要的测试项目。关系到能源的节约并响应国家关于碳减排的号召，是完成我国碳中和的目标不和缺少的一环。那么国内各种待机功率试验装置在生产厂家使用。为了规范待机功率试验装置的溯源，需要制定相应的校准规范，以满足该生产家电对待机功率测试的要求。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、适用范围:本规范适用于待机功率试验装置和带有待机功率测试功能设备中关于待机功率的校准和使用中检验。 2、计量特性:见附表1家用电动器具待机功率测试装置技术特性。 3、计量项目:见附表2家用电动器具待机功率测试装置校准项目。 4、计量原理：对附表2中的校准项目采用标准表法和标准源法相结合的校准方法进行分量程的校准。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内尚无此类计量器具的校准规范或检定规程。 目前国内尚无此类计量器具的校准规范或检定规程。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。

附表1   家用电动器具待机功耗测试装置技术特性

| 1 电参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 范围 | 最大允许误差 |
| 被测机的测试电压 | (50～~280) v | 士0.5% |
| 被测机的测试电流 | (0.05～20)A | 士0.5% |
| 被测机的测试功率 | (10~5000)w | 士0.5% |
| 被测机的测试频率 | (45～65）Hz | 士0.5% |
| 2 待机功率 |  |  |
| 被测机的待机功率 | (0.1~0.5)w | 士0.01 w |
|  | (0.5~10)w | 士2% |

附表2      家用电动器具待机功耗测试装置校准项目

| 1 电参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 备注 |
| 1 | 被测机的测试电压 |  |
| 2 | 被测机的测试电流 |  |
| 3 | 被测机的测试功率 |  |
| 4 | 被测机的测试频率 |  |
| 2 待机功率 |  |  |
| 1 | 被测机的待机功率 |  |