附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 微型轴承径向游隙测量仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市轴承技术研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 傅明 |  |  | 联系电话 |  | 13801687571 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | / |
| 参加单位 |  | 上海天安轴承有限公司 上海尚轴轴承质量检测所有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 径向游隙是滚动轴承一个重要的特征参数，其数据的适宜性对于轴承在主机机械机构中的运转过程起到重要的作用：径向游隙大了，轴承的回转精度会降低，进而直接影响主机的工作精度；径向游隙小了，则工作时的摩擦力矩会增大，进而会提高轴承温升，温升过大时将直接导致轴承卡死，造成主轴停转咬死等重大主机故障。故径向游隙在轴承制程中是一个重要的控制指标。 微型轴承是滚动轴承规格大小分类中的一个重要区段，其范围一般指内径小于10 mm（内径1~3mm为特微段），其应用领域一般为仪器仪表、航空航天（如精密陀螺）、医疗器械（如高速牙钻）、精密电子产品（如电脑风扇、硬盘）等行业，其重要性和可靠性要求不言而喻。 滚动轴承根据规格大小分类一般有微型轴承、小型轴承、中型轴承、大型轴承、特大型轴承等区段，而目前市场上拥有的各类径向游隙测量仪基本覆盖了所有需求区段（特大段采用其他测量手段，特微段则是对现有仪器进行工装改造后应用），故基本能满足使用要求。但就仪器的校准规程/规范而言，则当前的规程/规范内容仅覆盖了适用于小型轴承以上区段可使用的仪器种类，而没有覆盖微型轴承区段的仪器种类。故微型轴承径向游隙测量仪的校准规程/规范目前是个空白点，随之自然会出现对该类仪器数据准确性的困惑。所以建立能合理校准微型轴承径向游隙测量仪的规程/规范就显得尤为重要，且如此也能将整个滚动轴承各规格区段的当前游隙仪器的校准规范覆盖完整。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 规范的适用范围：微型轴承径向游隙测量仪（内径Φ1~Φ12mm） 主要计量特性： - 测力：范围: (0~25) N，精度：≤5% - 对中性：范围：±1mm - 示值误差：范围：±30μm，精度：±1.5μm - 示值重复性：±1.5μm 主要测量标准： - 测力：测力计 ：范围：±30N 精度：≤1% - 对中性：专用校准装置： 精度：≤0.3mm - 示值误差：游隙标准器：范围：内径Φ1mm~Φ12mm，精度：≤P4级 - 示值重复性：游隙标准器：范围：内径Φ1mm~Φ12mm，精度：≤P4级 测量原理（示值误差）： 以定值标准器组对被校准仪器进行测量和评价。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内外均无该微型尺寸段轴承径向游隙测量仪的相关规范。而当前现行的JJF1089-2002《滚动轴承径向游隙测量仪校准规范》中的适用范围及仪器类型未能覆盖该微型尺寸段的仪器类型范围。 本次申请的方法不涉及已有专利或知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2020年12月7日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。