附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 变压器损耗测量系统校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 苏州电器科学研究院股份有限公司 机械工业第二十六计量测试中心站 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 宋静波 |  |  | 联系电话 |  | 13913548051 |
| 任务年限 |  | 两年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 山东双益电气有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 变压器作为输、配电系统中的关键设备，其性能的好坏直接影响电力系统的安全、经济运行。变压器损耗是变压器最关键最重要的参数。变压器的主要性能参数包括变压器的容量、损耗、空载电流和短路阻抗、温升限值。变压器的损耗可用于参考变压器的运行效率，空载损耗和负载损耗也是能耗的指标——节能。只有测量系统准确了，才能准确的测量出变压器的能耗参数。过去传统的计量方法是对变压器损耗测试系统的电压互感器、电流互感器、功率分析仪分别校准，但不知道该系统的准确度。现提出对变压器损耗测试系统进行整体校准，这样就能计量出系统的电压、电流和功率的准确度，对系统进行整体校准更具有准确性，提高了校准工作的效率。因此开展对变压器损耗测量系统进行系统校准具有重要意义。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 本规范适用于额定频率为50/60Hz，电压等级在400V~400kV变压器损耗测量系统（以下简称测量系统）的校准。 2.主要计量特性的技术指标： 电压最大允差：测量系统的电压最大允许误差不超过±0.2% 电流最大允差：测量系统的电流最大允许误差不超过±0.2% 测量系统有功功率最大误差不超过±0.5%（cosΦ=1），在测量系统最低功率因数下最大允许误差不超过±（2-3）%。 3.主要测量标准的技术指标： 标准输出电压、电流稳定度应不大于0.02%/60s；输出功率（cosΦ=1）稳定度应不大于0.02%/60s；功率因数调节步进值应小于0.001。 a)电压测量标准器： HJ-220标准电压互感器：额定电压比(22030.13)kV； 准确级：0.01级。 HJ-1200标准电压互感器： 额定一次电压:1200/3kV 额定二次电压 (0.12/3)kV，准确级：0.02级； 二次绕组额定负荷：0.06VA（0.12/3kV）； b)电流测量标准器： BL-5582H双级电流互感器：额定一次电流0.5A～10000A；额定二次电流5A、1A；准确级：0.005S级。 三通道电流测量系统：100A/1V,1kA/1V,10kA/1V,100kA/1V；准确度：±0.1%测量值。 c)功率测量标准器： Norma5000功率分析仪：电压：3V～1000V，电流：20mA～10A；准确度：±(0.025%读数值+0.025%量程)。 4.主要计量项目的技术原理： 变压器损耗测量系统是用于测量变压器空载损耗、负载损耗的装置，是由试验电源输出设备、电压电流扩展量程单元、测量仪表、电气控制及数据处理单元、档位调节单元和连接电缆组成。根据试验需求调节试验电源输出，通过电气控制对测量系统进行档位调节控制，并使电压、电流扩展量程单元输出相应比例电压或电流至测量仪表，再对测量仪表采集的数据进行相应的数据分析，可得到变压器空负载损耗值。校准是用虚负荷法，将电压源的电压经升压器与标准电压互感器、被校准电压互感器并联，电流源经升流器与标准电流互感器和被校准电流互感器串联，保准电流电压互感器二次进标准功率表，将电压源，电流源电压电流升至需要的值，调整电压电流角度至所要求的功率因数，用标准功率表的至与被校准的功率表的值比较，得出相对误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前没有关于变压器损耗测量系统校准的国家规范和行业规范；暂未发现有知识产权问题或涉及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。