附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 空气热老化试验箱校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张曙香 |  |  | 联系电话 |  | 19909274998 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 10万元 |
| 参加单位 |  | 西北有色金属研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 空气热老化试验箱是一种用来提供模拟高温和大气压力下空气中老化条件的环境试验设备，主要用来考核和判断产品在高温条件下的贮存和产品耐高温的可靠性，目的是确定产品或部件的耐高温老化性，适用于检验样品经高温空气老化、大气压老化后，测定其性能并与未老化的样品进行比较，从而确定产品或部件的耐高温老化性。 空气热老化试验箱技术指标合格与否直接影响着试验结果的准确性和可靠性。为保证空气热老化试验结果的准确性、可靠性，空气热老化试验箱的精准测量是空气热老化试验质量的保障。空气热老化试验箱中的温度参数和换气率是判断耐高温老化性能的重要技术参数，其数值的准确性关乎产品试验结果，因此，对空气热老化试验箱温度与换气率等量值溯源开展可靠的计量校准工作至关重要。 目前，对空气热老化试验箱的校准主要参考JF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》，存在校准项目不全、技术指标不合理等诸多问题。并且目前空气热老化试验箱的应用越来越广泛，但有色金属行业对该设备的校准工作尚未开展。所提出的空气热老化试验箱校准规范旨在其工作原理的基础上，明确规定了温度示值误差、温度均匀度、温度波动度和换气率等校准方法和计算方法，该规范的提出促进了空气热老化试验箱在有色金属行业以及计量行业中更合理更准确的应用。因此，制定《空气热老化试验箱校准规范》行业计量校准规范非常必要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.校准范围 本规范适用于温度范围为（0～500）℃的空气热老化箱温度参数的校准。 2.计量特性 2.1温度示值误差 工作温度不大于200℃时，温度示值最大允许误差为±3.0℃，工作温度大于200℃时，温度示值最大允许误差为±5.0℃。 2.2老化箱温度均匀度的限值见表1。 表1 温度均匀度的限值 工作温度t/℃; 温度均匀度的限值/℃. t≤80; 2.0. 80＜t≤180; 3.0. 180＜t≤300; 6.0. 300＜t≤400; 8.0. 400＜t≤500; 10.0. 2.3温度波动度 对于强制对流式老化箱，工作温度不大于200℃时，温度波动度不大于1.0℃；工作温度大于200℃时，温度波动度不大于2.0℃。 对于自然对流式老化箱，工作温度不大于200℃时，温度波动度不大于2.0℃；工作温度大于200℃时，温度波动度不大于3.0℃。 2.4温度稳定度 工作温度不大于200℃时，24h内的温度稳定度不应大于2.0℃； 工作温度大于200℃时，24h内的温度稳定度不应大于工作温度的1.0%。 2.5表面温度 最高工作温度不大于200℃的老化箱，在距箱体门框、观察窗、排气孔、电动机轴等周围80mm及以外的任意表面上，其表面温度不高于室内温度加35℃。 最高工作温度大于200℃的老化箱，在距箱体门框、观察窗、排气孔、电动机轴等周围80mm及以外的任意表面上，其表面温度的限值按公式（1）计算。 tb=tr+t1+( tmax - t2 )/10 （1） 式中：tb—老化箱表面温度，℃； tr—室内环境温度，℃； t1—温升计算限值1，t1=35℃，℃； tmax—最高工作温度，℃； t2—温升计算限值2，t2=200℃，℃。 2.6换气率 2.6.1老化箱的换气率应可调。 2.6.2强制对流式老化箱的最大换气率分为： —100次/h； —200次/h； 其他规格可与用户协商。 2.6.3自然对流式老化箱的最大换气率分为20次/h。 2.7升温时间 老化箱工作空间的温度从35℃升至最高工作温度的时间不超过120min。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、国内参照现有的JB/T 7444-2018 空气热老化试验箱、JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范、JJF（蒙）038-2018空气热老化试验箱校准规范、JJF（浙）1162-2019空气热老化试验设备校准规范等，结合空气热老化试验设备的应用及产品标准或方法的具体要求，提出空气热老化试验箱校准规范，确保校准结果的准确性以及试验结果的可信度，弥补有色金属行业以及计量行业领域空白，促进空气热老化试验箱在科研院所及工业产品中更合理更准确的应用。 2、未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。