附件3：

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 家用电器电源线拉扭弯曲试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 40000元 |
| 参加单位 |  | 待定 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全□节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 电器产品在人们日常生活中都离不开,而电源线几乎是每个电器产品中不可缺少的组成部件，保证电源线的安全可靠是电器产品检测最为基础的环节。 家用电器电源线拉扭弯曲试验机是依据国家标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》第25.14、25.15条款和GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》第23.4条款的技术要求，为完成电源线弯曲、拉力和扭矩试验而研制的专用检测设备，在各个家电企业实验室和检验检测机构中大量应用，使用频率较高。 为保证该试验机测量数据的稳定性和一致性，规范国内该试验机的技术要求和计量特性，给各个计量机构出具校准报告提供全面、可靠、准确的技术依据，为生产企业和检测机构提供准确可靠的试验数据，建立公平竞争的市场秩序，在家用电器行业层面制定统一的家用电器电源线拉扭弯曲试验机校准规范十分必要。 经查，地方计量检定规程JJG(粤) 022-2014《引线弯折试验机》仅规定了弯曲角度、试验速率、荷重砝码的技术参数，未能涵盖拉力、扭矩、时间和电压电流等参数的技术要求。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、适用范围：本规范适用于GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》和GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》等标准要求的家用电器电源线及电线组件拉扭弯曲试验机的校准。 2、计量特性的主要技术指标： 弯曲角度：测量范围：0～90°，最大允许误差：±1°。 弯曲速率：测量范围：（0～60）次/min，最大允许误差：±1次/min。 弯曲次数：测量范围：（0～20000）次，最大允许误差：±1次。 荷重砝码质量：测量范围：（0.01～0.1）kg，最大允许误差：±1%。 测量范围：（＞0.1～5）kg，最大允许误差：±2%。 拉力：测量范围：（0～100）N，最大允许误差：±2%。 扭矩：测量范围：（0.1～0.35）Nm，最大允许误差：±2%。 拉扭力持续时间：测量范围：（0～60）s，最大允许误差：±1s。 拉力频次：测量范围：（0～60）次/min，最大允许误差：±1次/min。 试验电压：测量范围：（0～300）V，最大允许误差：±1.5%。 试验电流：测量范围：（0～10）A，最大允许误差：±1.5%。 - 主要测量标准的技术指标： - 数显倾角仪 测量范围：0～360°； 最大允许误差：±0.2°。 - 电子秒表 测量范围：1 s～11 h 59 min 59.99 s； 最大允许误差：±0.3s。 - 转速表 测量范围：(0～9999)r/min； 准确度等级：0.2级。 - 电子天平 测量范围：(0～10)kg； 准确度等级：II级。 - 标准测力仪 测量范围：(0～100)N； 准确度等级：0.3级。 - 标准扭矩测量仪 测量范围：(0～5)Nm； 最大允许误差：±0.5%。 - 数字万用表 测量范围：交流电压(0～1000)V；交流电流(0～10)A； 最大允许误差：±0.5%。 - 主要计量项目的技术原理： 1）弯曲角度的校准采用倾角仪直接测量法，先在试验机转动轴上安装数显倾角仪，并将其清零。调节转动轴使角度指针转到45°位置，读取数显倾角仪的示值，重复测量3次，取平均值，计算弯曲角度示值误差。校准点为试验机正向（左侧）45°、90°和反向（右侧）45°、90°。 2）弯曲速率采用电子秒表计数进行测量，将试验机调速旋钮和计时器调到设定值，用电子秒表计时，测量计数器达到设定值所需的时间，弯曲速率即计数器设定值与电子秒表测量计数器达到设定值所需的时间之比，校准点为20次/min、30次/min、40次/min、60次/min。 3）弯曲次数采用带计数功能的转速表直接测量，在试验机计时器上读数，作为试验机弯曲次数的设定值，转速表读取实际弯曲次数作为实际值。校准点为5000次、10000次和20000次。 4）荷重砝码质量采用电子天平直接测量法，先将被校准砝码进行清洗，将电子天平置于岩石平板上，周围不能有影响电子天平正常工作的机械振动和温湿度、气流等环境因素干扰。调整好电子天平的水平位置，将电子天平示值清零，然后将被测荷重砝码轻放于称量面上，等电子天平稳定后读取数据，重复测量3次，取平均值，计算荷重砝码示值误差。一般需要校准的荷重砝码有50g、100g、200g、300g、500g等。 5）拉力校准采用标准测力计直接测量法，将试验机调至校准状态。取下传感器的连接件，串联上标准测力计，在试验机显示器上读取该测量点的示值。测量时应对传感器徐徐加力，每一校准点测量3次，取3次平均值作为该点的拉力测量结果。一般需要校准的拉力有5N、10N、30N、60N、100N等。 6）扭矩校准采用标准扭矩测量仪直接测量法，将试验机的扭转轴与标准扭矩测量仪的测量轴同轴串接，调整标准扭矩仪和转角扭指示的零位，平稳地逐级递增施加扭矩至校准点，记录扭矩值；连续进行3次测量取平均值，每次重新调整零位。一般需要校准的扭矩有0.1Nm、0.15Nm、0.25Nm、0.35Nm等。 7）拉扭力持续时间采用电子秒表直接进行测量，试验时间设定为60s，启动试验机同时按下秒表，试验停止同时按停秒表，试验机显示时间与秒表的实测时间之差即为拉扭力持续时间示值误差。 8）拉力频次采用电子秒表计数进行测量，将试验机调速旋钮和计时器调到设定值，用电子秒表计时，测量计数器达到设定值所需的时间，拉力频次即计数器设定值与电子秒表测量计数器达到设定值所需的时间之比，校准点为30次/min、40次/min、50次/min、60次/min。 9）试验电压采用数字万用表直接测量法，将试验机调压调流装置调整到需要的电压值，将万用表并联到连接电源线的两端，测量电压值，重复测量3次取平均值，每次重新调整调压器至需要校准的电压值。 10）试验电流采用数字万用表直接测量法，将试验机调压调流装置调整到需要的电流值，将万用表串联到连接电源线的一端，测量电流值，重复测量3次取平均值，每次重新调整调压调流装置至需要校准的电流值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本计量技术规范的编制将参考GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》和GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》中的相关条款。 经查，国家及本行业内没有类似计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。