行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 静电衰减性能试验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 基础 |
| 主要起草单位 |  | 山东省纺织科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王慧 |  |  | 联系电话 |  | 18653256169 |
| 任务年限 |  | 2022-2023年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 山东省特种纺织品加工技术重点实验室 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | £安全 □节能 □环保 □自主创新 R其他：产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义 和必要性 |  | 1、仪器的基本情况 用途：用于测定静电防护材料在±5kV电压作用后，接地时静电防护材料能够消除诱导到材料表面的电荷的能力。 工作原理：给静电防护材料直接施加±5kV的直流电压，获得试样充电饱和后的电压，然后将试样接地，测量试样表面由饱和电压衰减到指定百分比的静电衰减时间，该时间越短，材料的静电衰减性能越好。 测试标准依据：GB/T 33728-2017《纺织品 静电性能的评定 静电衰减法》，GJB 2605-1996《可热封柔韧性防静电阻隔材料规范》和国外标准：IST40.2（01）《Standard Test Method for Electrostatic Decay of Nonwoven Fabrics》，Federal Test Method STD No.101C, Method 4046,《Electrostatic Properties of Materials》 2、制定的必要性 该仪器中要求实时检测试样表面电压变化，从而获得准确的衰减时间，因此试样表面实时电压的准确性直接决定了仪器测试结果的精确程度，也决定了试样评定的准确性，直接关系到穿着及使用防护材料人员的人身安全以及国家财产的安全。目前该仪器无统一的校准规范，影响计量数据准确性，制定静电衰减性能试验仪校准规范势在必行。 3、现有工作基础 目前本单位研制的静电衰减性能试验仪已经在市场中广泛应用，且已经掌握了大量的试验数据，同时也已经针对市场上同种试验仪器做了对比研究，对检测计量指标进行了相关试验论证，在两年内可以完成该项目的制定。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、适用范围：适用于依据GB/T 33728-2017、GJB 2605-1996、IST40.2（01）、FED-STD-101C标准设计制作的静电衰减性能检测装置。 - 2、主要计量特性的技术指标： - 2.1 试样表面感应电压，测量范围：-5kV～+5kV，最大允许误差：±250V - 2.2 静电衰减时间，测量范围：0s～60s，最大允许误差：±50ms - 2.3 感应探头与试样测试面距离：（25±1）mm 3、 计量技术规范的技术指标： 3.1 数字高压表，测量范围（0～10000）V，分度值1V，精度等级0.5%； 3.2 数字示波器，带宽25MHz，分辨力0.5%，精度等级2%； 3.3 高压差分探头，带宽2MHz，分辨力0.5%，精度等级1.5%； 3.4 游标卡尺：测量范围（0～150）mm，分度值0.02mm，最大允许误差±0.03mm。 4、主要计量标准的技术原理 4.1采用同试样相同大小的铝板作为校准板，使用数字高压表直接接触测量校准板表面电压，通过静电衰减性能试验仪对其施加-5kV～+5kV的直流电压，采用五点校准法分段校准试验仪与标准器的误差值。 4.2 分别对校准板施加±5kV的直流电压，充电饱和后通过试样夹具给校准板接地，期间通过高压差分探头与数字示波器记录电压充电与衰减波形，待达到衰减比例停止计时，将衰减时间与示波器记忆波形衰减时间比较得到其误差值。 4.3使用游标卡尺直接测量感应探头与试样测试面距离通过与标称值比较得到其误差值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | 国际先进 □国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前，国内外在该设备检测领域有JJF069-2016《转鼓式摩擦静电测试仪校准规范》和JJF070-2016《感应式织物静电测试仪校准规范》，但仅适用于转鼓式摩擦静电起电方式和电晕放电方式的静电电压的校准，本校准规范测量的电压加压方式为直接充电方式，且需要±5kV交替充电，其测量是一个动静态交替的过程，且没有测量静电衰减时间。 本校准规范所设关键指标尚未发现有知识产权问题或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | 山东省纺织科学研究院 （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “R”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。