附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 水泥氯离子扩散系数测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王伟智 |  |  | 联系电话 |  | 13371629817 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着钢筋混凝土结构广泛应用于恶劣的自然环境中，耐久性问题越来越受到工程界的关注。在造成混凝土耐久性不足的诸多因素中,钢筋锈蚀是最主要的因素，而钢筋初锈时间取决于水泥基材料的氯离子扩散系数。氯离子扩散系数是评估氯盐在混凝土中扩散的重要指标，对于钢筋混凝土结构耐久性设计与优化至关重要。水泥基体作为混凝土材料的胶结相，其氯离子扩散系数的准确获取一直备受重视。水泥氯离子扩散系数测定仪的计量技术规范书的实施可以帮助各检定机构更加准确的测量水泥的氯离子扩散系数，有效提高水泥的质量。 JC/T 1086-2008《水泥氯离子扩散系数检验方法》是检测水泥氯离子扩散的基本方法，此方法中涉及氯离子扩散系数测定装置结构较复杂，由多个部件构成，该仪器由测试电极、直流稳压电源、测试电压、测试电流、数据采集与处理系统和仪器校准与测量精度组成。通过科学的检测手段对设备的关键部件的技术参数进行校准，以达到检测设备技术性能状态完好，检测出的结果更准确更科学的目的。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用于JC/T 1086-2008《水泥氯离子扩散系数检验方法》和GB/T 39712-2020《快速施工用海工硫铝酸盐水泥》等标准中氯离子扩散系数测定仪的校准； 2典型仪器：水泥氯离子扩散系数测定仪，计量特性的技术指标，包括 1）测试电极：紫铜材料制成，表明抛光处理。其直径为Φ（50±0.1）mm，厚度（25±0.5）mm； 2）直流稳压电源：0~10V，可调节； 3）测试电压:精确到±0.1V； 4）测试电流：0~300mA，精确到±1mA； 5）数据采集与处理系统：可以准确计算出结果并显示； 6）仪器校准与测量精度：300Ω、1000Ω与2000Ω的电阻，精度应高于0.5%。 3.主要测量标准的技术指标为测试电压与测试电流。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 R国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.国内外对该技术研究情况简要说明： 目前，我国水泥氯离子扩散系数根据JC/T 1086-2008《水泥氯离子扩散系数检验方法进行，该方法具有实验省时，数据稳定，操作简单的特征，但标准中并未提出对氯离子扩散系数测定仪的校准做出规定，容易导致测量结果出现偏差。 而国外并没有水泥氯离子扩散系数扩散测定仪。无法进行参照。 2.项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 该标准项目没有对应的国际标准或者国外标准 3.与国内相关标准准的关系： 与JC/T 1086-2008《水泥氯离子扩散系数检验方法》和GB/T 39712-2020《快速施工用海工硫铝酸盐水泥》不矛盾，技术要求一致。 4.指出是否发现有知识产权的问题； 本标准项目不涉及知识产权的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。