电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 可调谐光滤波器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝计量检测中心服务有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 苏阳 |  |  | 联系电话 |  | 13697447951 |
| 任务年限 |  | 2022年～2023年 |  |  | 申请经费 |  | 10万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 1.目的、意义及必要性 - 目前网络建设朝着高速，高带宽，大容量和长距离高速发展。为了提高带宽利用率，信道间隔从之前的100GHz向50GHz甚至更窄的方向的发展。信道间隔越窄对测试设备的要求也越高，可调谐光滤波器解决了WDM和DWDM网络的测试问题，降低了系统和运营成品，受到了研发机构和生产厂商的青睐。 - 可调光滤波器通常有两种型式，一种是基于干涉的滤波器，另外一种是基于衍射的滤波器。基于干涉原理的滤波器有Mach-Zehnder滤波器、Fabry-Perot滤波器、介质膜滤波器、波导微环形腔滤波器；基于衍射衍射原理的滤波器有阵列波导光栅滤波器、光纤光栅滤波器和声光滤波器等等。 - 近些年来，可调光滤波器朝着调谐范围宽、插损小、串扰小、调谐速度快等方向发展，被广泛应用在光发射器色散、眼图和接收器敏感度测试、 光电子通信测试自动化、100G+ 相干接口测试、DWDM 系统测试期间的信号提取或插入、放大器增益频谱管理和负载音频生成、 OSNR 等测量中。如何评估一个滤波器的性能，对生产和测试起着至关重要的作用。校准规范的制定是一种最直接简洁的方法，可调谐光滤波器校准规范的制定可以保证可调光滤波器的量值得到有效溯源，提高生产质量。 - 2.先进性 - 可调光滤波器作为DWDM、WDM和相干光系统中的重要测试设备，不仅大大有效的降低了生产成品，而且还有很大的科研价值。可调谐光滤波器计量校准能力是光测试系统可靠性和准确性的基本保障。 - 3. 社会效益及应用前景 - 随着WDM和DWDM的高速发展，使用可调谐光滤波器进行测试的的厂家近几年越来越多，急需制定相关的计量技术规范以保证测量结果的一致性和可靠性，特申请编制《可调谐光滤波器校准规范》。通过研究可调谐光滤波器的计量校准方法，可以填补目前国内可调谐光滤波器没有计量校准依据的空白，为其量值溯源提供依据，促进高速光电子行业的发展。 - 4.查新结果 目前国内可调谐光滤波器还没有相应的国家或部门计量技术规范，缺乏合适的溯源途径。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围 本规范适用于可调谐光滤波器的计量校准。 2.计量特性 典型的可调谐光滤波器外观及指标： 图1 Santec生产的可调谐光滤波器 图2 OTF-980技术指标 图3 XTM-50型可调谐光滤波器 图4 XTM-50技术指标 参考典型仪器及标准中可调谐光滤波器的技术要求，计量特性如下： 2.1插入损耗 波长范围：（1260～1650）nm； 插入损耗：≤8dB。 2.2偏振依赖损耗 偏振依赖损耗：0.2dB（典型值） 。 2.3中心波长 波长设置范围：（1260～1650）nm； 最大允许误差：±0.05nm。 2.4 dB带宽 带宽设置范围：（0.032～15）nm； 最大允许误差：±0.05nm 2.5串扰 串扰： 50dB（典型值） 3.主要标准器的技术指标 3.1 宽带光源 (1) 波长范围：覆盖(1260～1650)nm； (2) 输出功率稳定度：优于0.1dB； （3）输出功率平坦度：优于1dB； 3.2 光功率计 (1) 工作波长：(700～1700)nm； (2) 测量范围：(-60～3)dBm； (3)最大允许误差：±5%； (4) 非线性度：优于±1%。 3.3 偏振依赖损耗测试仪 (1) 工作波长范围：(1260～1650)nm； （2）偏振依赖损耗测量范围：(0～10)dB； （2）最大允许误差:±5%； 3.4 可调谐激光源 (1)输出波长范围：（1260～1650）nm； (2)最大输出功率：≥0dBm； (3)功率稳定度：优于±0.025dB； (4)边模抑制比：≥50dB； (5)波长精度：±15pm； (6)波长重复性：0.5pm； (7)波长稳定性：1pm。 3.5 光谱仪 (1) 工作波长：(700～1700)nm； (2) 波长精度：±10pm； （3）动态范围：优于60dB； (4)分辨率带宽：≤0.02nm。 以上指标仅供参考，需要根据具体被校仪器进行选择。 4.校准项目 插入损耗、偏振依赖损耗、中心波长、3dB带宽、串扰。 5.校准方法 5.1 插入损耗 校准原理：将可调谐光源、光功率计和被校可调谐光滤波器波长设为一致，并记录此时可调谐光滤波器波长值。按图5虚线连接仪器，将标准光源和光功率计用光纤跳线通过法兰盘相连，打开光源，将光功率计的读值设为参考值，此时光功率计读值为0dB。按图3实线连接仪器，读取光功率损耗值即为插入损耗值。 图5 5.2 中心波长 校准方法1：仪器连接示意如图6所示，将可调谐光滤波器波长设为待测波长点，带宽设置为最小，并记录此时被校可调谐光滤波器设定值c，打开宽谱光源，调整光谱分析仪使其出现完整的光谱曲线，从光谱分析仪的曲线中找到离峰值功率点偏差3dB的两个波长点左、右,则中心波长c=2右左/(右+左)。 图6 校准方法2：仪器连接示意如图7所示，首先将可调谐光源，可调谐光滤波器，光功率计的波长设置为待校准波长点，并记录此时可调谐光滤波器设定值c。打开光源并在其设定值附近缓慢调整波长，观察光功率功率变化，找出峰值功率，并将光功率计设置为参考状态，此时光功率计显示为0dB，然后缓慢调高可调谐光源的波长设定值，观察光功率计下降3dB时可调谐光源的波长设定值，记为右；同样的方法减小可调谐光源的波长设定值，观察光功率计下降3dB时可调谐光源的波长设定值，记为左。中心波长实测值c=2右左/(右+左)。 图7 5.3 偏振依赖损耗 校准原理：设备连接如图8所示，将光源与偏振依赖损耗测试仪互连，根据待测波长点设置光源、被校可调谐光滤波器以及偏振依赖损耗测试仪。偏振依赖损耗测试仪启动PDL测量，测量完成后，记录此时偏振依赖损耗测试仪读值，即为可调谐光滤波器固有的偏振依赖损耗。 图8 5.4 3dB带宽 校准方法1：仪器连接示意如图9所示，将可调谐光滤波器波长设为待测波长点，将可调谐光滤波器带宽设置为待校测量点，并记录此时被校可调谐光滤波器带宽设定值B1，打开宽谱光源，调整光谱分析仪，使的光谱分析仪上出现完整的光谱曲线,并将光谱分析仪的分辨率带宽设置为最高，直接测量其带宽，并记录B2，则B2为带宽实测值，带宽误差Error=B1-B2。 图9 校准方法2：仪器连接示意如图3所示，首先将可调谐光源，可调谐光滤波器，光功率计的波长设置为待测波长点，将可调谐光滤波器带宽设置为待校测量点。打开可调谐光源将其波长慢慢调高，观察光功率功率变化，找出光功率下降3dB时的光波长值，记录为R；然后将波长慢慢调小，同样的方法找到光功率下降3dB时的光波长值，记为L，带宽实测值B=R-L。 图10 5.5 串扰 校准原理：将可调谐光源，可调谐光滤波器中心波长设置为待测波长点，将可调谐滤波器带宽设置为最小，可调谐光源控制输出大于0dBm，打开可调谐光源，调整光谱分析仪，使的光谱分析仪上出现完整的光谱曲线。记录此时的光功率P1,将可调谐光源的波长调高1个通道间隔（通常为设置带宽值的4倍），保持输出功率不变，记录此时光谱分析仪的功率值P2；将可调谐光源的波长调低1个通道间隔（通常为设置带宽值的4倍），记录此时光谱分析仪的功率P3。计算串扰P=P1-P2，P=P1-P3,取最劣值.做为测量结果。 图10 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国内外现状 经过查询，目前可调光滤波器没有相应的国家、军工、行业、地方等计量校准规范或检定规程。2010年由光器件工作组起草的的YD/T 2154-2010《可调谐光滤波器》，规定了可调谐光滤波器的技术要求、技术方法、可靠性试验等等，然而此标准针对的是生产光可调谐滤波器过程中所需要做的试验，并不适合用来校准可调谐光滤波器。 。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。