附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 电动汽车用动力蓄电池挤压试验设备校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李文芳 |  |  | 联系电话 |  | 13193029362 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 ■节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义： 新能源汽车作为国家战略性产业，一直是国家政策大力支持发展的产业，电动汽车目前占据新能源汽车大部分份额。动力蓄电池挤压试验设备是做电动汽车动力蓄电池安全试验必备的设备，是最为基础、而且应用较广泛的专用测试设备，其量值的准确可靠至关重要。根据GB 38031-2020电动汽车用动力蓄电池安全要求，对动力蓄电池做挤压安全试验，必须对挤压速度、挤压板半径、挤压力等进行测量，这些测量数据对挤压试验十分重要。目前国家或行业尚没有电动汽车用动力蓄电池挤压试验设备校准规范。为了规范该设备的校准，实现有效的量值溯源，急需制定该设备的校准规范，以指导国内计量机构对该设备的校准，为新能源汽车的快速发展提供技术及数据支撑。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 安全性能作为电动汽车用动力蓄电池的重中之重，为了确保蓄电池的质量与安全，电动汽车用动力蓄电池挤压试验设备广泛应用于电动汽车生产企业或研发机构、电动汽车质量监督检验机构。本校准规范的制定，能够进一步规范、统一该设备的技术要求和计量特性，可在以上企业或机构推广应用，对电动汽车动力蓄电池的发展有重要的促进作用。 - 查新结果： 国家或行业尚未有电动汽车用动力蓄电池挤压试验设备校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围； 本规范适用于新制造、使用中和维修后的电动汽车用动力蓄电池挤压试验设备（以下简称：挤压试验设备）的校准。 - 电动汽车用动力蓄电池挤压试验设备的主要技术指标： 名称; 测量范围; 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度. 直流电压; （0～1000）V; ±0.5%FS. 位移; (0～1500)mm; ±0.1%FS. 挤压速度; 1mm/s～120mm/s; ±2%. 挤压力; （0～1000）kN; ±0.5%FS. 挤压板半径; 半径75mm的半圆柱体; ±1%. 3、主要标准装置的技术指标： 标准器名称; 测量范围; 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度. 多功能校准器; 5mV～1050V; ±0.002%. 钢直尺; （0～1500）mm; ±0.27mm. 电子秒表; （0～1）h; ±0.10s. 标准测力仪; （0～1000）kN; 0.1级. 钢直尺; （0～300）mm; ±0.10mm. - 主要计量项目的技术原理： 直流电压校准：多功能校准器直流电压端与挤压试验设备直流电压端直接相连进行校准。 位移校准：用钢直尺直接测量挤压试验设备位移变化量进行校准。 挤压速度校准：用钢直尺测量实际挤压位移，同时用电子秒表实测所用时间，通过多次测量计算挤压速度平均值进行校准。 挤压板半径测试：用钢直尺直接测量挤压板半径，通过多次测量与挤压板半径标称值进行比较。 挤压力校准：①预加载：将标准力传感器垂直固定在夹具上，确保标准力传感器中心点与挤压试验设备挤压板中心对齐在一条直线上。然后以缓慢的速度进行预加载，直到额定负荷。②误差的校准：标准测量力仪逐级递增施加挤压力，等待读数稳定后记录测量数据。通过三次测量计算挤压力示值误差和重复性相对误差。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.国家或行业尚未有电动汽车用动力蓄电池挤压试验设备。 2.不涉及知识产权及专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。