附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 轴承摩擦力矩测量仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 洛阳轴承研究所检验检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 史德卿 |  |  | 联系电话 |  | 13938877812 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 12万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 随着能源的日益紧张，在轴承的应用中如何降低摩擦是一个趋势。很多企业也采购了轴承摩擦力矩测量仪，虽然还没有对轴承摩擦力矩制定技术要求，轴承用户已经在做对比分析。测量仪器准确性如何行业内也没有一个校准规范，有必要制定轴承摩擦力矩测量仪器的校准规范，确保测量仪器准确性能够满足使用要求，并能溯源的国家标准，也可以统一各单位的仪器减少对测量结果的争议。 - 制定轴承摩擦力矩测量仪的校准规范，规范仪器台差。通过测量数据为后续制定高性能轴承的摩擦力矩标准提供一个有力的支承。 - 查新结果，国家、本行业及其他行业没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用于新制造、使用中和修理后的轴承外径≤215mm的轴承摩擦力矩测量仪M9908、M9915、M9940、M8930，亦适用于同类型的其它仪器的校准； - 轴承摩擦力矩测量仪 M9915 测量范围外径26~120mm 测量量程0~100mN·m 示值误差±1% 示值重复性2% 测量载荷0~500N 转速0~100rpm； - 转速误差＜1% 测量载荷精度＜1% 示值误差≤±1% 测量重复性≤2%； - 转速误差用转速表校准，测量载荷使用压力传感器校准，示值误差及测量重复性采用标准力矩（标准砝码及砝码轮半径）校准。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 洛阳轴承研究所有限公司研发轴承摩擦力矩仪器时，对自产仪器的校准有一个内部规程。 - 洛阳轴承研究所检验检测有限公司是洛阳轴承研究所的全资子公司不存在知识产权上的争议。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。